Додаток 16
ІНФОРМАЦІЯ
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, 
в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристик
на закупівлю «код ДК 021:2015 «33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини»  (40761 – Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації (Система ультразвукової діагностики, в тому числі датчики)) 
І.  КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
	№
	Назва товару
	Код та назва НК 024:2023
	Одиниця виміру
	Кіль
кість

	1
	Портативний УЗД-апарат
	40761 – Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації
	комплект
	2


ІІ.  Медико-технічні вимоги
	№ з/ч
	Медико-технічні вимоги
	Відповідність (так/ні) з посиланням на стор. тех. докум. виробника

	
	Загальні характеристики системи
	 

	1.
	Область використання: транскраніальні дослідження, черевна порожнина, акушерство-гінекологія, кардіологія, дрібні органи, урологія, опорно-рухомий апарат, периферийні судини, інтраопераційне сканування 
	відповідність
	

	2.
	Тип пацієнтів: 
	дорослі, діти та новонароджені
	

	
	Технічні характеристики
	

	3.
	Тип системи
	портативна кольорова допплерівська ультразвукова діагностична система
	

	4.
	Конструкція корпусу з магнієво-алюмінієвого сплаву для максимально легкої ваги
	відповідність
	

	5.
	Вага системи без акумулятора та інших аксесуарів
	не більше 4,5 кг
	

	6.
	Кольоровий РК-дисплей високої роздільної здатності
	наявність
	

	7. 
	Діагональ дисплея
	не менше 15,5 дюймів
	

	8. 
	Кут розкриття дисплея
	не гірше 0-180°
	

	9.
	Панель управління: високочутливий сенсорний дисплей з підтримкою управління жестами
	наявність
	

	10.
	Діагональ панелі управління
	не менше 10 дюймів
	

	11.
	Підтримка 12-розрядних принтерів для друку зображень
	відповідність
	

	12.
	Встановлення додаткової другої літієвої батареї з незалежним поданням живлення, та можливістю швидкої заміни
	можливість
	

	13.
	Відображення на екрані значка живлення від батареї
	наявність
	

	14.
	Система повинна мати не менше 2 вбудованих роз’ємів для датчиків, які усувають необхідність зовнішнього адаптера-роз’єму для кількох датчиків
	наявність
	

	15.
	Магнітне блокування монітору, без необхідності механічного замку
	відповідність
	

	16.
	Перехід в режим очікування закриванням монітору
	наявність
	

	17.
	Необхідний час на:

- завантаження системи

- вимкнення
	- не більше 30 с

- не більше 4 с
	

	
	Параметри візуалізації
	

	18.
	Адаптивне зображення тканин
	наявність
	

	19.
	Адаптивне доплерівське зображення
	наявність
	

	20.
	Адаптивне просторове компаундування зображень 
	підтримка, не менше 9 кутів
	

	21.
	Зображення з адаптивним зменшенням спекл-шумів
	підтримка
	

	22.
	Частотне компаундування зображення
	наявність
	

	23.
	Гармонійне зображення
	наявність
	

	24.
	Візуалізація для підтримки проведення біопсії та пункцій
	наявність
	

	25.
	Цифрове багатопроменеве формування
	наявність
	

	26.
	Кольорове доплерівське зображення, включаючи імпульсне та енергетичне доплерівські зображення
	наявність
	

	27.
	Спектральне доплерівське відображення, включаючи імпульсно-хвильовий доплер та імпульсний доплер для високих швидкостей потоку
	наявність
	

	28.
	Розширення спектру
	підтримка
	

	29.
	Постійно-хвильова доплерівська візуалізація
	наявність
	

	30.
	Анатомічний М-режим 
	наявність
	

	31.
	Кольоровий М-режим
	наявність
	

	32.
	Тканинна доплерографія
	наявність
	

	33.
	3D/4D візуалізація
	підтримка
	

	34.
	Триплексний режим (B+C+PW)
	наявність
	

	35.
	Розширене поле огляду, включаючи трапецію
	наявність
	

	36.
	Синхронізація з ЕКГ
	можливість
	

	37.
	Оптимізація режимів B/С/PW в один дотик
	наявність
	

	38.
	Режим еластографії
	наявність
	

	39.
	Автоматичне визначення товщини інтима-медіа
	наявність
	

	40.
	Автоматичне вимірювання товщини потиличного просвіту
	можливість
	

	41.
	Автоматичні акушерські вимірювання параметрів BPD, HC, HUM та FL
	можливість
	

	42.
	Автоматичне вимірювання фракції викиду
	можливість
	

	43.
	Автоматичне вимірювання ЧСС плода
	наявність
	

	44.
	Автоматичне вимірювання об’єму кровотоку в судинах
	наявність
	

	45. 
	Автоматичне вимірювання діаметра судин
	наявність
	

	46. 
	Програмний інструмент, який надає більше інформації про кровотік і кращу геометричну форму в кольоровому режимі
	наявність
	

	47. 
	Рендерінг світла в режимі 3D/4D
	можливість
	

	48. 
	Інтегрований буфер обміну: відображення збереженого зображення в правій частині екрана, яке можна безпосередньо переглянути або видалити
	наявністьё
	

	
	Анотації, вимірювання, аналіз та звіт
	 
	

	49.
	Підтримка визначених користувачем анотацій, 

переміщення та редагування фраз
	відповідність
	

	50.
	Інтеграція визначених користувачем фраз
	не менше 300
	

	51.
	Підтримка віртуальної клавіатури
	наявність
	

	52.
	Вимірювання в режимі B: відстань, окружність, площа, кут, об’єм, стеноз тощо
	наявність
	

	53.
	Вимірювання в доплерівському режимі: PS, ED, RI, PI, S/D, час, ЧСС, ручне трасування, сплайнове трасування, автоматичне трасування, швидкість, максимальний та середній градієнт тиску, об’єм потоку, індекс функціональної спроможності міокарда (COT, ET)
	відповідність
	

	54.
	Кількість результатів вимірювань, що налаштовуються
	не менше 15
	

	55.
	Вимірювання в М-режимі: відстань, співвідношення D1/D2, час, нахил, ЧСС, індекс функціональної спроможності міокарда (COT, ET)
	відповідність
	

	56.
	Вимірювання автоматичного трасування: пікова систолічна швидкість, кінцева діастолічна швидкість кровотоку, індекс опору, індекс пульсації, співвідношення пікової систолічної швидкості/кінцевої діастолічної швидкості кровотоку, частота серцевих скорочень тощо
	відповідність
	

	57.
	Пакети програмного забезпечення для загальних вимірювань: черевна порожнина, гінекологія, акушерство, кардіологія, урологія, малі органи, педіатрія, акушерство, гінекологія, кардіологія та судини тощо
	наявність
	

	58.
	Підтримка навчального програмного забезпечення для УЗД загальної практики, акушерства та анестезіології, що надає схему маніпуляцій сканування, опис методу сканування, стандартні діаграми ультразвуку, анатомічні схеми, схему керування пункцією, підказки, та надає підтвердження зображення
	відповідність
	

	
	Кінопетля та постобробка зображеннь
	

	59.
	Відтворення кінопетлі та постобробка зображеннь
	доступне у всіх режимах
	

	60.
	Відтворення кінопетлі: 

- B-Режим

- кольоровий режим
	- не мен. 100 000 кадрів

- не мен. 30 000 кадрів
	

	61. 
	Підтримка ручного та автоматичного відтворення кінопетлі
	наявність
	

	62. 
	Підтримка зворотного зберігання, тривалість часу зберігання кінопетлі можна попередньо встановити
	відповідність
	

	63. 
	Підтримка постобробки зображень
	наявність
	

	
	Зберігання та управління даними
	
	

	64.
	Зберігання та управління даними
	доступне у всіх режимах
	

	65.
	Вбудована пам’ять
	не менше 120 Гб
	

	66.
	Підтримка додаткової пам’яті
	не менше 2 Тб
	

	67.
	Експорт звітів у PDF форматі
	підтримка
	

	68.
	Підтримка зберігання стислих зображень без втрати якості
	не менше 30 000
	

	69.
	Оснащення USB інтерфейсами:

- USB 3.0 

- USB 2.0
	- наявність

- не менше 2
	

	70.
	Відеовихід HDMI, S-video
	наявність
	

	71.
	Підтримка підключення до провідної мережі
	наявність
	

	72.
	Бездротове підключення до мережі через WiFi
	можливість
	

	73.
	Протокол DICOM 3.0
	підтримка
	

	
	Технічні параметри системи
	 
	

	
	B-режим 
	
	

	74.
	Режим швидкого сканування (детальний/загальний/проникнення) можна вибрати для покращення якості зображення відповідно до характеристик тканини
	відповідність
	

	75.
	Сегмент часової компенсації посилення
	не менше 8 сегментів
	

	76.
	Сегмент логарифмічної компенсації посилення
	не менше 8 сегментів
	

	77.
	Регулювання сегментів часової та логарифмічної компенсації посилення
	через сенсорний екран
	

	78.
	Шкала сірого
	не менше 256 віддінків
	

	79.
	Кут сканування
	не менше 150°
	

	80. 
	Максимальна глибина сканування
	не менше 45 см
	

	81. 
	Технологія гармонійного відображення:

- основні хвилі
- гармонійні хвилі
	- не менше 5

- не менше 5
	

	82. 
	Діапазон частот: залежно від різних датчиків
	не гірше 1,0-17,0 МГц
	

	83. 
	Посилення 
	не гірше 0-260 дБ
	

	84. 
	Динамічний діапазон 
	не менше 300 дБ
	

	85. 
	Максимальна кількість фокусних точок
	не менше 4
	

	86. 
	Положення фокусних точок
	постійно видиме та регулюється
	

	87. 
	Збільшення до повноекранного режиму в один клік
	підтримка
	

	
	Кольоровий доплер
	 
	

	88.
	Швидке переключення в один дотик  режиму сканування кровотоку в залежності від інтенсивності: висока, низька та середня
	наявність
	

	89.
	Дуплекс: B, B+С
	наявність
	

	90.
	Керування променем в лінійному датчику 
	не гірше ±30°
	

	91.
	Посилення кольору
	не менше 100 дБ, з кроком не більше 1 дБ
	

	
	Імпульсно хвильовий доплер
	

	92. 
	Режими розділення екрану по горизонталі 
	не менше 1:2, 1:1 та 2:1
	

	93. 
	Триплекс в реальному часі (B+C+PW)
	наявність
	

	94. 
	Посилення
	не гірше 0-100 дБ, з кроком не більше 1 дБ
	

	95. 
	Імпульсний доплер для високих швидкостей потоку
	автоматична активація
	

	96. 
	Вікно сканування
	не гірше 0,5-40 мм, з покроковим регулюванням
	

	97. 
	Кут повороту лінійного датчика
	не гірше ±20°
	

	98. 
	Графік спектру підтримує автоматичне трасування в режимі заморожування та в реальному часі
	відповідність
	

	
	Постійно-хвильовий доплер
	

	99. 
	Швидке переключення в один дотик  режиму сканування кровотоку в залежності від інтенсивності: висока, низька та середня
	наявність
	

	100. 
	Частота імпульсів
	не менше 100 кГц
	

	101. 
	Посилення
	не гірше 0-100 дБ, з кроком не менше 1 дБ
	

	102. 
	Режими розділення екрану по горизонталі 
	не менше 1:2, 1:1 та 2:1
	

	
	М-режим
	

	103. 
	Швидкість сканування
	не гірше 1-12 с
	

	104. 
	Карта
	не менше 11 типів
	

	105. 
	Режими розділення екрану по горизонталі 
	не менше 1:2, 1:1 та 2:1
	

	106. 
	Режим розділення екрану по вертикалі
	1:1 та повний екран
	

	
	Комплектація системи
	

	107. 
	Ультразвуковий сканер
	комплект
	

	108. 
	Лінійний датчик з частотою не гірше 5-12 МГц
	в комплекті
	

	109. 
	Акумуляторна батарея
	в комплекті
	

	110. 
	Джерело безперебійного живлення
	в комплекті
	


 *Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим слід враховувати вираз "або еквівалент"
ІІІ. Загальні вимоги
	1
	Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати в складі пропозиції:

Сертифікат або декларацію про відповідність запропонованого Учасником обладнання технічним регламентам України або гарантійний лист від Учасника про надання копії сертифікату або декларації про відповідність технічним регламентам України при постачанні обладнання

	2
	Учасник повинен мати повноваження від виробника -  на підтвердження відповідності вказаній вимозі Учасник закупівлі надає в складі своєї пропозиції гарантійний лист від виробника або його офіційного представника в Україні (з наданням документів, що підтверджують таке представництво), підтверджуючий, що учасник спроможний виконати постачання запропонованого обладнання в кількості та строки, що вказані в тендерній документаці а також здійснити навчання та гарантійне обслуговування обладнання, що пропонує учасник торгів

	3
	Учасник повинен  надати  в складі пропозиції підтвердження відповідності технічних параметрів обладнання, яке ним пропонується, медико-технічним вимогам тендерної документації, у вигляді офіційної друкованої інформації від виробника, інструкції користувача або технічного паспорту або технічного опису або брошюр з посиланням на відповідну сторінку в цих матеріалах.

	4
	Навчання персоналу по користуванню обладнанням повинно проводитися за місцем його експлуатації сертифікованими інженерами. На підтвердження своєї відповідності вказаній вимозі Учасником надається гарантійний лист.

	5
	Гарантійний термін обслуговування повинен становити не менше 12 місяців з дня підписання акту введення в експлуатацію (про що надається Учасником відповідний гарантійний лист)

	6
	Обладнання повинно бути новим та таким, що не було у використанні. На підтвердження своєї відповідності вказаній вимозі Учасником надається гарантійний лист.


