Додаток 20
ІНФОРМАЦІЯ
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, 
в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристик
на закупівлю «код ДК 021:2015 «33160000-9 Устаткування для операційних блоків»  (35301 Резектоскоп (Комплект ендоскопічного обладнання для урологічних операцій)) 
І.  КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
	№
	Назва товару
	Код та назва НК 024:2023
	Одиниця виміру
	Кіль
кість

	1
	Інструмент лапараскопічний для урології
	35301 – Резектоскоп
	комплект
	1


ІІ. МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
Технічні, якісні та кількісні характеристики устаткування повинні відповідати або бути ліпшими за показники, наведених у таблицях  та обов’язково мати посилання на відповідні розділи (пункти, сторінки) настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською  мовою.
	Найменування/Характеристика/Функція
	Вимоги

(Наявність/відпо-відність/параметр)
	Відповідність з посиланням на сторінку документу, що підтверджує відповідність

	Оптика біполярного резектоскопу
	Наявність
	

	Діаметр оптики
	4 мм
	

	Робоча довжина
	Не менше 300 мм
	

	Кут огляду оптики 
	 30 градусів
	

	Можливість підключення світловодів різних виробників таких як  Richard Wolf, Karl Storz, Olympus та інші.
	Відповідність 
	

	Оптика резектоскопу має бути цілком та повністю сумісною за усіма параметрами, елементами кріплення, та стиковки, «замками» з відеосистемою виробництва Richard Wolf (контролером камери, голівкою, лінзою, джерелом світла LED, світловодом тощо), яка є на балансі підприємства, або повністю сумісний еквівалент-аналог
	Відповідність 
	

	Тубуси резектоскопу  (один зовнішній, другий - внутрішній) мають бути «постійного промивання», з двома кранами (один для подачі, другий – відповідно для  та витоку рідини/розчину для промивання) 
	Наявність,

Зовнішній  та внутрішній
	

	Діаметр зовнішнього тубусу постійного промивання 
	26 Шр.
	

	Діаметр внутрішнього тубусу постійного промивання 
	24 Шр.
	

	Наявність обтуратору  
	Наявність
	

	Наявність біполярного робочого елементу 
	Наявність
	

	Принцип дії робочого елементу   – активний
	Відповідність
	

	Тип рукоятки робочого елементу - закритий
	Відповідність
	

	Багаторазовий біполярний ріжучий електрод
	Наявність

	

	Діаметр дроту «робочої частини» петлі біполярного ріжучого електроду
	Не більше                     ніж 0,3 мм
	

	Cвітловод оптоволоконний 
	Наявність
	

	Довжина
	Не менше 3,0 м
	

	Діаметр оптоволоконного пучка
	Не менше 3 мм, але не більше 4 мм
	

	Тип стерилізації
	Автоклавування
	

	Світловод має бути цілком та повністю сумісними за елементами кріплення та стиковки з джерелом світла LED виробництва Richard Wolf, яке є на балансі підприємства, або повністю сумісний еквівалент-аналог
	Відповідність
	

	Оптика цистоскопу 
	Наявність 
	

	Діаметр оптики
	4 мм
	

	Робоча довжина
	Не менше 300 мм
	

	Кут огляду оптики 
	70 град.
	

	Можливість підключення світловодів різних виробників таких як  Richard Wolf, Karl Storz, Olympus та інші.
	Відповідність 
	

	Оптика цистоскопу має бути цілком та повністю сумісною за усіма параметрами, елементами кріплення, та стиковки, «замками» з відеосистемою виробництва Richard Wolf (контролером камери, голівкою, лінзою, джерелом світла LED, світловодом тощо), яка є на балансі підприємства, або повністю сумісний еквівалент-аналог
	Відповідність 
	

	Тубус цистоскопу 
	Наявність 
	

	Зовнішній діаметр тубусу цистоскопу 
	Не більше ніж 20 Шр.
	

	Тубус цистоскопу має бути «постійного промивання», з двома кранами для подачі та відповідно для витоку рідини/розчину  для промивання
	Відповідність
	

	Відхиляючий механізм типу  Albarran або аналог-еквівалент 
	Наявність 
	 

	Відхиляючий механізм має бути із зовнішнім регулятором на руків’ї (зовнішній частині) механізму
	Відповідність
	

	Відхиляючий механізм має бути із двома каналами для інструментів, діаметр кожного з яких не менше 5 Шр., та водночас для одного інструменту – не менше 7 Шр. 
	Відповідність 
	

	Комплект цистоскопу має включати необхідний  комплект  гумових  ущільнювачів 
	Наявність
	

	Наявність гнучкого інструменту (щипців) для захоплення та видалення інорідних тіл
	Наявність, 

не менше 1 шт.
	

	Діаметр щипців
	Не більше 7 Шр.
	

	Робоча довжина щипців
	Не менше 360 мм
	

	Наявність гнучкого інструменту (ножиць)  для розрізу стріктур 
	Наявність, 

не менше 1 шт. 
	

	Діаметр ножиць
	Не більше 7 Шр.
	

	Робоча довжина ножиць 
	Не менше 360 мм
	

	Багаторазовий ріжучий електрод
	Наявність

	

	Ріжучий електрод має бути біполярним, та має бути призначений для використання (застосування) із біполярним резектоскопом постійного (безперервного) промивання торгівельної марки Richard Wolf, моделі SHARK, для розміру внутрішнього та зовнішнього тубусів 24/26 Шр., який є на балансі клініки, або ідентичний за якістю, сумісністю та призначенням еквівалент-аналог   
	Відповідність  
	

	Діаметр дроту «робочої частини» петлі ріжучого електроду
	Не більше                     ніж 0,3 мм
	


 *Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим слід враховувати вираз "або еквівалент"
IІІ. Технічна специфікація

	№ з/п
	Найменування товару
	Торгівельна назва запропонованого Товару
	Одиниця виміру
	Кіль-кість

	Комплект ендоскопічного обладнання для урологічних операцій – 1 комплект

	1.
	Оптика біполярного резектоскопу
	
	Шт.
	1

	2.
	Зовнішній тубус резектоскопу
	
	Шт.
	1

	3.
	Внутрішній тубус резектоскопу
	
	Шт.
	1

	4.
	Обтуратор
	
	Шт.
	1

	5.
	Біполярний робочий елемент
	
	Шт.
	1

	6.
	Багаторазовий біполярний ріжучий електрод
	
	Шт.
	2

	7.
	Cвітловод оптоволоконний
	
	Шт.
	1

	8.
	Оптика цистоскопу
	
	Шт.
	1

	9.
	Тубус цистоскопу
	
	Шт.
	1

	10.
	Відхиляючий механізм типу  Albarran
	
	Шт.
	1

	11.
	Комплект  гумових  ущільнювачів
	
	Уп.
	1

	12.
	Гнучкий інструмент (щипці) для захоплення та видалення інорідних тіл
	
	Шт.
	1

	13
	Гнучкий інструмент (ножиці)  для розрізу стріктур
	
	Шт.
	1

	14. 
	Багаторазовий ріжучий електрод
	
	Шт.
	2


