Додаток 21
ІНФОРМАЦІЯ
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, 
в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристик
на закупівлю «код ДК 021:2015 «33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини»  (37647 – Система рентгенівська діагностична пересувна загального призначення цифрова) 
І.  КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
	№
	Назва товару
	Код та назва НК 024:2023
	Одиниця виміру
	Кіль
кість

	1
	Пересувна С-арочна рентгенівська діагностична система для операційних загального призначення (для проведення рентгеноскопічної та рентгенографічної діагностики під час виконання операцій та малоінвазивних інтервенційних втручань)
	37647 – Система рентгенівська діагностична пересувна загального призначення цифрова
	комплект
	1


ІІ.  Медико-технічні вимоги
	№
	Медико-технічні вимоги
	Значення
	Відповідність

з посиланням на стор. тех. докум. виробника

	1. Технічні характеристики С-арки:

	1.1
	глибина С-арки
	Не менше 720 мм
	

	1.2
	вільна зона С-арки
	Не менше 780 мм
	

	1.3
	діапазон орбітального повороту С-арки
	Не менше 145°
	

	1.4
	відстань від джерела випромінювача до приймача
	Не менше  98 см
	

	1.5
	діапазон повороту С-арки в горизонтальній площині
	Не менше ±240°
	

	1.6
	діапазон повороту С-арки відносно вертикальної площини (маятник) 
	Не менше ±10,5°
	

	1.7
	діапазон горизонтального пересування С-арки
	Не менше 200 мм
	

	1.8
	діапазон вертикального пересування С-арки
	Не менше 400 мм
	

	1.9
	дозиметричний пристрій
	Наявність
	

	1.10
	лазерний центратор 
	Наявність
	

	2. Технічні характеристики рентгенівського генератора та блоку рентгенівської трубки:

	2.1
	тип рентгенівського генератору 
	Високочастотний  
	

	2.2
	частота генератора 
	Не менше 40 кГц
	

	2.3
	потужність рентгенівського генератора
	Не менше 5 кВт
	

	2.4
	максимальна напруга при флюороскопії
	Не менше 120 кВ
	

	2.5
	максимальна напруга при рентгенографії
	Не менше 120 кВ
	

	2.6
	максимальний струм при постійній флюороскопії
	Не менше 4 мА
	

	2.7
	максимальний струм при імпульсній флюороскопії
	Не менше 8 мА
	

	2.8
	максимальний струм при цифровій рентгенографії
	Не менше 12 мА
	

	2.9
	тип аноду рентгенівської трубки
	Обертовий
	

	2.10
	швидкість обертання аноду 
	Не менше 3000 обертів/хв.
	

	2.11
	розміри фокусних плям
	Не більше 0,3 та 0,6 мм
	

	2.12
	теплоємність аноду рентгенівської трубки
	Не менше 200 кТО
	

	3. Технічні характеристики коліматору:

	3.1
	тип
	Автоматичний, в залежності від поля підсилювача рентгенівського зображення
	

	4. Технічні характеристики підсилювача рентгенівського зображення:

	4.1
	розмір підсилювача рентгенівського зображення
	Не менше 9 дюймів (23 см)
	

	4.2
	кількість режимів переключення підсилювача 

  рентгенівського зображення
	Не менше 3
	

	4.3
	максимальна розподільча здатність
	Не менше 48 пар ліній/см
	

	4.4
	відсіюча фіксована решітка
	Не менше 60 лінії/см       
	

	5. Технічні характеристики цифрової системи обробки зображень:

	5.1
	розподільча здатність матриці камери  
	Не менше 1024х1024
	

	5.2
	імпульсна флюороскопія
	Не менше 15 кадрів/сек
	

	5.3
	функція затримки останнього зображення
	Наявність 
	

	5.4
	функція вертикального та горизонтального повороту   зображення 
	Наявність
	

	5.5
	функція обертання зображення на 360 градусів 
	Наявність
	

	5.6
	функція рекурсивного фільтру 
	Наявність
	

	5.7
	кількість зображень, що зберігаються на 

  інтегрованому жорсткому диску 
	Не менше 3 000 зображень
	

	5.8
	збереження зображень в форматі DICOM
	Наявність
	

	5.9
	монiтор 
	Не менше двох
	

	5.10
	розмір моніторів 
	Не менше 19 дюймів
	


 *Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим слід враховувати вираз "або еквівалент"
