Додаток 22
ІНФОРМАЦІЯ
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, 
в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристик
на закупівлю «код ДК 021:2015 «33160000-9 Устаткування для операційних блоків»  (35616 - Системи ендоскопічної візуалізації (Система лапароскопічна, багаторазового використання, у комплекті))
І.  КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
	№
	Назва товару
	Код та назва НК 024:2023
	Одиниця виміру
	Кіль
кість

	1
	Система лапароскопічна, у комплекті (Лапараскопічна стійка)
	35616 - Система ендоскопічної візуалізації
	комплект
	1


ІІ. МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
Технічні, якісні та кількісні характеристики устаткування повинні відповідати або бути ліпшими за показники, наведених у таблицях  та обов’язково мати посилання на відповідні розділи (пункти, сторінки) настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською  мовою.
	Найменування/Характеристика/Функція
	Вимоги

(Наявність/відпо-відність/параметр)
	Відповідність з посиланням на сторінку документу, що підтверджує відповідність

	Блок управління камери (контролер/модуль відеокамери)
	Наявність
	

	Призначений для підключення додаткових модулів для роботи з периферійним приладдям (голівки камери, тощо), або безпосередньо для підключення периферійного приладдя;  має  надавати  можливість змінювати режими візуалізації, здійснювати автоматичне керування джерелом світла (та/або ін. приладів т.я. інсуфлятор тощо), записувати зображення та відео.

Комплектація – передбачена виробником
	Відповідність
	

	Можливість сприймати та передавати цифрові відеосигнали формату FULL HD
	Відповідність
	

	Електроживлення
	220-230В, 50-60Гц
	

	Максимальна  розподільна  здатність
	FULL HD
(не менше ніж

1920*1080 пікселів)
	

	Можливість налаштування параметрів: баланс білого, рівень яскравості, масштабування, різкість та ін. з блоку керування, а також з головки відеокамери та/або ін. параметрів
	Відповідність
	

	Споживана потужність
	Не більше 150 ВА
	

	Можливість підключення USB клавіатури, миші, принтеру, носіїв інформації, тощо
	Відповідність
	

	Запобіжники (якщо передбачено виробником та технічною необхідністю) 
	Наявність
	

	Регулювання  кольору
	Відповідність
	

	Автоматичне  налаштування білого світла та/або  за допомогою натисканням  на відповідну  кнопку  (баланс білого)
	Наявність
	

	Автоматичне  регулювання  яскравості  та  автоматичне регулювання  посилення
	Наявність
	

	Функція (режим) покращення візуалізації тонких структур та/або зменшення  тіні та забезпечення більш рівномірного сприйняття яскравості зображення
	Наявність
	

	Сумісність з голівкою камери  3-х  чіповою FULL HD
	Відповідність
	

	Сумісність з голівкою камери, призначеною  для застосування як у стандартній ендоскопії «білого світла», так і у флуоресцентній діагностичній  ендоскопії  з використанням контрастної речовини ICG  (індоціаніну зеленого) 
	Відповідність
	

	Зовнішній накопичувач (носія) інформації 
	Наявність  (флеш-накопичувач ємністю не менш ніж 8 Гб)
	

	Наявність індикатору заповнення носія інформації
	Наявність
	

	Наявність цифрового фільтру (для спектрозонального аналізу) та/або функції  вдосконаленої  фільтрації/розділення  зображення/(фрагментів тканин та судин)  у  широкому динамічному  та  кольоровому  діапазонах  у певному  спектрі  (спектральний аналіз  або  еквівалент-аналог) 
	Наявність
	

	Наявність спеціальної  функції  для  проведення  флуоресцентної  діагностики  (фотодинамічної діагностики PDD (ФДД)) в комбінації з іншими спеціальними  компонентами системи (голівка камери, джерело світла, ендоскоп тощо) з використанням контрастної речовини ICG  (індоціаніну зеленого)  
	Наявність 
	

	Наявність спеціальної  функції  для  проведення  флуоресцентної  діагностики     у ближньому інфрачервоному спектрі (NIR) з використанням контрастної речовини ICG  (індоціаніну зеленого) в комбінації з іншими спеціальними компонентами системи (голівка камери, джерело світла, ендоскоп тощо) 
	Наявність 
	

	Пам'ять USB можна використовувати для архівування зображень (TIFF або JPEG або PDF) і відеозображень (MPEG-4)
	Відповідність
	

	Функції  управління на голівці камери: баланс  білого,  стоп-кадр для фотографування та керування  відео зйомкою та автоматичного  збереження відеоінформації  на зовнішньому носії, можливість  дистанційного керування виведення  на печать на зовнішньому  принтері,  можливість  переключення різних  «динамічних  режимів» (або керування цифровим фільтром для спектрозонального аналізу)  та/або інших основних функцій
	Відповідність
	

	Можливість регулювання параметрів зображення за допомогою сенсорного екрану 
	Відповідність
	

	Можливість програмування профілів користувача
	Відповідність
	

	Підключення USB  (зовнішні носії інформації)
	Відповідність
	

	Формати  зображення зовнішніх носіїв:  TIFF / MPEG-4/JPEG  або аналоги
	Відповідність
	

	Типи вихідних відеосигналів, що підтримуються відеоконтролером:

Цифрові: HDMI Full HD, DVI, 3G-SDI, або аналоги
	Відповідність
	

	Голівка відеокамери  3- х чіпова (датчик  відеокамери)
	Наявність
	

	Наявність трьох ССD сенсорів розміром  1/3”  (16:9)
	Наявність
	

	Стандарт зображення не гірше  FULL HD
	Наявність
	

	Сумісність з функціями змінення режимів візуалізації  (можливість управління  функціями змінення режимів візуалізації  та/або цифровим фільтром)
	Наявність
	

	Наявність кнопок  для управління на головці
	не менше 2-х
	

	Функції  управління на голівці камери: баланс  білого,  стоп-кадр для фотографування та керування  відео зйомкою та автоматичного  збереження відеоінформації  на зовнішньому носії, можливість  дистанційного керування виведення  на печать на зовнішньому  принтері,  можливість  переключення різних  «динамічних  режимів» (або керування цифровим фільтром для спектрозонального аналізу)  та/або інших основних функцій
	Наявність
	

	Об’єктив для відеокамери
	Наявність
	

	Фокусна відстань – зумова, така, що плавно   регулюється у діапазоні не менше ніж:
	не менше, ніж у діапазоні:                   від 14 мм до 28 мм
	

	Блокуючий механізм для  фіксації окулярів ендоскопів
	Наявність
	

	Можливість замочування та автоклавування  
	Наявність
	

	Джерело світла  LED  
	Наявність
	

	Електроживлення
	220 – 230 В, 50/60 Гц
	

	Споживана потужність
	не більше 200 ВА
	

	Споживаний струм
	не більше  2,0 А
	

	Запобіжники (якщо передбачено виробником та технічною необхідністю) 
	Наявність
	

	Джерело випромінювання: Світловипромінююче діодне джерело потужністю, що є відносним еквівалентом ксеноновому джерелу випромінювання потужністю не менше 180 Вт 
	Наявність 
	

	Гарантійний, регламентований виробником, ресурс роботи джерела випромінювання
	Не менш 30 000 годин
	

	Кольорова температура 
	Не менш, ніж 6000 К 
	

	Клас захисту по медичним виробам
	Клас 1
	

	Можливість під’єднання світловодів різних виробників  без застосування спеціальних відповідних адаптерів (універсальне  гніздо  підключення)   
	Наявність
	

	Cвітловод оптоволоконний 
	Наявність
	

	Довжина
	Не менше 3,0 м
	

	Діаметр оптоволоконного пучка
	Не менше 4 мм, але не більше 5 мм
	

	Тип стерилізації
	Автоклавування
	

	Монітор  медичний рідкокристалічний FULL HD
	Наявність
	

	Монітор може використовуватися у ендохірургії   
	Відповідність
	

	Довжина діагоналі не менше 26 дюймів
	Відповідність
	

	Можливість приймати цифрові відеосигнали FULL HD формату
	Наявність
	

	Підтримка вхідних відеосигналів типу:  HDMI, DVI, та/або  аналогів
	Наявність
	

	Оптимальна  розподільча здатність не менш  ніж  1920x1080 (16:9   FULL HD))
	Відповідність
	

	Рідкокристалічний плоский монітор
	Наявність
	

	Наявність установок:

яскравість,

контрастність,

інші  та/або  аналоги
	Наявність

Наявність


	

	Наявність функції картинка в картинці  (PIP)
	Наявність
	

	Наявність функції розподілення екрану на дві частини з подальшим виведенням двох (або більше) різних зображень  (PBP)  
	Наявність
	

	Кут огляду екрану монітору, не менше:

· вліво/вправо 178/178,

· вверх/вниз    178/178 
	Відповідність

Відповідність
	

	Максимальна яскравість 
	Не менше 700 кд/м2
	

	Стійка для обладнання
	Наявність
	

	Стійка має  бути на чотирьох колесах, не менше двох з яких фіксуються
	Наявність
	

	Полиці для позиціювання обладнання
	Не менше

3-х полиць
	

	Медичний електронний інсуфлятор 
	Наявність
	

	Комплект інсуфлятора має бути призначений для контрольованого нагнітання вуглекисню у черевну  порожнину під час проведення  малоінвазивних  лапароскопічних  втручань
	Відповідність
	

	Робочий газ
	Вуглекислий газ
	

	Режим первинної інсуфляції
	Наявність
	

	Режим інсуфляції по заданих параметрах швидкості  потоку та тиску газа, що регулюються та задаються кнопками на передній панелі приладу 
	Наявність
	

	Кнопка «аварійної сигналізації»
	Наявність
	

	Індикатор запасу газа
	Наявність
	

	Цифровий індикатор інтраабдомінального тиску
	Наявність
	

	Цифровий індикатор швидкості потоку газа
	Наявність
	

	Цифровий індикатор використаного об’єму газа 
	Наявність
	

	Кнопка збросу використаного об’єму газа 
	Наявність
	

	Наявність  інсуфляційного  шлангу   для  подавання  вуглекислого  газу  до троакару/голки Вереша
	Наявність  
	

	Наявність шлангу високого тиску для газозабезпечення інсуфлятора 
	Наявність
	

	Наявність захисних гігієнічних фільтрів на виході
	Наявність 
	

	Наявність  канюлі  Вереша 120 мм 
	Наявність
	

	Електроживлення
	220-230В, 50-60Гц
	

	Споживаний струм
	Не більше 0,8 А
	

	Споживана потужність
	80 ВА
	

	Значення тиску вуглекислого газу на вході інсуфлятора,
	Не менш ніж 4 бар,
не більш ніж 7,5 бар
	

	Значення інтраабдомінального тиску, що задається
	Не менш ніж 3 мм.рт.ст.,
не більш ніж 25 мм.рт.ст.
	

	Дискретність завдання інтраабдомінального тиску
	не більш ніж по
1 мм.рт.ст.
	

	Похибка виміру інтраабдомінального тиску
	Не більш ніж  ±2 мм.рт.ст.
	

	Значення швидкості потоку газу (об’ємної втрати), що задається
	Не менш ніж 1 л/хв.,
не більш ніж 20 л/хв.
	

	Максимальний вимірюваний об'єм витраченого газу
	не більше 999 л
	

	Дискретність завдання швидкості потоку (об'ємної витрати) газу
	не більш ніж по 1 л/хв.
	

	Швидкість потоку (об'ємної витрати) газу при первинній інсуфляції 
	не більш ніж 1 л/хв.
	

	Система самотестування приладу перед запуском
	Наявність
	

	Візуальна та звукова сигналізація нештатних ситуацій та помилок 
	Не менше 4-х режимів
	

	Можливість регулювання гучності акустичного сигналу
	Наявність
	

	Роздільна  індикація  заданих  і  фактичних параметрів роботи приладу
	Наявність
	

	Лапароскопічний насос
	Наявність
	

	Призначений для подачі (іригації) та відсмоктування (аспірації)  рідини під час  лапароскопічних та ендоскопічних втручань
	Відповідність
	

	Можливість роботи  в 2-х режимах -  аспірації та іригації, що підтримують необхідний рівень розрідження і тиску  відповідно в  аспіраційному та іригаційному  каналах
	Відповідність
	

	Світлові  індикатори стану іригації  та  аспірації
	Наявність
	

	Індикатори  стану  під’єднання системи трубок  для іригації
	Наявність
	

	Захисні гігієнічні фільтри для режиму аспірації
	Наявність
	

	Вакуумний шланг для аспірації
	Наявність
	

	Багаторазова система для іригації
	Наявність
	

	Контейнер для рідини, що відсмоктується
	Наявність
	

	Кріплення насосу на приладовій стійці (якщо передбачається виробником та/або передбачено технічною необхідністю) має бути в комплекті
	Наявність
	

	Об’єм контейнера для рідини, що відсмоктується не менше 1,5 літрів
	Відповідність
	

	Можливість автоклавування контейнера для рідини (бажано)  або  дезінфекційної  стерилізаційної обробки (обов’язково) 
	Відповідність
	

	Максимальний тиск для відключення  насосу
	Не більш ніж 500 мм. рт. ст.
	

	Максимальний напір насосу
	Не більш ніж 400 мм. рт. ст.
	

	Максимальна витрата на відкритому виході відсмоктувача
	Не більш ніж  2 л/хв.
	

	Максимальна витрата на відкритому виході нагнітача
	Не більш ніж  2 л/хв.
	

	Параметри електроживлення: напруга мережі, струм, частота
	220-230 В, змінний,

50-60 Гц
	

	Споживана потужність
	Не більше 80 ВА
	

	Електрохірургічний лігуючий апарат
	Наявність
	

	Високочастотний електрохірургічний апарат  має бути призначений для монополярних і біполярних перетинів і коагуляції, зварювання (запаювання) судин діаметром не більш ніж 7мм, з можливістю їх розрізу,  монополярних та біполярних трансуретральних резекцій
	Відповідність 
	

	Автоматичне функціональне самотестування при включенні апарату
	Наявність
	

	Автоматичне спостереження за підключенням нейтрального електрода до апарату 
	Наявність
	

	Встановлення потужності у всіх робочих режимах
	Наявність
	

	Встановлення потужності для режимів запаювання судин
	Наявність
	

	Регулювання гучності для всіх режимів
	Наявність
	

	Наявність індикації несправності електрода
	Наявність
	

	Наявність індикації безпеки ВЧ апарату
	Наявність
	

	Наявність індикації несправності нейтрального електрода
	Наявність
	

	Незалежні високочастотні виходи для одночасного підключення інструментів, не менше:

- монополярні

- біполярні
	1 (один)

1 (один)
	

	Кількість запрограмованих режимів для монополярного і біполярного різання та коагуляції, не менше 
	15 (п'ятнадцяти)
	

	Кількість встановлених програм, не менше
	15 (п'ятнадцяти)
	

	Максимальна ріжуча потужність в монополярному режимі, не менше
	360 Вт
	

	Максимальна потужність коагуляції, в монополярному режимі,не менше
	150 Вт
	

	Максимальна ріжуча потужність в біполярному режимі, не менше
	200 Вт
	

	Максимальна потужність коагуляції, в біполярному режимі,не менше
	100 Вт
	

	Можливість використовувати одночасно різ та коагуляцію у монополярному режимі
	Наявність
	

	Наявність функції (режиму) автоматичної біполярної коагуляціїї
	Наявність
	

	Можливість використовувати подвійний ножний перемикач для активації монополярних та біполярних  різу та коагуляції 
	Наявність
	

	Активація режиму запаювання судин за допомогою одинарного ножного перемикача
	Наявність
	

	Наявність функції розрізу та коагуляції в аргоновому середовищі з регулюванням параметрів при використанні електрохірургічного апарату з аргоно-плазмовою приставкою (Опціонально)
	Наявність


	

	Наявність режиму для зварювання та розрізу щитовидної залози та лімфатичних вузлів 
	Наявність 
	

	Можливість зварювання та розрізу судин діаметром не більше 7мм інструментом діаметром 5 мм (+/-10%)
	Наявність
	

	Можливість зварювання та розрізу судин діаметром не більше 7мм  інструментом діаметром 10 мм (+/-10%)  
	Наявність
	

	Зберігання параметрів та налаштувань
	Наявність
	

	Електротехнічні параметри
	Наявність
	

	Мережева напруга
	220-230В ±10%
	

	Частота змінного струму
	50Гц ±5%
	

	Споживана потужність
	Не більше 1500 ВА
	

	Режими роботи ВЧ-апарату:
	

	Монополярні режими:
	Наявність
	

	Чисте різання використовуючи голку або петлю
	Наявність
	

	Змішане різання  використовуючи голку або ніж
	Наявність
	

	Змішане різання  використовуючи ніж
	Наявність
	

	Змішане різання з саморегулюванням з легким ефектом гемостазу
	Наявність
	

	Змішане різання з саморегулюванням  з глибоким ефектом гемостазу
	Наявність
	

	Різання та коагуляція для урологічних та гістероскопічних втручань
	Наявність
	

	М'яка коагуляція
	Наявність
	

	Висушування (Контактна коагуляція)
	Наявність
	

	Фульгурація (безконтактна коагуляція)
	Наявність
	

	Коагуляція з подачею аргону (Опціонально)
	Наявність
	

	Імпульсна аргоно-плазмова коагуляція (Опціонально)
	Наявність
	

	Біполярні режими:
	Наявність
	

	Біполярний різ дуговим електродом
	Наявність
	

	Біполярний різ плазмовим дуговим електродом
	Наявність
	

	Випаровування (вапоризація)
	Наявність
	

	М'яка коагуляція
	Наявність
	

	Коагуляція з затисканням
	Наявність
	

	Різання та коагуляція з соляним розчином (NaCl) 
	Наявність
	

	Комплектація ВЧ-апарату:
	

	Апарат  високочастотний  електрохірургічний  
	Наявність
	

	Одинарний ножний перемикач
	Наявність
	

	Двопедальний ножний перемикач
	Наявність
	

	Багаторазовий нейтральний електрод з кабелем
	Наявність
	

	Ручка монополярна  для електродів,  з двома  кнопками  включення (активації), з кабелем довжиною не менше 3 м
	Наявність
	

	Набір електродів, комплект не менше ніж з 8-ми шт. електродів 
	Наявність
	

	Лігуючий інструмент для зварювання судин та їх перетину (розрізу) при лапароскопії, діаметр 5мм (+/- 10%), робоча довжина не менше ніж 300 мм  (з ВЧ-кабелем)
	Наявність
	

	Набір  лез  для лігуючого інструменту для зварювання судин 
	Наявність
	

	Лігуючий інструмент для зварювання судин для відкритої хірургії, довжина в межах 150-180 мм  (з ВЧ-кабелем)
	Наявність
	

	Лігуючий інструмент для зварювання судин для відкритої хірургії, довжина в межах 200-230 мм  (з ВЧ-кабелем)
	Наявність
	

	Лапароскопічні інструменти:
	

	Лапароскоп  10 мм,  30 градусів
	Наявність
	

	Кут огляду
	30 град.
	

	Робоча довжина
	не менше 300мм
	

	Можливість  підключення світловодів різних виробників (таких як Karl Storz, Richard Wolf, Olympus,  ACMI  та ін.)  
	Наявність
	

	Діаметр
	10мм  (+/- 5%)
	

	Тип стерилізації
	Автоклавування
	

	Троакар універсальний, діаметр 5-6 мм
	Наявність
	

	Автоматичний клапан, надійно утримуючий газ в черевній порожнині і що не допускає його витоку під час операції
	Наявність
	

	Корпус троакарної канюлі з універсальним клапаном і краном для здійснення газоподання
	Наявність
	

	Троакар багаторазового використання, що є розбірний, що повністю дозволяє проводити передстерилізаційне очищення усіх складових частин
	Наявність
	

	Стилет в троакарі 5-6  мм
	Наявність
	

	Комплектація: гладка троакарна канюля з корпусом і краном для інсуфляції, автоматичний клапан, стилет (пірамідального типу)
	Наявність
	

	Габаритні розміри: троакарної канюлі - довжина не менше 100 мм, діаметр 5-6 мм; стилета - довжина не менше 100 мм, діаметр 5-6 мм
	Наявність
	

	Тип стерилізації
	Автоклавування
	

	Троакар універсальний, діаметр 10-11 мм
	Наявність
	

	Автоматичний клапан, надійно утримуючий газ в черевній порожнині, що не допускає його витоку під час операції
	Наявність
	

	Корпус троакара з універсальним клапаном і краном для здійснення газоподання
	Наявність
	

	Троакар багаторазового використання, що є розбірний, що повністю дозволяє проводити передстерилізаційне очищення усіх складових частин
	Наявність
	

	Стилет в троакарі 10-11 мм
	Наявність
	

	Комплектація: гладка канюля троакара з корпусом і краном для інсуфляції, автоматичний клапан з важелем примусового відкриття, стилет (пірамідального типу)   
	Наявність
	

	Габаритні  розміри: канюлі троакара - довжина не менше 100 мм, діаметр 10-11 мм; стилета – довжина не менше 100 мм, діаметр 10-11 мм
	Наявність
	

	Тип стерилізації
	Автоклавування
	

	Запасні  ущільнюючі  ковпачки  для  троакарів  діам. 5-6 мм
	Наявність
	

	Запасні  ущільнюючі  ковпачки  для троакарів  діам. 10-11 мм
	Наявність
	

	Редукційний перехідник  10/5,5 мм
	Наявність
	

	Наконечник для аспірації і іригації
	Наявність
	

	Управління іригацією-аспірацією за допомогою 2-х (або 3-х) - ходового важільного механізму
	Наявність
	

	Наконечник багаторазового використання
	Наявність
	

	Діаметр
	Не більше 5  мм      (+/- 10%)
	

	Затискач лапароскопічний для захоплення, діаметр  5мм
	Наявність
	

	Модульна конструкція, що складається з трубки, руків'я, вставки
	Наявність
	

	Інструмент багаторазового застосування
	Наявність
	

	Одна рухлива бранша типу «Крокодил» або аналог 
	Наявність
	

	Важіль механізму управління (відключення і включення) кремальєрою
	Наявність
	

	Механізм ротації електроду
	Наявність
	

	Метод стерилізації інструменту
	Рідинною, хімічний, автоклав
	

	Діаметр зовнішньої трубки інструменту
	Не більше 5,5мм
	

	Довжина робочої частини
	Не менше 300мм
	

	Щипці типу “Babcock” (або еквівалент)
	Наявність
	

	Модульна конструкція, що складається з трубки, руків'я, вставки
	Наявність
	

	Інструмент багаторазового застосування
	Наявність
	

	Дві рухливі бранші типу “Babcock” (або еквівалент)
	Наявність
	

	Важіль механізму управління (відключення і включення ) кремальєрою
	Наявність
	

	Механізм ротації електроду
	Наявність
	

	Метод стерилізації інструменту
	Рідинною, хімічний, автоклав
	

	Діаметр зовнішньої трубки інструменту
	Не більше 5,5мм
	

	Довжина робочої частини
	Не менше 300мм
	

	Затискач лапароскопічний  для захоплення, діаметр  5мм
	Наявність
	

	Модульна конструкція, що складається з трубки, руків'я, вставки
	Наявність
	

	Інструмент багаторазового застосування
	Наявність
	

	Дві рухливі бранші типу «Крокодил» або аналог  
	Наявність
	

	Важіль механізму управління (відключення і включення ) кремальєрою
	Наявність
	

	Механізм ротації електроду
	Наявність
	

	Метод стерилізації інструменту
	Рідинною, хімічний, автоклав
	

	Діаметр зовнішньої трубки інструменту
	Не більше 5,5мм
	

	Довжина робочої частини
	Не менше 300мм
	

	Затискач лапароскопічний  атравматичний  для  тканин, діаметр  5мм, монополярний 
	Наявність
	

	Модульна конструкція, що складається з трубки, руків'я, вставки
	Наявність
	

	Інструмент багаторазового застосування
	Відповідність
	

	Дві рухливі вікончасті  бранші
	Наявність
	

	Роз'єм підключення ВЧ-монополярної  коагуляції 
	Наявність
	

	Важіль механізму управління (відключення і включення) кремальєрою
	Наявність
	

	Механізм ротації електроду
	Наявність
	

	Метод стерилізації інструменту
	Рідинною, хімічний, автоклав
	

	Діаметр зовнішньої трубки інструменту
	Не більше 5,5мм
	

	Довжина робочої частини
	Не менше 300мм
	

	Дисектор лапароскопічний  зігнутий, монополярний,  діаметр 5мм 
	Наявність
	

	Модульна конструкція, що складається з трубки, руків'я, вставки
	Наявність
	

	Інструмент багаторазового застосування
	Відповідність
	

	Дві зігнуті рухливі бранші  типу  „Maryland”  або  еквівалент/аналог
	Наявність
	

	Роз'єм підключення ВЧ-монополярної  коагуляції 
	Наявність
	

	Механізм ротації електроду
	Наявність
	

	Метод стерилізації інструменту


	рідинною, хімічний, автоклав
	

	Діаметр зовнішньої трубки інструменту
	Не більше 5,5мм
	

	Довжина робочої частини
	Не менше 300мм
	

	Ножиці  лапароскопічні  зігнуті, монополярні, діаметр 5мм
	Наявність
	

	Модульна конструкція, що складається з трубки, рукоятки, вставки
	Наявність
	

	Дві зігнуті рухливі бранші
	Наявність
	

	Роз'єм підключення ВЧ-монополярної  коагуляції 
	Наявність
	

	Механізм ротації електроду
	Наявність
	

	Інструмент багаторазового застосування
	Відповідність
	

	Метод стерилізації інструменту
	Рідиною, хімічний, автоклав
	

	Діаметр зовнішньої трубки інструменту
	не більше 5,5мм
	

	Довжина робочої частини
	не менше 300мм
	

	Електрод лапароскопічний, що коагулює, типу "гачок"
	Наявність
	

	Роз'єм підключення ВЧ-монополярної  коагуляції 
	Наявність
	

	Наконечник електроду типу "гачок" (L-подібний)
	Наявність
	

	Зовнішній діаметр
	Не більше 5,5 мм
	

	Робоча довжина
	Не менше 300 мм
	

	Електрод лапароскопічний, що коагулює, типу «шпатель»
	Наявність
	

	Роз'єм підключення ВЧ-монополярної  коагуляції 
	Наявність
	

	Наконечник електроду типу  «шпатель»
	Наявність
	

	Зовнішній діаметр
	Не більше 5,5 мм
	

	Робоча довжина
	Не менше 300 мм
	

	Ендокліпер лапароскопічний 
	Наявність
	

	Дві бранші для установки кліпс 
	Відповідність
	

	Конструкція губок бранш забезпечує установку кліпс з картриджа 
	Відповідність
	

	Кліпси розміру середні або середньо-великі стандарту «Ethicon» або еквівалент-аналог
	Відповідність
	

	Інструмент багаторазового застосування
	Відповідність
	

	Зовнішній діаметр ендокліпера
	не більше 10мм       (+/- 10мм)
	

	 Кліпси
	Наявність 
	

	Кліпси стерильні
	Відповідність
	

	Кліпси розміру середні або середньо-великі  стандарту «Ethicon» або еквівалент-аналог 
	Відповідність
	

	Використовуються з ендокліпером, призначеним для встановлення кліпс 
	Відповідність
	

	Матеріал кліпс - титан
	Відповідність
	

	Дисектор лапароскопічний   біполярний зігнутий,  діаметр 5мм
	Наявність
	

	Модульна конструкція, що складається з трубки, руків'я, вставки
	Відповідність
	

	Інструмент багаторазового застосування
	Відповідність
	

	Дві рухливі бранши  типу  «Maryland», або аналог
	Відповідність
	

	Роз'єм підключення ВЧ-біполярної  коагуляції 
	Наявність
	

	Механізм ротації електроду
	Наявність
	

	Метод стерилізації інструменту


	рідинною, хімічний, автоклав
	

	Діаметр зовнішньої трубки інструменту
	Не більше 5,5мм
	

	Довжина робочої частини
	Не менше 300мм
	

	Щипці лапароскопічні біполярні для захоплення та репарації,  діаметр  5 мм
	Наявність
	

	Модульна конструкція: зовнішня трубка, руків'я, внутрішня вставка-електрод типу "звужена рамка"
	Наявність
	

	Електрод типу "рамка", звужена наприкінці,   з двома рухливими браншами або еквівалент
	Наявність
	

	Роз'єм підключення ВЧ-біполярної  коагуляції 
	Наявність
	

	Механізм ротації електроду
	Наявність
	

	Діаметр зовнішньої трубки
	не більше 5,5 мм
	

	Довжина робочої частини
	не менше 300 мм
	

	Щипці лапароскопічні  біполярні для захоплення та репарації,  діаметр  5 мм
	Наявність
	

	Модульна конструкція: зовнішня трубка, руків'я, внутрішня вставка-електрод типу "широка рамка"
	Наявність
	

	Електрод типу "широка рамка",  з двома рухливими браншами або еквівалент
	Наявність
	

	Роз'єм підключення ВЧ-біполярної  коагуляції 
	Наявність
	

	Механізм ротації електроду
	Наявність
	

	Діаметр зовнішньої трубки
	не більше 5,5 мм
	

	Довжина робочої частини
	не менше 300 мм
	

	Ножиці лапароскопічні  біполярні  зігнуті,  діаметр 5мм
	Наявність
	

	Модульна конструкція, що складається з трубки, руків'я, вставки
	Відповідність
	

	Інструмент багаторазового застосування
	Відповідність
	

	Дві  зігнуті рухливі бранші   
	Наявність
	

	Роз'єм підключення ВЧ-біполярної  коагуляції 
	Наявність
	 

	Механізм ротації електроду
	Наявність
	

	Метод стерилізації інструменту


	рідинною, хімічний, автоклав
	

	Діаметр зовнішньої трубки інструменту
	Не більше 5,5мм
	

	Довжина робочої частини
	Не менше 300мм
	

	Голкотримач  лапароскопічний прямий 
	Наявність
	

	Діаметр інструмету
	не більше 5,5 мм
	

	Робоча довжина
	Не менше 300 мм
	

	Бранші прямі  
	Відповідність
	

	Ретрактор для тканин 
	Наявність
	

	Тип ретрактору – «віялоподібний» (або еквівалент-аналог), що «розкривається» та згинається за допомогою обертання зовнішнього роликового механізму (або іншого відхиляючого  елемента) на руків’ї  ретрактору  
	Відповідність
	

	Діаметр ретрактору для тканин
	не більше 5,5 мм
	

	Робоча довжина 
	Не менше 300 мм
	

	ВЧ-монополярний кабель для монополярних лапароскопічних інструментів, довжина кабелю не менше 3 м
	Наявність
	

	ВЧ-біполярний кабель для біполярних лапароскопічних інструментів, довжина кабелю не менше 3 м  
	Наявність
	

	Щіточка для чистки, для троакарів діам. 5-6 мм, робочою довжиною не менше ніж  300 мм
	Наявність
	

	Щіточка для чистки, для троакарів діам. 10-11 мм, робочою довжиною не менше ніж  300 мм
	Наявність
	


*Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим слід враховувати вираз "або еквівалент"
IV. Технічна специфікація
	№ з/п
	Найменування товару
	Торгівельна назва запропонованого Товару
	Одиниця виміру
	Кіль-кість

	Система лапароскопічна багаторазового використання – 1 комплект

	1.
	Блок управління камери (контролер/модуль відеокамери)
	
	Шт.
	1

	2.
	Голівка відеокамери  3- х чіпова (датчик  відеокамери)
	
	Шт.
	1

	3.
	Об’єктив для відеокамери
	
	Шт.
	1

	4.
	Джерело світла  LED
	
	Шт.
	1

	5.
	Cвітловод оптоволоконний
	
	Шт.
	1

	6.
	Монітор  медичний рідкокристалічний FULL HD
	
	Шт.
	1

	7.
	Стійка для обладнання
	
	Шт.
	1

	8.
	Медичний електронний інсуфлятор
	
	Шт.
	1

	9.
	Інсуфляційний шланг для подавання  вуглекислого  газу  до троакару/голки Вереша
	
	Шт.
	1

	10.
	Шланг високого тиску для газозабезпечення інсуфлятора
	
	Шт.
	1

	11.
	Захисні гігієнічні фільтри на виході
	
	Уп.
	1

	12.
	Канюля  Вереша 120 мм
	
	Шт.
	1

	13.
	Лапароскопічний насос
	
	Шт.
	1

	14. 
	Захисні гігієнічні фільтри для режиму аспірації
	
	Шт.
	5

	15.
	Вакуумний шланг для аспірації
	
	Шт.
	1

	16.
	Багаторазова система для іригації
	
	Шт.
	10

	17.
	Контейнер для рідини, що відсмоктується
	
	Шт.
	1

	18.
	Кріплення насосу на приладовій стійці
	
	Шт. 
	1

	19.
	Електрохірургічний лігуючий апарат, в комплекті:
	
	Шт.

(компл.)
	1

	20.
	Апарат  високочастотний  електрохірургічний
	
	Шт.
	1

	21.
	Одинарний ножний перемикач
	
	Шт.
	1

	22.
	Двопедальний ножний перемикач
	
	Шт.
	1

	23.
	Багаторазовий нейтральний електрод з кабелем
	
	Шт.
	1

	24.
	Ручка монополярна  для електродів,  з двома  кнопками  включення (активації), з кабелем довжиною не менше 3 м
	
	Шт.
	2

	25.
	Набір електродів, комплект не менше ніж з 8-ми шт. електродів
	
	Шт.
	2

	26.
	Лігуючий інструмент для зварювання судин та їх перетину (розрізу) при лапароскопії, діаметр 5мм (+/- 10%), робоча довжина не менше ніж 300 мм  (з ВЧ-кабелем)
	
	Шт.
	1

	27.
	Набір  лез  для лігуючого інструменту для зварювання судин
	
	Шт.
	15

	28.
	Лігуючий інструмент для зварювання судин для відкритої хірургії, довжина в межах 150-180 мм  (з ВЧ-кабелем)
	
	Шт.
	1

	29.
	Лігуючий інструмент для зварювання судин для відкритої хірургії, довжина в межах 200-230 мм  (з ВЧ-кабелем)
	
	Шт.
	1

	30.
	Лапароскоп  10 мм,  30 градусів
	
	Шт.
	1

	31.
	Троакар універсальний, діаметр 5-6 мм
	
	Шт.
	2

	32.
	Стилет в троакарі 5-6  мм
	
	Шт.
	2

	33.
	Троакар універсальний, діаметр 10-11 мм
	
	Шт.
	2

	34.
	Стилет в троакарі 10-11 мм
	
	Шт.
	2

	35.
	Запасні  ущільнюючі  ковпачки  для  троакарів  діам. 5-6 мм
	
	Уп.
	2

	36.
	Запасні  ущільнюючі  ковпачки  для троакарів  діам. 10-11 мм
	
	Уп.
	2

	37.
	Редукційний перехідник  10/5,5 мм
	
	Шт.
	5

	38.
	Наконечник для аспірації і іригації
	
	Шт.
	1 

	39.
	Затискач лапароскопічний для захоплення, діаметр  5мм
	
	Шт.
	1

	40.
	Щипці типу “Babcock” (або еквівалент)
	
	Шт.
	1

	41.
	Затискач лапароскопічний  для захоплення, діаметр  5мм
	
	Шт.
	1

	42.
	Затискач лапароскопічний  атравматичний  для  тканин, діаметр  5мм, монополярний
	
	Шт.
	1

	43.
	Дисектор лапароскопічний  зігнутий, монополярний,  діаметр 5мм
	
	Шт.
	1

	44.
	Ножиці  лапароскопічні  зігнуті, монополярні, діаметр 5мм
	
	Шт.
	1

	45.
	Електрод лапароскопічний, що коагулює, типу "гачок"
	
	Шт.
	1

	46.
	Електрод лапароскопічний, що коагулює, типу «шпатель»
	
	Шт.
	1

	47.
	Ендокліпер лапароскопічний
	
	Шт.
	1

	48.
	Кліпси
	
	Компл. (108 шт.)
	1

	49.
	Дисектор лапароскопічний   біполярний зігнутий,  діаметр 5мм
	
	Шт.
	1

	50.
	Щипці лапароскопічні біполярні для захоплення та репарації,  діаметр  5 мм
	
	Шт.
	1

	51.
	Щипці лапароскопічні  біполярні для захоплення та репарації,  діаметр  5 мм
	
	Шт.
	1

	52.
	Ножиці лапароскопічні  біполярні  зігнуті,  діаметр 5мм
	
	Шт.
	1

	53.
	Голкотримач  лапароскопічний прямий
	
	Шт.
	1

	54.
	Ретрактор для тканин
	
	Шт.
	1

	55.
	ВЧ-монополярний кабель
	
	Шт.
	2

	56.
	ВЧ-біполярний кабель
	
	Шт.
	2

	57.
	Щіточка для чистки, для троакарів діам. 5-6 мм
	
	Шт.
	10

	58.
	Щіточка для чистки, для троакарів діам. 10-11 мм
	
	Шт.
	10


