Додаток 3
ІНФОРМАЦІЯ
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, 
в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристик
на закупівлю «код ДК 021:2015 «33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини»  (37645 – Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення, цифрова) 
І.  КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
	№
	Назва товару
	Код та назва НК 024:2023
	Одиниця виміру
	Кіль
кість

	1
	Рентгенодіагностична система на базі дистанційно-керованого рентгенівського апарату на 3 робочих місця з цифровим плоскопанельним детектором
	37645 – Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення цифрова
	комплект
	1


ІІ.  Медико-технічні вимоги
	Найменування Медико-технічної вимоги
	Значення
	Відповідність

з посиланням на стор. тех. докум. виробника

	1. Технічні характеристики дистанційно керованого поворотного столу-штативу:

	Кути повороту столу 
	не менше від -90° до +90°
	

	Розміри деки столу
	не менше 2100 х 800 мм
	

	Коефіцієнт поглинання рентгенівських променів
	не більше  0,5 мм алюмінієвого еквіваленту
	

	Максимальне навантаження на стіл 
	не менше 320 кг
	

	Висота деки столу від підлоги 
	не більше 86 см
	

	Поперечне переміщення деки столу
	не менше 35 см
	

	Мінімальна фокусна відстань 
	не більше 115 см
	

	Максимальна фокусна відстань
	не менше 150 см
	

	Кути повздовжнього нахилу стійки 
	не менше ±40°
	

	Повздовжнє пересування з екранно-знімальним пристроєм
	не менше 124 см 
	

	Мінімальна відстань центру стійки від краю столу
	не більше 45 см 
	

	Відсіюча решітка
	наявність
	

	Іонізаційна камера для автоматичного керування експозицією AEC
	наявність
	

	Дозиметричний пристрій
	наявність
	

	2. Технічні характеристики томографічного пристрою:

	Рух - лінійний в двох напрямках
	наявність
	

	Зона томографії
	не менше ніж на всю зону переміщення екранно-знімального пристрою
	

	Максимальний кут томографії
	не менше 40° 
	

	Максимальна висота шару томографії
	не менше 330 мм
	

	

	Режим керування
	автоматичний
	

	3. Технічні характеристики компресійного пристрою:

	Максимальне стискаюче зусилля компресора
	не менш ніж 200 Н
	

	Рух компресора 
	не менше 55 см
	

	4. Технічні характеристики рентгенівського генератора:

	Тип рентгенівського генератору 
	високочастотний  
	

	Частота генератора 
	не менше 450 кГц
	

	Потужність рентгенівського генератору 
	не менше 50 кВт
	

	Діапазон напруги при рентгеноскопії 
	не менше ніж в межах від 40 до 125 кВ
	

	Діапазон напруги при рентгенографії 
	не менше ніж в межах від 40 до 150 кВ  
	

	Максимальний струм при рентгеноскопії
	не менше 10 мА  
	

	Максимальний струм при рентгенографії 
	не менше  630 мА  
	

	Діапазон вибору часу при рентгенографії
	не менше ніж в межах від 1 до 6300 мсек
	

	Наявність функції захисту рентгенівської трубки від перевантаження
	наявність
	

	Наявність режимів роботи:

· 2-крапкова система програмування - кВ-мАс 

· 3-крапкова система програмування - кВ-мА-мсек
	наявність
	

	Кількість анатомічних програм 
	не менше 1000
	

	Пристрій для автоматичного керування експозицією AEC
	наявність
	

	Можливість підключення 4 іонізаційних камер із трьома полями (автоматичне керування експозицією AEC)
	наявність
	

	5. Технічні характеристики рентгенівського випромінювача:

	Максимальна напруга на трубці
	не менше 150 кВ
	

	Розмір фокусних плям
	не більше 0,6/1,2 мм2
	

	Потужність на фокусах
	не менше 24/60 кВт
	

	Швидкість обертання аноду
	не менше 3000 обертів/хв.
	

	Теплоємкість аноду
	не менше 400 000 ТО
	

	6. Технічні характеристики динамічного плоско-панельного детектора:

	Максимальний розмір поля
	не менше 43х43 см
	

	Квантова ефективність (DQE) 
	не менше 80 %
	

	Розподільча здатність матриці
	не менше 3070x3070 пікселів
	

	Розмір пікселя
	не більше 139 мкм
	

	Максимальна розрізнювальна здатність
	не менше 3,6 пар ліній/мм
	

	7. Технічні характеристики системи обробки зображень:

	Постійна рентгеноскопія
	не менше 18 зоб/с 
	

	Імпульсна рентгеноскопія
	не менше 15 зоб/с 
	

	Імпульсна рентгенографія
	не менше 3 зоб/с 
	

	Цифрова томографія
	наявність
	

	Функція зміни яскравості та контрастності
	наявність
	

	Функція вертикального та горизонтального повороту 

 зображення
	наявність
	

	Функція колімації зображення
	наявність
	

	Функція поліекранного відображення зображень
	наявність
	

	Монітор
	не менше 19 дюймів
	

	8. Технічні характеристики робочої станції лікаря рентгенолога:

	Мультимодальна візуалізація і порівняння  DICOM зображень
	наявність
	

	Сумісність станції з форматом DICOM 3.0
	наявність
	

	Функція зміни яскравості/контрастності зображення
	наявність
	

	Функції вимірювання довжини, кута
	наявність
	

	Експорт досліджень на диски CD /DVD та USB носії в форматі DICOM із вбудованою програмою для перегляду та роботи із зображеннями
	наявність
	

	Програмне зшивання знімків
	наявність
	

	Підключення додатково 8ПК для віддаленого перегляду зображень 
	наявність
	

	Розмір монітору
	не менше 23 дюйми
	

	Жорсткий диск для зберігання зображень
	не менше 4 Тб
	

	Інтерфейс програмного забезпечення користувача на українській мові
	наявність
	

	9. Технічні характеристики медичного принтера:

	Тип принтера
	компактний, настільний
	

	Технологія друку
	прямий термографічний друк
	

	Формати плівок, що використовуються
	20х25 см, 25х30 см, 35х35 см, 35х43 см.
	

	Тип плівки, що використовується 
	не світлочутлива
	

	Розрізнювальна здатність
	не менше 320 крапок на дюйм
	

	Продуктивність роботи для плівок формату 35х43 см.
	не менше 75 плівок за годину
	

	Продуктивність роботи для плівок формату 20х25 см.
	не менше 130 плівок за годину
	

	Цикл отримання першої плівки для плівок формату 35х43 см
	не більше 80 секунд
	

	Наявність 2-х лотків для завантаження плівки в стандартній комплектації
	наявність
	


 *Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим слід враховувати вираз "або еквівалент"
ІІІ. Загальні вимоги
	1
	Ліцензія на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (Учасник закупівлі надає в складі тендерної пропозиції копію діючої Ліцензії)

	2
	Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати в складі пропозиції:

завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість  введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту

	3
	Учасник повинен мати повноваження від виробника -  на підтвердження відповідності вказаній вимозі Учасник закупівлі надає в складі своєї пропозиції гарантійний лист від виробника або його офіційного представника в Україні (з наданням документів, що підтверджують таке представництво), підтверджуючий, що учасник спроможний виконати постачання запропонованого обладнання в кількості та строки, що вказані в тендерній документації

	4
	Учасник повинен  надати  в складі пропозиції підтвердження відповідності технічних параметрів обладнання, яке ним пропонується, медико-технічним вимогам тендерної документації, у вигляді офіційної друкованої інформації від виробника, інструкції користувача або технічного паспорту або технічного опису або брошюр з посиланням на відповідну сторінку в цих матеріалах.

	5
	Гарантійне та пост гарантійне обслуговування повинно виконуватись сертифікованим інженером (на підтвердження відповідності учасники закупівлі надають в складі пропозиції  копію сертифікату інженера)

	6
	Гарантійний термін обслуговування повинен становити не менше 12 місяців з дня підписання акту введення в експлуатацію (про що надається Учасником відповідний гарантійний лист)


