# Додаток 4

ІНФОРМАЦІЯ

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі,

в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристик

на закупівлю «код ДК 021:2015 «33160000-9 — Устаткування для операційних блоків»  (44776 - Електрохірургічна система (Електрохірургічний блок); 47366 -  Аспіраційна система, що живиться від електромережі, для невідкладної допомоги (Аспіратор медичний електричний); 44776 - Електрохірургічна система (Електрохірургічний блок))

І.  КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| № | Назва товару | Код та назва НК 024:2023 | Одиниця виміру | Кіль кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ультразвукова електрохірургічна система високого класу | 44776 - Електрохірургічна система | компл. | 2 |
| 2 | Медичний аспіратор | 47366 – Аспіраційна система, що живиться від електромережі, для невідкладної допомоги | компл. | 2 |
| 3 | Електрохірургічний апарат (енергетичний блок) | 44776 - Електрохірургічна система | компл. | 1 |

ІІ. Загальні вимоги

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико-технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всім іншим вимогам Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника або його окремих сторінок (експлуатаційною документацією: настановою з експлуатації, або інструкцією, або технічним описом чи технічними умовами, або ін. документом українською  мовою), в якому міститься ця інформація, з наданням скану з оригіналів документів або завірених учасником копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. Гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі,  а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.

4. Учасник повинен провести кваліфіковане навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження надати гарантійний лист про забезпечення навчання персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.

5. Товар, запропонований Учасником, повинен мати сервісну підтримку в Україні.

Учасник повинен надати копії сертифікатів (або інший документ) сервісних інженерів, які мають повноваження проводити сервісне обслуговування (пройшли навчання у виробника) запропонованого Товару, або гарантійний лист в довільній формі про наявність сервісної підтримки в Україні.

6. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації (Сертифікату) або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту або гарантійний лист про надання вказаних документів на момент поставки.

7. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

ІІІ.  Медико-технічні вимоги

до Ультразвукової електрохірургічної системи високого класу

| № з/ч | Медико-технічні вимоги |  | Відповідність «так/ні» з посиланням на сторінки тех. документації |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основні характеристики |  |  |
|  | Тип пристрою | Ультразвукова та електрохірургічна енергетична система |  |
|  | Область застосування | Загальна хірургія, дитяча хірургія, гінекологія, урологія, торакальна хірургія тощо |  |
|  | Типи хірургічних операцій, де використовується прилад | Відкриті операції, лапаротомія, торакотомія, ендоскопічна хірургія хребта, артроскопія та інші ендоскопічні операції |  |
|  | Типи дії | Розтин, коагуляція та спаювання |  |
|  | Область дії | Біологічні тканини, судини, епідуральна, дуральна, підшкірна клітковина, м'язова клітинна тканина |  |
|  | Технологія | Використання електричного струму високої частоти та ультразвукової хвилі, яка забезпечує належний гемостаз у судинах діаметром до 3 мм без значного висихання або обвуглювання |  |
|  | Основні параметри |  |  |
|  | Режими роботи | Ультразвуковий, біполярний |  |
|  | Покращений режим запаювання | Розтин та запаювання судин до 7 мм - можливість |  |
|  | Енергоспоживання | Не менше 600 ВА |  |
|  | Клас захисту | Не гірше класу 1, типу CF |  |
|  | Ступінь захисту ножного перемикача пристрою | Не менше IPX6 |  |
|  | Дисплей | Кольоровий сенсорний екран з діагоналлю не менше 7 |  |
|  | Струм витоку високої частоти | Не більше 150 мА |  |
|  | Температурні умови експлуатації | В діапазоні не гірше 10～40℃ |  |
|  | Умови вологості при експлуатації приладу | В діапазоні не гірше 30～85％ без конденсації |  |
|  | Температурні умови зберігання та транспортування приладу | В діапазоні не гірше -40～60℃ |  |
|  | Умови вологості при зберіганні та транспортуванні приладу | В діапазоні не гірше 30～95％ без конденсації |  |
|  | Система охолодження | Інтегрований вентилятор |  |
|  | Оптимальний цикл роботи біполярного режиму: - Робота - Пауза | Не менше 10 сек Не більше 30 сек |  |
|  | Оптимальний цикл роботи ультразвукового режиму: - Робота - Пауза | Не менше 5 сек Не більше 10 сек |  |
|  | Габаритні розміри | Не більше 150 x 350 x 450 мм |  |
|  | Вага | Не більше 10 кг |  |
|  | Диференційована звукова сигналізація режимів роботи | Наявність |  |
|  | Диференційована візуальна сигналізація режимів роботи | Наявність |  |
|  | Контроль вихідної потужності | Відображення на дисплеї в Вт |  |
|  | Повинні бути наявні функції автоматичного контролю та режим автоматичного налаштування потужності для забезпечення: | Постійної вихідної потужності та інтелектуальної біполярної коагуляції, що будуть автоматично контролюватися та зупинятися |  |
|  | Підключення додаткових енергетичних пристроїв для розширення функціоналу при розтині, коагуляції та запаюванні | Підтримка |  |
|  | Режими роботи та вихідні параметри |  |  |
|  | Несуча частота для ультразвукового режиму підвищеної, середньої та низької потужності | Не більше 55,5 кГц |  |
|  | Вихідна потужність для ультразвукового режиму підвищеної потужності | Не менше 39 Вт |  |
|  | Сила тока для ультразвукового режиму підвищеної потужності | Не гірше 0,75 ~ 0,8 A |  |
|  | Вихідна потужність для ультразвукового режиму середньої потужності | Не менше 30 Вт |  |
|  | Сила тока для ультразвукового режиму середньої потужності | Не гірше 0,65 ~ 0,7 A |  |
|  | Вихідна потужність для ультразвукового режиму низької потужності | Не менше 25 Вт |  |
|  | Сила тока для ультразвукового режиму низької потужності | Не гірше 0,55 ~ 0,6 A |  |
|  | Несуча частота для біполярних режимів | Не менше 482 кГц |  |
|  | Вихідна потужність для біполярного розтину та стандартного біполярного режиму | Не гірше 1～100 Вт |  |
|  | Опір навантаження для режиму біполярного розтину | Не менше 200 Ом |  |
|  | Вихідна потужність для біполярного режиму м’якої дії | Не гірше 1～80 Вт |  |
|  | Опір навантаження для всіх видів біполярного режиму (окрім розтину) | Не менше 100 Ом |  |
|  | Вихідна потужність для біполярного режиму спаювання судин | Не гірше 30 ~ 42 Вт |  |
|  | Підключення додаткових енергетичних пристроїв для розширення функціоналу при розтині, коагуляції та запаюванні | Підтримка |  |
|  | Вимоги до додаткових енергетичних пристроїв |  |  |
|  | Технологія | Дія ультразвукової хвилі |  |
|  | Вбудований датчик | Наявність |  |
|  | Миттєвий розтин з мінімальним нагріванням | Відповідність |  |
|  | Варіанти довжини робочої частини на вибір | Не менше: 5, 15, 27, 37, 43 см |  |
|  | Однокнопочні та двокнопочні на вибір | Відповідність |  |
|  | Тип захвату | Байонетний |  |
|  | Довжина захвату | Не гірше 14-18 мм, в залежності від типу інструменту |  |
|  | Діаметр робочого стрижня в основних типах пристроїв | Не більше 5 мм |  |
|  | Робоча частота | Не більше 55,5 кГц |  |
|  | Вага пристроїв | Не більше 350 г |  |
|  | Вимоги до комплектації |  |  |
|  | Хірургічний енергетичний блок | комплект |  |
|  | Одинарний ножний перемикач | в комплекті |  |
|  | Багаторазовий кабель для біполярних пінцетів | в комплекті |  |
|  | Біполярний пінцет байонетної форми | в комплекті |  |
|  | Додатковий ультразвуковий енергетичний пристрій | в комплекті |  |

*Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим слід враховувати вираз "або еквівалент"

до Медичного аспіратора

| № з/ч | Медико-технічні вимоги |  | Відповідність (так/ні) з посиланням на стор. тех. докум. виробника |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Галузі застосування | Операційне, реанімаційне, ЛОР та хірургічне відділення |  |
|  | Максимальна продуктивність по повітрю | Не менше 80 л/хв |  |
|  | Максимальна продуктивність по рідині | Не менше 9,5 л/хв |  |
|  | Рівень шуму | Не більше 65 Дб |  |
|  | Вмикання | Кнопка на панелі з підсвіченням |  |
|  | Педаль керування | Наявність |  |
|  | Клас захисту ножної педалі | Не гірше IPX8 |  |
|  | Регулювання вакууму | Плавний циліндричний регулятор |  |
|  | Діапазон регулювання вакууму, нижня межа | Не більше 0,02 МПа |  |
|  | Діапазон регулювання вакууму, верхня межа | Не менше 0,09 МПа |  |
|  | Інтегрований манометр на передній панелі | Наявність |  |
|  | Час встановлення робочого режиму | Не більше 5 сек |  |
|  | Ємкість для секрету (банка) з пазами | Не менше 4 |  |
|  | Нетоксичні ущільнюючі кільця для банок | Наявність |  |
|  | Об’єм банок | Не менше 4000 мл |  |
|  | Об’єм банок | Не менше 2000 мл |  |
|  | Кількість одночасно використовуваних ємностей при аспірації | Не менше 2 |  |
|  | Матеріал виконання банок | Полікарбонат або скло |  |
|  | Градуювання ємкостей | Наявність |  |
|  | Поплавкова система захисту від переповнення | Наявність |  |
|  | Під’єднання ємкостей за допомогою шлангу | Наявність |  |
|  | Механізм створення вакууму | Безмасляний генератор вакууму |  |
|  | Оснащення апарату для переміщення | Не менше 4 коліс |  |
|  | Діаметр колеса | Не менше 60 мм |  |
|  | Потужність | Не менше 250 ВА |  |
|  | Габаритні розміри | Не більше 400х350х900 мм |  |
|  | Вага приладу | Не більше 25 кг |  |
|  | Вимоги до комплектації: |  |  |
|  | Аспіратор медичний | Комплект |  |
|  | Хірургічна насадка | В комплекті |  |
|  | Ємності для секрета | Не менше 4 в комплекті |  |
|  | Комплект шлангів для відсмоктування | В комплекті |  |
|  | Антибактеріальний повітряний фільтр | Не менше 2 в комплекті |  |
|  | Запобіжні елементи | Не менше 3 в комплекті |  |
|  | Педаль ножного керування | В комплекті |  |
|  | Кабель електроживлення | В комплекті |  |

*Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим слід враховувати вираз "або еквівалент"

до Електрохірургічного апарату (енергетичного блоку)

| № п/п | Медико-технічні вимоги |  | Відповідність «так/ні» з посиланням на сторінки тех. документації |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип пристрою | Електрохірургічна енергетична система |  |
|  | Область застосування | Загальна хірургія, дитяча хірургія, гінекологія, урологія, ендоскопічна хірургія, торакальна, лапароскопія тощо |  |
|  | Типи дії | Розтин, коагуляція |  |
|  | Технологія | Використання електричного струму високої частоти |  |
|  | Контроль лінійності і стабілізації вихідної потужності | За допомогою мікропроцесора |  |
|  | Моніторинг зворотного електрода | Наявність |  |
|  | Прилад має забезпечувати постійну потужність на виході | Відповідність |  |
|  | Прилад має забезпечувати інтелектуальну біполярну коагуляцію, яка повинна автоматичним контролюватись і зупинятись | Відповідність |  |
|  | Дистанційне управління двома наконечниками для вибору між розтином і коагуляцією | Наявність |  |
|  | Вибір між розтином і коагуляцією ножним перемикачем | Наявність |  |
|  | Щоб запобігти опіку, якщо контакт клейкої області нижче 80%, вихідна потужність має зупинятися та спрацьовувати сигналізація | Відповідність |  |
|  | Біполярний ланцюг має бути навіть якщо зворотний електрод не встановлено | Відповідність |  |
|  | Канали, не менше: | 2 монополярні канали і 1 біполярний канал |  |
|  | Режими роботи, не менше: | 4 режими монополярного розтину, 3 режими монополярної коагуляції, 1 режим біполярного розтину, 3 режими біполярної коагуляції |  |
|  | Тип захисту | Не гірше CF, I клас |  |
|  | Частота повтору | Не менше 33 кГц |  |
|  | Струм витоку на високих частотах | Не більше 150 мА |  |
|  | Габарити | Не більше 150 x 350 x 450 мм |  |
|  | Вага | Не більше 10 кг |  |
|  | Ступінь захисту ножного перемикача | Не гірше IPX6 |  |
|  | Звук при роботі повинен різнитися залежно від розтину чи коагуляції | Наявність |  |
|  | Роздільна індикація на дисплеї процесів розтину чи коагуляції | Наявність |  |
|  | Сенсорний кольоровий дисплей | Не гірше TFT та не менше 7 дюймів |  |
|  | Параметри виводу на дисплеї | Цифрові в Вт, не менше 7 сегментів |  |
|  | Частота в режимах монополярного розтину та коагуляції | Не менше 390 КГц |  |
|  | Частота в режимах біполярного розтину та коагуляції | Не менше 482 КГц |  |
|  | Потужність в режимі чистого монополярного розтину | Не гірше 8…400 Вт |  |
|  | Потужність в режимах змішаного монополярного розтину | Не гірше 8…160-320 Вт |  |
|  | Потужність в режимах монополярної коагуляції | Не гірше 5…100-120 Вт |  |
|  | Потужність в режимах біполярного розтину та коагуляції | Не гірше 1…80-100 Вт |  |
|  | Споживана потужність | Не більше 900 ВА |  |
|  | Вимоги до комплектації |  |  |
|  | Хірургічний енергетичний блок | Комплект |  |
|  | Подвійний ножний перемикач | В комплекті |  |
|  | Кабель для багаторазових біполярних щипців | В комплекті |  |
|  | Одинарний ножний перемикач | В комплекті |  |
|  | Одноразова ручка з подвійною кнопкою та кабелем | В комплекті |  |
|  | Біполярні щипці байонетної форми | В комплекті |  |
|  | Багаторазові електроди | В комплекті |  |
|  | Одноразова подвійна пластина з кабелем | В комплекті |  |

*Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим слід враховувати вираз "або еквівалент"