Додаток 6
ІНФОРМАЦІЯ
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, 
в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристик
на закупівлю «код ДК 021:2015 «33120000-7 - Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання»  (16231 - Професійний багатоканальний електрокардіограф (Електрокардіограф))
І.  КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
	№ з/п
	Код та назва за НК 024:2023
	Найменування 
	Одиниці 
виміру
	Кількість

	1
	16231 - Професійний багатоканальний електрокардіограф
	Електрокардіограф дванадцятиканальний
	Компл.
	1


ІІ.  ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:
1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико-технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всім іншим вимогам Тендерної Документації.


Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника або його окремих сторінок (експлуатаційною документацією: настановою з експлуатації, або інструкцією, або технічним описом чи технічними умовами, або ін. документом українською  мовою), в якому міститься ця інформація, з наданням скану з оригіналів документів або завірених учасником копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.
2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.


На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. Гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. 


На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі,  а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.
4. Учасник повинен провести кваліфіковане навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.


На підтвердження надати гарантійний лист про забезпечення навчання персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.
5. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації (Сертифікату) про відповідності про відповідність запропонованого Учасником обладнання технічним регламентам України або гарантійний лист від Учасника про надання копії Декларації (Сертифікату) про відповідність технічним регламентам України при постачанні обладнання.
 6. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.


На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника
7. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися інженером, сертифікованим виробником.


На підтвердження Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції лист в довільній формі щодо здійснення сервісного обслуговування товару сертифікованим сервісним інженером.
ІІІ. МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
	№ з/ч
	Медико-технічні вимоги
	Відповідність (так/ні) з посиланням на стор. тех. документації

	
	Основні параметри
	

	1. 
	Розмір 
	Не більше 298×209×103 мм
	

	2. 
	Вага без папіру та акумулятора
	Не більше 3 кг
	

	3. 
	Дисплей
	Сенсорний, кольоровий LCD
	

	4. 
	Діагональ дисплея
	Не менше 8 дюймів
	

	5. 
	Роздільна здатність 
	Не гірше 1280 x 800
	

	
	Специфікації живлення
	

	6. 
	Живлення від мережі та акумулятора
	Наявність
	

	7. 
	Тип батареї 
	Літій-іонний акумулятор
	

	8. 
	Ємність акумулятора
	Не менше 2500 мАг
	

	9. 
	Час заряджання
	Не більше 3 год
	

	
	Пристрій запису
	

	10. 
	Тип пристрою
	Термопринтер
	

	11. 
	Технологія друку
	Матрична
	

	12. 
	Тип паперу 
	Складний
	

	13. 
	Розміри паперу
	Не менше 210×140 мм
	

	14. 
	Щільність друку по вісі амплітуди
	Не менше 8 кр. / мм
	

	15. 
	Щільність друку по вісі часу при швидкості 25 мм/с
	Не менше 40 кр. / мм
	

	16. 
	Режими швидкості друку 
	Не гірше: 5, 6, 25, 10, 12,5, 25, 50 мм/с
	

	17. 
	Можливість підключення зовнішнього принтеру
	Відповідність
	

	
	Визначення частоти серцевих скорочень
	

	18. 
	Діапазон вимірювання
	Не менше 30-300 уд./хв
	

	19. 
	Точність
	Не гірше ±1 уд./хв
	

	
	Параметри електрокардіографії
	

	20. 
	Стандартні відведення
	9 або 12
	

	21. 
	Аналогово-цифровий перетворювач
	Не гірше 24 біт
	

	22. 
	Часова константа
	Не менше 5 с
	

	23. 
	Частота дискретизації
	Не менше 64 000 Гц
	

	24. 
	Вхідний опір
	Не менше 100 МОм (10 Гц)
	

	25. 
	Діапазон вхідної напруги
	Не менше ±5 мВ
	

	26. 
	Коефіцієнт придушення синфазного сигналу при живленні від мережі
	Не менше 140 дБ
	

	27. 
	Коефіцієнт придушення синфазного сигналу при живленні від акумулятора
	Не менше 123 дБ
	

	28. 
	Режим зняття сигналу
	З 9 або 12 відведень одночасно
	

	29. 
	Параметр діапазону частоти,

- нижня межа:

- верхня межа:
	Не більше 0,01 Гц

Не менше 350 Гц
	

	30. 
	Режими підсилення
	Не менше: 1,25, 2,5, 5, 10, 20, 10/5 мм/мВ
	

	31. 
	Автоматичний контроль підсилення
	Наявність
	

	32. 
	Струм вхідного контуру
	Не більше 0,01 мкА
	

	33. 
	Напруга калібрування
	Не гірше 1 мВ
	

	34. 
	QTc- формули
	Базетта, Фридеріції, Фреймінгема, Ходжеса, QRS
	

	
	Водій ритму
	

	35. 
	Амплітуда:

- верхня межа

- нижня межа
	Не більше ±500 мкВ 

Не менше ±700 мВ
	

	36. 
	Частота дискретизації
	Не менше 80 000 Гц
	

	37. 
	Ширина:

- верхня межа

- нижня межа
	Не більше 30 мкс 

Не більше 2,0 мс
	

	
	Фільтр
	

	38. 
	Режими фільтру перемінного току
	Не менше: вимк., 50, 60 Гц
	

	39. 
	Режими фільтру електроміографічних перешкод
	Не менше: вимк., 25, 35, 45 Гц
	

	40. 
	Режими фільтру дискретного перетворення Фур’є
	Не менше: 0,01, 0,05, 0,32, 0,67 Гц
	

	41. 
	Режими фільтру низьких частот
	Не менше: 350, 300, 270, 150, 100, 75 Гц
	

	
	Передача даних
	
	

	42. 
	Доступні формати звітів
	DAT, SCP, FDA-XML, DICOM, PDF, JPG, BMP, PNG, TIFF
	

	43. 
	Система управління даними з двостороннім зв’язком
	Підтримка
	

	44. 
	Зберігання даних
	Не менше 100 000 записів з файлами
	

	45. 
	Безпровідний протокол передачі даних WiFi з частотою
	Не меше 2,4 та 5 ГГц
	

	46. 
	Можливість безпровідної мобільної передачі даних 4G
	В не менше ніж 15 діапазонах з можливістю диверсифікації
	

	
	Безпека
	

	47. 
	Тип електрозахисту 
	Не гірше I класу з вбудованим джерелом живлення
	

	48. 
	Ступінь електрозахисту 
	Не гірше CF 
	

	49. 
	Захист від дефібрилятора
	Наявність
	

	
	Допустимі умови середовища
	

	50. 
	Дозволений діапазон температури для робочого процесу
	Не гірше +5…+40ºC
	

	51. 
	Дозволений діапазон температури при транспортуванні та зберіганні
	Не гірше -20…+55ºC
	

	52. 
	Дозволений діапазон вологості повітря для робочого процесу, а також при транспортуванні та зберіганні
	Не гірше 15 ~ 93% відносної вологості без конденсації
	


 *Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим слід враховувати вираз "або еквівалент"
