ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Предмет закупівлі: «Устаткування для операційних блоків: код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 33160000-9 (35616 - Система ендоскопічної візуалізації – Система ендоскопічної візуалізації в комплекті: відеогастроскоп, відеомонітор, стійка ендоскопічна)»

Кількісні характеристики предмета закупівлі

| № з/п | Найменування медичного виробу | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (35616 – Система ендоскопічної візуалізації) | Комплект | 1 |

Загальні вимоги:

| №: | Найменування вимоги: | Відповідність |
| --- | --- | --- |
| 1 | Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно з вимогами технічного регламенту, або сертифікат відповідності медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту або оригінал гарантійного листа довільної форми про проходження виробником або уповноваженою особою виробника в Україні процедури оцінки відповідності медичного виробу вимогам технічного регламенту. |  |
| 2 | Гарантійне сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися сертифікованими інженерами. На підтвердження Учасник повинен надати копії сертифікатів (або інший документ) сервісних інженерів, які мають повноваження проводити сервісне обслуговування запропонованого Товару. |  |
| 3 | Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим, таким, що не був у використанні, виготовлений не раніше 2021 року (надати гарантійний лист). |  |
| 4 | Термін гарантійного обслуговування обладнання має бути не менше 12 місяців (надати гарантійний лист). |  |
| 5 | Учасник повинен надати підтвердження відповідності технічних параметрів обладнання, яке ним пропонується, медико-технічним вимогам документації торгів, у вигляді таблиці з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку офіційної друкованої інформації від виробника (інструкція користувача, експлуатаційно-технічна документація, каталог- українською мовою). |  |
| 6 | Наявність інструкції або експлуатаційно-технічної документації українською мовою (надати гарантійний лист). |  |

Медико – технічні вимоги вимоги:

Система ендоскопічної візуалізації для гастроскопії

| № з/п | Медико – технічні вимоги | Відповідність «Так»/«Ні» запропонованого обладнання з посиланням на сторінку технічної документації виробника (Специфікація, проспект, інструкція з використання, тощо) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Відеогастроскоп – 1 шт.: |  |
| 1.1 | Призначення – проведення ендоскопічних лікувально-діагностичних процедур у верхніх відділах ШКТ. |  |
| 1.3 | Напрямок огляду-прямий. |  |
| 1.4 | Кут поля зору, не менше 140°. |  |
| 1.5 | Глибина різкості або діапазон чіткого зображення в полі зору предметів, не гірше ніж від 2 до 100 мм. |  |
| 1.6 | Зовнішній діаметр дистального кінця, не більше 9,4 мм. |  |
| 1.7 | Зовнішній діаметр ввідної трубки, не більше 9,4 мм. |  |
| 1.8 | Інструментальний канал (внутрішній діаметр), не менше 2,8 мм. |  |
| 1.9 | Кут вигину рухомої частини, не менше: нагору 210°, униз 90°. |  |
| 1.10 | Кут вигину рухомої частини, не менше: вправо 100° , вліво 100°. |  |
| 1.11 | Довжина робочої частини, не менше 1100 мм. |  |
| 1.12 | Можливість повного занурення в рідину при обробці (повністю герметичний). |  |
| 2. | Відеоцентр ендоскопічний – 1 шт.: |  |
| 2.1 | Тип відеосигналу не гірше (або аналог) HDTV, SDTV. |  |
| 2.2 | Наявність цифрового вихідного сигналу по типу HD-SDI або DVI або аналог. |  |
| 2.3 | Наявність функції автоматичного підсилення зображення при недостатньому освітленні. |  |
| 2.4 | Наявність електронного збільшення масштабу зображення в межах від х1,0 до х1,95. |  |
| 2.5 | Наявність режиму попередньої фіксації зображення. |  |
| 2.7 | Наявність не менше 3 режимів вибору контрастності зображення |  |
| 2.8 | Можливість запису зображення у різних форматах по типу TIFF, JPEG або еквіваленти. |  |
| 2.9 | Можливість введення інформації даних пацієнта. |  |
| 2.10 | Тип світла – світлодіодне. |  |
| 2.11 | Наявність примусового повітряного охолодження. |  |
| 2.12 | Подача повітря повинна здійснюватися насосом з функцією регулювання подачі повітря, не менше 2 рівнів. |  |
| 2.13 | Наявність автоматичного регулювання яскравістю світла. |  |
| 2.14 | Сумісність процесору з ультразвуковими ендоскопами. |  |
| 3. | Відеомонітор р/к для візуалізації зображення -1 шт.: |  |
| 3.1 | Розмір (діагональ) екрану не менше 24″ |  |
| 3.2 | Якість зображення не гірше HD |  |
| 3.3 | Роздільна здатність не гірше 1920 × 1080 |  |
| 4. | До відеоцентру повинні входити у відповідній кількості, не менше: |  |
| 4.1 | Візок мобільний для обладнання – 1 шт. |  |
| 4.2 | Контейнер для води – 1 шт. |  |
| 4.3 | Клавіатура до процесору – 1 шт. |  |
| 4.4 | Пристрій для перевірки ендоскопу на герметичність – 1 шт. |  |

*Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".

Невідповідність запропонованого Учасником товару встановленим медико - технічним вимогам розцінюється як невідповідність пропозиції умовам тендерної документації.