ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Предмет закупівлі: «Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання: код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 33120000-7 (31339 - Монітор вмісту діоксиду вуглецю; 11407 – Електрокардіограф основного призначення; 11407 – Електрокардіограф основного призначення)»

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Портативний капнограф | шт | 2 |
| 2 | Електрокардіограф 3-ох канальний | комплект | 1 |
| 3 | Електрокардіограф 12 канальний | комплект | 2 |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до оголошення.

Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до оголошення, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) настанови (інструкції) з експлуатації (застосування, використання), технічного опису, технічного паспорту українською мовою), в якому міститься ця інформація разом з додаванням завірених його копій.

Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до оголошення, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації (сертифікату) або повідомлення МОЗ України про введення в обіг та експлуатацію окремих медичних вирбів або копію документів, що підтверджують можливість  введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

3. Гарантійний термін (строк) експлуатації товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 12 місяців, а також він повинен бути новим, та ким, що раніше не експлуатувався та не використовувався.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.

4. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися інженерами, сертифікованими виробником.

На підтвердження Учасник повинен надати лист в довільній формі щодо здійснення сервісного обслуговування товару сертифікованим сервісним інженером.

5. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цим оголошенням та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер закупівлі, а також назву предмета закупівлі.

6. Учасник повинен провести безкоштовне кваліфіковане навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження надати гарантійний лист про забезпечення навчання персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.

Медико-технічні вимоги до портативного капнографу

| № | ### Медико – технічні вимоги | Значення | Відповідність зазначити (так або ні) з обов’язковим посилання на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### Пристрій призначений для виміру СО2 та частоти дихання дорослих, дітей та новонарожених | наявність |  |
| 2 | ### Адаптер кріплення до дихального контуру | наявність |  |
| 3 | ### Мертвий простір, дорослі / діти | не більше 5 мл |  |
| 4 | ### Принцип виміру | двохвильова інфрачервона спектроскопія |  |
| 5 | ### Метод виміру | основний потік |  |
| 6 | ### Кольоровий дисплей, не гірше | роздільна здатність 128х128 |  |
| 7 | ### Інформація, що відображається на дисплеї | крива EtCO2, показник CO2, показник частоти дихання, індикація заряду батареї, сигнал тривог |  |
| 8 | ### Одиниці виміру СО2 | мм рт.ст, %, кПа |  |
| 9 | ### Діапазон виміру CO2, не гірше | 0-99 мм рт.ст. 0-9,9 % 0-9,9 кПа |  |
| 10 | ### Діапазон виміру частоти дихання, не гірше | 2-150 вд/хв |  |
| 11 | ### Похибка виміру частоти дихання, не гірше | ±1 вд/хв |  |
| 12 | ### Компенсація, не гірше | автоматична компенсація тиску та температури |  |
| 13 | ### Живлення | від батарейок типу ААА |  |
| 14 | ### Не потребує регулярного калібрування | наявність |  |
| 15 | ### Габарити, не більше | 60 мм х 50 мм х 45 мм |  |
| 16 | ### Вага, не більше | 80 г |  |

*Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".

Медико-технічні вимоги до Електрокардіографу 3-ох канальний

Медико-технічні вимоги до електрокардіографа

| № | Медико-технічні вимоги | Відповідність зазначити (так або ні) з обов’язковим посилання на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- |
| 1 | Електрокардіограф трьохканальний повинен бути призначений для проведення електрокардіографічних обстежень в умовах медичних закладів |  |
| 2 | Наявність сенсорного дисплею діагоналлю не менше 4,3”, роздільною здатністю 480х272 |  |
| 3 | Робота від вбудованої батареї, що перезаряджається, не менше 4 годин (150 екземплярів ЕКГ) |  |
| 4 | Наявність індикації заряду батареї |  |
| 5 | Наявність USB |  |
| 6 | Можливість введення даних про пацієнта |  |
| 7 | Можливість збереження не менше 200 груп даних пацієнтів та керуваннями ними |  |
| 8 | Автоматичне зберігання даних в фоновому режимі |  |
| 9 | Наявність ручного, автоматичного режимів та режиму ритму |  |
| 10 | Можливість виведення на дисплей 3 , 6 або 12 синхронних відведень |  |
| 11 | Наявність вбудованого термопринтеру |  |
| 12 | Швидкість друку не гірше 5 мм/с, 6.25 мм/с, 10 мм/с, 12.5 мм/с, 25мм/с, 50мм/с |  |
| 13 | Можливість реєстрації даних сигналу ЕКГ протягом 1 хвилини з одного відведення |  |
| 14 | Аналіз даних ЕКГ не менше ніж по 140 ознакам |  |
| 15 | Захист приладу від дефібриляції |  |
| 16 | Можливість налаштування фільтрів для покращення стійкості ЕКГ до перешкод |  |
| 17 | Вага не більше 1,6 кг |  |

*Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".

Комплектація:

- основний блок апарату - 1 од.

- кабель ЕКГ

- груша-електрод – 6 шт.

- прищепка- електрод – 4 шт.

- термопапір – 1 шт.

- кабель живлення – 1 шт .

- керівництво користувача - 1 шт.

Медико-технічні вимоги до Електрокардіографу 12 канального

Медико-технічні вимоги до електрокардіографа

| № | Медико-технічні вимоги | Відповідність зазначити (так або ні) з обов’язковим посилання на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- |
| 1 | Електрокардіограф повинен бути призначений для використання в умовах медичних закладів |  |
| 2 | Сенсорний дисплей діагоналлю не менше 8”, роздільна здатність 800х600 |  |
| 3 | Функціональна клавіатура для швидкого доступу до основних функцій пристрою |  |
| 4 | Можливість введення даних про пацієнта |  |
| 5 | Можливість перегляду ЕКГ в реальному часі, зберігання попереднього перегляду, аналіз стоп-кадру |  |
| 6 | Живлення від мережі змінного та постійного струму (акумулятор ємністю не менше 4400 мАч, що забезпечить роботу протягом не менше 5 годин) |  |
| 7 | Реєстрація 12 відведень |  |
| 8 | Відведення: 12 стандартних (I – II – III – AVR – AVL – AVF – V1 – V2 – V3 – V4 – V5 – V6) |  |
| 9 | Наявність автоматичного, ручного режимів роботи та режиму ритму |  |
| 10 | Наявність одноритмового та триритмового режиму відведень |  |
| 11 | Можливість реєстрації даних сигналу ЕКГ протягом 1 хвилини |  |
| 12 | Аналіз даних ЕКГ не менше ніж по 140 ознакам |  |
| 13 | Об’єм внутрішньої пам’яті не менше 800 груп даних ЕКГ |  |
| 14 | Автоматичне зберігання даних в фоновому режимі |  |
| 15 | Вбудований термопринтер |  |
| 16 | Можливість налаштування фільтрів для покращення стійкості ЕКГ до перешкод |  |
| 17 | Фільтр стабілізації базової лінії |  |
| 18 | Фільтр EMG : 25 Гц, 35 Гц, 45 Гц, вимкн |  |
| 19 | Фільтр нижніх частот: 75 Гц, 100 Гц, 150 Гц, 200 Гц, |  |
| 20 | Фільтр мережі |  |
| 21 | Захист приладу від дефібриляції |  |
| 22 | Індикація заряду батареї |  |

*Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".

Комплектація:

- основний блок апарату - 1 од

- кабель ЕКГ

- комплект електродів ЕКГ

- термопапір – 1 шт

- кабель живлення – 1 шт

- керівництво користувача – 1 шт