Додаток 11

Кількісні та медико-технічні вимоги щодо предмету закупівлі:

«код ДК 021:2015: 33160000-9 – Устаткування для операційних блоків

(44776 – Електрохірургічна система)»

| № | НК 024:2019 | Найменування товару | Одиниці виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 44776 – Електрохірургічна система | Електрохірургічний апарат | комплект | 1 |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація, з наданням скан-копій  з оригіналів документів або завірених учасником копій.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. Гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі,  а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.

4. Учасник повинен провести кваліфіковане навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження надати гарантійний лист про забезпечення навчання персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.

5. Товар, запропонований Учасником, повинен мати сервісну підтримку в Україні.

Учасник повинен надати копії сертифікатів(або інший документ) сервісних інженерів, які мають повноваження проводити сервісне обслуговування (пройшли навчання у виробника) запропонованого Товару, або гарантійний лист в довільній формі про наявність сервісної підтримки в Україні.

6. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту або гарантійний лист про надання вказаних документів на момент поставки.

7. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

Медико - технічні вимоги

| № | Характеристики | Значення | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінки технічної документації виробника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Електрохірургічний апарат | 1 комплект |  |
|  | Апарат призначений для генерування високочастотного струму для розсічення і коагуляції тканин під час хірургічних втручань. | Відповідність |  |
|  | Наявність не менш ніж одного монополярного та одного біполярного роз’ємів для підключення інструментів. | Відповідність |  |
|  | Розташування елементів керування на передній панелі апарату для зручного доступу. | Відповідність |  |
|  | Наявність кольорового сенсорного дисплею для відображення інформації, діагоналлю не менше 7 дюймів. | Відповідність |  |
|  | Можливість адаптивного зображення інформації для оптимального використання області відображення. | Відповідність |  |
|  | Наявність монополярного гнізда для підключення не менше ніж трьох типів штекерів. | Відповідність |  |
|  | Наявність біполярного гнізда для підключення не менше ніж трьох типів штекерів. | Відповідність |  |
|  | Наявність роз’ємів на задній панелі для підключення не менш ніж двох педальних перемикачів. | Відповідність |  |
|  | Наявність не менш ніж чотирьох режимів для монополярного розсічення, та шести для монополярної коагуляції. | Відповідність |  |
|  | Наявність режиму для біполярного розсічення. | Відповідність |  |
|  | Наявність режиму для безконтактної поверхневої коагуляції. | Відповідність |  |
|  | Наявність функції автоматичного розпізнавання підключеного інструменту. | Відповідність |  |
|  | Можливість регулювання ефекту тканини. | Відповідність |  |
|  | Наявність функції автоматичної активації старту та зупинки. | Відповідність |  |
|  | Можливість перемикання між програмами за допомогою інструментів з ручною активацією. | Відповідність |  |
|  | Можливість створення та збереження індивідуальних програм не менше 300 шт. | Відповідність |  |
|  | Можливість вибору в меню налаштувань української мови. | Відповідність |  |
|  | Наявність функції блокування кнопок меню. | Відповідність |  |
|  | Автоматичне функціональне самотестування апарату. | Наявність |  |
|  | Наявність режиму для підключення резектоскопу. | Відповідність |  |
|  | Можливість використання приладу в гастроентерології та пульмонології. | Відповідність |  |
|  | Максимальна потужність монополярного режиму не менше 400 Ватт. | Відповідність |  |
|  | Частота ВЧ струму не менше 350 кГц. | Відповідність |  |
|  | Максимальна потужність біполярного режиму не менше 200 Ватт. | Відповідність |  |
|  | Наявність інтегрованих програм для сервісу. | Відповідність |  |
|  | Наявність мережевого підключення для сервісу. | Відповідність |  |
|  | Наявність інтегрованої системи безпеки. | Відповідність |  |
|  | Наявність USB роз’єму для оновлення ПЗ. | Відповідність |  |
|  | Функція нагадування про обслуговування апарату. | Наявність |  |
|  | Клас захисту через корпус, не менше | IP 20 |  |
|  | Відповідність обладнання типу CF з захистом від дефібриляції. | Відповідність |  |
|  | Комплектація: |  |  |
|  | Електрохірургічний апарат | 1 шт. |  |
|  | Мережевий кабель, довжиною не менше 4 м | 1 шт. |  |
|  | Ножний перемикач подвійний, довжина кабелю не менше 4 м | 1 шт. |  |
|  | Кабель до нейтральних електродів, довжиною не менше 4 м | 1 шт. |  |
|  | Нейтральний електрод, одноразовий, площею не менше 80 см² | 100 шт. |  |
|  | Тримач електродів, багаторазовий, з довжиною кабелю не менше 4 м, роз’єм до стрижня електрода діаметром не більше 3 мм | 2 шт. |  |
|  | Електрод типу ніж, багаторазовий, стрижень діаметром не більше 3 мм | 10 шт. |  |
|  | Електрод типу ніж, ізольований стрижень, багаторазовий, загальна довжина не менше 150 мм | 1 шт. |  |
|  | Електрод типу кулька, багаторазовий, стрижень діаметром не більше 3 мм | 5 шт. |  |
|  | Електрод типу кулька, ізольований стрижень, багаторазовий, загальна довжина не менше 120 мм | 1 шт. |  |
|  | Біполярний кабель для пінцетів, довжиною не менше 4 м | 1 шт. |  |
|  | Біполярний пінцет, антипригарний, вигнутий, довжина не більше 200 мм | 1 шт. |  |

*Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим слід враховувати вираз "або еквівалент"