Додаток  16

Технічні вимоги до предмету закупівлі

«код  ДК 021:2015  33160000-9 - Устаткування для операційних блоків (35616 - Система ендоскопічної візуалізації у комплекті)»

Кількість:

| № з/п | НК 024:2023 | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 35616 - Система ендоскопічної візуалізації | Система відеоендоскопічна для лапароскопічних операцій | комплект | 1 |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

Обладнання, яке пропонується, повинно бути новим та таким, що не було у використанні, виготовленим  не раніше 2022 року.

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника або його окремих сторінок (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису (малюнків, схем) чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація, з наданням скану з оригіналів документів або завірених учасником копій.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. Гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.

4. Учасник повинен провести кваліфіковане навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження надати гарантійний лист про забезпечення навчання персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.

5. Товар, запропонований Учасником, повинен мати сервісну підтримку в Україні.

Учасник повинен надати копії сертифікатів(або інший документ) сервісних інженерів, які мають повноваження проводити сервісне обслуговування (пройшли навчання у виробника) запропонованого Товару, або гарантійний лист в довільній формі про наявність сервісної підтримки в Україні.

6. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту або гарантійний лист про надання вказаних документів на момент поставки.

7. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника

Медико-технічні вимоги

| Характеристика | Вимоги | Кіль-кість | Відповідність з посиланням на сторінку документу, що підтверджує відповідність |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок управління камери (контролер/модуль відеокамери) | Наявність | 1шт. |  |
| Призначений для підключення додаткових модулів для роботи з периферійним приладдям (голівки камери, тощо), або безпосередньо для підключення периферійного приладдя; має надавати можливість змінювати режими візуалізації, здійснювати автоматичне керування джерелом світла (та/або ін. приладів т.я. інсуфлятор тощо), записувати зображення та відео. Комплектація – передбачена виробником | Відповідність |  |  |
| Можливість сприймати та передавати цифрові відеосигнали різних форматів | Відповідність |  |  |
| Електроживлення | 220-230В, 50-60Гц |  |  |
| Максимальна розподільна здатність | FULL HD (не менше ніж 1920*1080 пікселів) |  |  |
| Можливість налаштування параметрів: баланс білого, рівень яскравості, масштабування, різкість та ін. з блоку керування, а також з головки відеокамери та/або ін. параметрів | Відповідність |  |  |
| Споживана потужність | Не більше 150 ВА |  |  |
| Можливість підключення USB клавіатури, миші, принтеру, носіїв інформації, тощо | Відповідність |  |  |
| Запобіжники (якщо передбачено виробником та технічною необхідністю) | Наявність |  |  |
| Регулювання кольору | Відповідність |  |  |
| Автоматичне налаштування білого світла та/або за допомогою натисканням на відповідну кнопку (баланс білого) | Наявність |  |  |
| Автоматичне регулювання яскравості та автоматичне регулювання посилення | Наявність |  |  |
| Функція (режим) покращення візуалізації тонких структур та/або зменшення тіні та забезпечення більш рівномірного сприйняття яскравості зображення | Наявність |  |  |
| Сумісність з голівкою камери 3-х чіповою FULL HD | Відповідність |  |  |
| Сумісність з голівкою камери, призначеною для застосування як у стандартній ендоскопії «білого світла», так і у флуоресцентній діагностичній ендоскопії з використанням контрастної речовини ICG (індоціаніну зеленого) | Відповідність |  |  |
| Зовнішній накопичувач (носія) інформації | Наявність (флеш-накопичувач ємністю не менш ніж 8 Гб) |  |  |
| Наявність індикатору заповнення носія інформації | Наявність |  |  |
| Наявність цифрового фільтру (для спектрозонального аналізу) та/або функції вдосконаленої фільтрації/розділення зображення/(фрагментів тканин та судин) у широкому динамічному та кольоровому діапазонах у певному спектрі (спектральний аналіз або еквівалент-аналог) | Наявність |  |  |
| Наявність спеціальної функції для проведення флуоресцентної діагностики (фотодинамічної діагностики PDD (ФДД)) в комбінації з іншими спеціальними компонентами системи (голівка камери, джерело світла, ендоскоп тощо) з використанням контрастної речовини ICG (індоціаніну зеленого) | Наявність |  |  |
| Наявність спеціальної функції для проведення флуоресцентної діагностики у ближньому інфрачервоному спектрі (NIR) з використанням контрастної речовини ICG (індоціаніну зеленого) в комбінації з іншими спеціальними компонентами системи (голівка камери, джерело світла, ендоскоп тощо) | Наявність |  |  |
| Пам'ять USB можна використовувати для архівування зображень (TIFF або JPEG або PDF) і відеозображень (MPEG-4) | Відповідність |  |  |
| Функції управління на голівці камери: баланс білого, стоп-кадр для фотографування та керування відео зйомкою та автоматичного збереження відеоінформації на зовнішньому носії, можливість дистанційного керування виведення на печать на зовнішньому принтері, можливість переключення різних «динамічних режимів» (або керування цифровим фільтром для спектрозонального аналізу) та/або інших основних функцій | Відповідність |  |  |
| Можливість регулювання параметрів зображення за допомогою сенсорного екрану | Відповідність |  |  |
| Можливість програмування профілів користувача | Відповідність |  |  |
| Підключення USB (зовнішні носії інформації) | Відповідність |  |  |
| Формати зображення зовнішніх носіїв: TIFF / MPEG-4/JPEG або аналоги | Відповідність |  |  |
| Типи вихідних відеосигналів, що підтримуються відеоконтролером: Цифрові: HDMI Full HD, DVI, 3G-SDI, або аналоги | Відповідність |  |  |
| Мережевий кабель | Наявність |  |  |
| Голівка відеокамери 3- х чіпова (датчик відеокамери) | Наявність | 1шт. |  |
| Наявність трьох ССD сенсорів розміром 1/3” (16:9) | Наявність |  |  |
| Стандарт зображення не гірше FULL HD | Наявність |  |  |
| Сумісність з функціями змінення режимів візуалізації (можливість управління функціями змінення режимів візуалізації та/або цифровим фільтром) | Наявність |  |  |
| Наявність кнопок для управління на головці | не менше 2-х |  |  |
| Функції управління на голівці камери: баланс білого, стоп-кадр для фотографування та керування відео зйомкою та автоматичного збереження відеоінформації на зовнішньому носії, можливість дистанційного керування виведення на печать на зовнішньому принтері, можливість переключення різних «динамічних режимів» (або керування цифровим фільтром для спектрозонального аналізу) та/або інших основних функцій | Наявність |  |  |
| Об’єктив для відеокамери | Наявність | 1шт. |  |
| Фокусна відстань – зумова, така, що плавно регулюється у діапазоні не менше ніж: | не менше, ніж у діапазоні: від 14 мм до 28 мм |  |  |
| Сумісність з ендоскопами різних європейських виробників, таких як Storz, Richard Wolf, ACMI | Наявність |  |  |
| Блокуючий механізм для фіксації окулярів ендоскопів | Наявність |  |  |
| Можливість замочування та автоклавування | Наявність |  |  |
| Джерело світла LED | Наявність | 1шт. |  |
| Електроживлення | 220 – 230 В, 50/60 Гц |  |  |
| Споживана потужність | не більше 200 ВА |  |  |
| Споживаний струм | не більше 2,0 А |  |  |
| Запобіжники (якщо передбачено виробником та технічною необхідністю) | Наявність |  |  |
| Джерело випромінювання: Світловипромінююче діодне джерело потужністю, що є відносним еквівалентом ксеноновому джерелу випромінювання потужністю не менше 180 Вт | Наявність |  |  |
| Гарантійний, регламентований виробником, ресурс роботи джерела випромінювання | Не менш 30 000 годин |  |  |
| Кольорова температура | Не менш, ніж 6000 К |  |  |
| Клас захисту по медичним виробам | Клас 1 |  |  |
| Мережевий кабель | Наявність |  |  |
| Можливість під’єднання світловодів різних виробників без застосування спеціальних відповідних адаптерів (універсальне гніздо підключення) | Наявність |  |  |
| Cвітловод оптоволоконний | Наявність | 1шт. |  |
| Довжина | Не менше 3,0 м |  |  |
| Діаметр оптоволоконного пучка | Не менше 4 мм, але не більше 5 мм |  |  |
| Тип стерилізації | Автоклавування |  |  |
| Монітор медичний рідкокристалічний FULL HD | Наявність | 1шт. |  |
| Монітор має бути призначеним для використання в операційних або процедурних | Відповідність |  |  |
| Монітор може використовуватися у ендоскопії, лапароскопії | Відповідність |  |  |
| Довжина діагоналі | не менше 27 дюймів |  |  |
| Наявність установок: яскравість, контрастність, кольоровість, різкість, інші | Наявність Наявність Наявність Наявність |  |  |
| Оптимальна розподільча здатність не менш ніж 1920 x 1080 (FULL HD) | Відповідність |  |  |
| Форматне співвідношення | не менше 16:9 |  |  |
| Максимальна яскравість | не менше 300 кд/м2 |  |  |
| Можливість приймати наступні сигнали DVI-D, VGA, HDMI та ін. Аналоги (або аналоги) | Наявність |  |  |
| Кут огляду екрану монітору, не менше: вліво/вправо 178/178, вверх/вниз 178/178. | Відповідність Відповідність |  |  |
| Стійка для обладнання | Наявність | 1шт. |  |
| Стійка має бути на чотирьох колесах, не менше двох з яких фіксуються | Наявність |  |  |
| Полиці для позиціювання обладнання | Не менше 3-х полиць |  |  |
| Медичний електронний високопотужний інсуфлятор з функцією підігріву газу | Наявність | 1шт. |  |
| Комплект високопотужного інсуфлятора має бути призначений для контрольованого нагнітання вуглекисню у черевну порожнину під час проведення малоінвазивних лапароскопічних втручань | Відповідність |  |  |
| Робочий газ | Вуглекислий газ |  |  |
| Режим первинної інсуфляції | Наявність |  |  |
| Режими інсуфляції по заданих параметрах швидкості потоку та тиску газу, а також інші регульовані параметри інсуфлятора, що відображаються, регулюються та задаються за допомогою сенсорного екрану на передній панелі приладу | Наявність |  |  |
| Виробнича потужність інсуфлятора (максимальне значення швидкості потоку газу (об’ємної витрати газу)) | Не менш ніж 42 л/хв. |  |  |
| Наявність функції підігріву газу | Наявність |  |  |
| Температура газу з інсуфляційним шлангом з підігріваючим елементом | Не більш ніж 370 С (із припустимою виробником похибкою, але не більше ніж +/- 30 С) |  |  |
| Індикатор (або кнопка) «аварійної сигналізації» | Наявність |  |  |
| Індикатор запасу газа | Наявність |  |  |
| Цифровий індикатор інтраабдомінального тиску | Наявність |  |  |
| Цифровий індикатор швидкості потоку газу | Наявність |  |  |
| Цифровий індикатор використаного об’єму газу | Наявність |  |  |
| Кнопка збросу використаного об’єму газу | Наявність |  |  |
| Наявність інсуфляційного шлангу з підігріваючим елементом для подавання вуглекислого газу до троакару/голки Вереша | Наявність, не менше одного | 1шт. |  |
| Наявність високопотужного інсуфляційного шлангу для подавання вуглекислого газу до троакару (діаметр шлангу 8-10 мм) | Наявність, не менше одного | 1шт. |  |
| Наявність шлангу високого тиску для центрального газозабезпечення | Наявність не менше одного | 1шт. |  |
| Наявність захисних гігієнічних фільтрів на виході інсуфлятора | Наявність, не менше 10 шт. | 10 шт. |  |
| Наявність канюлі Вереша довжиною не менше 120 мм | Наявність не менше 1 шт. | 1шт. |  |
| Електроживлення | 220-230В, 50-60Гц |  |  |
| Споживана потужність | Не більше 100 ВА |  |  |
| Споживаний струм | Не більше 1,0 А |  |  |
| Значення тиску вуглекислого газу на вході інсуфлятора, | Не більш ніж 9 бар |  |  |
| Значення інтраабдомінального тиску, що задається | Не менш ніж 3 мм.рт.ст., не більш ніж 25 мм.рт.ст. |  |  |
| Дискретність завдання інтраабдомінального тиску | не більш ніж по 1 мм.рт.ст. |  |  |
| Похибка виміру інтраабдомінального тиску | Не більш ніж ±2 мм.рт.ст. |  |  |
| Швидкість потоку газу (об’ємна витрата), враховуючи режим «первинної інсуффляції» та нагнітання «High» (або еквівалент) по заданих (встановлюваних) параметрах | У діапазоні не менш ніж 1 л/хв. - 42 л/хв. |  |  |
| Індикатор вимірюваного об'єму витраченого газу | Наявність |  |  |
| Дискретність завдання швидкості потоку (об'ємної витрати) газу | не більш ніж по 1 л/хв. |  |  |
| Швидкість потоку (об'ємної витрати) газу при первинній інсуфляції | не більш ніж 1 л/хв. (із припустимою виробником похибкою) |  |  |
| Система самотестування приладу перед запуском | Наявність |  |  |
| Візуальна та звукова сигналізація нештатних ситуацій та помилок | Наявність |  |  |
| Можливість регулювання гучності акустичного сигналу | Наявність |  |  |
| Роздільна індикація заданих і фактичних параметрів роботи приладу | Наявність |  |  |
| Лапароскопічний насос | Наявність | 1шт. |  |
| Призначений для подачі (іригації) та відсмоктування (аспірації) рідини під час лапароскопічних та ендоскопічних втручань | Відповідність |  |  |
| Можливість роботи одночасно в 2-х режимах автоматичного включення аспірації та іригації, що підтримують необхідний рівень розрідження і тиску відповідно в аспіраційному та іригаційному каналах | Відповідність |  |  |
| Світлові індикатори стану іригації та аспірації | Наявність |  |  |
| Індикатори стану під’єднання системи трубок для іригації | Наявність |  |  |
| Захисні гігієнічні фільтри для режиму аспірації | Наявність, не менше 5 шт. | 5шт. |  |
| Вакуумний шланг для аспірації | Наявність не менше одного | 1шт. |  |
| Багаторазова система для іригації | Наявність, не менше 10 шт. | 10шт. |  |
| Контейнер для рідини, що відсмоктується | Наявність не менше одного | 1шт. |  |
| Кріплення насосу на приладовій стійці (якщо передбачається виробником та/або передбачено технічною необхідністю) має бути в комплекті | Наявність |  |  |
| Об’єм контейнера для рідини, що відсмоктується не менше 1,5 літрів | Відповідність |  |  |
| Можливість автоклавування контейнера для рідини (бажано) або дезінфекційної стерилізаційної обробки (обов’язково) | Відповідність |  |  |
| Максимальний тиск для відключення насосу | Не більш ніж 500 мм. рт. ст. |  |  |
| Максимальний напір насосу | Не більш ніж 400 мм. рт. ст. |  |  |
| Максимальна витрата на відкритому виході відсмоктувача | Не більш ніж 2 л/хв. |  |  |
| Максимальна витрата на відкритому виході нагнітача | Не більш ніж 2 л/хв. |  |  |
| Три міри захисту від проникнення вологи в насос: механічна (клапан на кришці контейнера), електронна (відключення насоса при попаданні вологи на контакт датчика), візуальна (заповнення контейнера для рідини, що відсмоктується) | Відповідність |  |  |
| Параметри електроживлення: напруга мережі, струм, частота | 220-230 В, змінний, 50-60 Гц |  |  |
| Споживана потужність | Не більше 80 ВА |  |  |
| Електрохірургічна система | Наявність | 1 комп-лект |  |
| Високочастотний електрохірургічний апарат має бути призначений для монополярних і біполярних перетинів і коагуляції, зварювання (запаювання) судин діаметром не більш ніж 7мм, з можливістю їх розрізу, монополярних та біполярних трансуретральних резекцій | Відповідність |  |  |
| Автоматичне функціональне самотестування при включенні апарату | Наявність |  |  |
| Автоматичне спостереження за підключенням нейтрального електрода до апарату | Наявність |  |  |
| Встановлення потужності у всіх робочих режимах | Наявність |  |  |
| Встановлення потужності для режимів запаювання судин | Наявність |  |  |
| Регулювання гучності для всіх режимів | Наявність |  |  |
| Наявність індикації несправності електрода | Наявність |  |  |
| Наявність індикації безпеки ВЧ апарату | Наявність |  |  |
| Наявність індикації несправності нейтрального електрода | Наявність |  |  |
| Незалежні високочастотні виходи для одночасного підключення інструментів, не менше: - монополярні - біполярні | 1 (один) 1 (один) |  |  |
| Кількість запрограмованих режимів для монополярного і біполярного різання та коагуляції, не менше | 15 (п'ятнадцяти) |  |  |
| Кількість встановлених програм, не менше | 15 (п'ятнадцяти) |  |  |
| Максимальна ріжуча потужність в монополярному режимі, не менше | 360 Вт |  |  |
| Максимальна потужність коагуляції, в монополярному режимі,не менше | 150 Вт |  |  |
| Максимальна ріжуча потужність в біполярному режимі, не менше | 200 Вт |  |  |
| Максимальна потужність коагуляції, в біполярному режимі,не менше | 100 Вт |  |  |
| Можливість використовувати одночасно різ та коагуляцію у монополярному режимі | Наявність |  |  |
| Наявність функції (режиму) автоматичної біполярної коагуляціїї | Наявність |  |  |
| Можливість використовувати подвійний ножний перемикач для активації монополярних та біполярних різу та коагуляції | Наявність |  |  |
| Активація режиму запаювання судин за допомогою одинарного ножного перемикача | Наявність |  |  |
| Наявність функції розрізу та коагуляції в аргоновому середовищі з регулюванням параметрів при використанні електрохірургічного апарату з аргоно-плазмовою приставкою (Опціонально) | Наявність |  |  |
| Наявність режиму для зварювання та розрізу щитовидної залози та лімфатичних вузлів | Наявність |  |  |
| Можливість зварювання та розрізу судин діаметром не більше 7мм інструментом діаметром 5 мм (+/-10%) | Наявність |  |  |
| Можливість зварювання та розрізу судин діаметром не більше 7мм інструментом діаметром 10 мм (+/-10%) | Наявність |  |  |
| Зберігання параметрів та налаштувань | Наявність |  |  |
| Електротехнічні параметри | Наявність |  |  |
| Мережева напруга | 220-230В ±10% |  |  |
| Частота змінного струму | 50Гц ±5% |  |  |
| Споживана потужність | Не більше 1500 ВА |  |  |
| Режими роботи ВЧ-апарату: |  |  |  |
| Монополярні режими: | Наявність |  |  |
| Чисте різання використовуючи голку або петлю | Наявність |  |  |
| Змішане різання використовуючи голку або ніж | Наявність |  |  |
| Змішане різання використовуючи ніж | Наявність |  |  |
| Змішане різання з саморегулюванням з легким ефектом гемостазу | Наявність |  |  |
| Змішане різання з саморегулюванням з глибоким ефектом гемостазу | Наявність |  |  |
| Різання та коагуляція для урологічних та гістероскопічних втручань | Наявність |  |  |
| М'яка коагуляція | Наявність |  |  |
| Висушування (Контактна коагуляція) | Наявність |  |  |
| Фульгурація (безконтактна коагуляція) | Наявність |  |  |
| Коагуляція з подачею аргону (Опціонально) | Наявність |  |  |
| Імпульсна аргоно-плазмова коагуляція (Опціонально) | Наявність |  |  |
| Біполярні режими: | Наявність |  |  |
| Біполярний різ дуговим електродом | Наявність |  |  |
| Біполярний різ плазмовим дуговим електродом | Наявність |  |  |
| Випаровування (вапоризація) | Наявність |  |  |
| М'яка коагуляція | Наявність |  |  |
| Коагуляція з затисканням | Наявність |  |  |
| Різання та коагуляція з соляним розчином (NaCl) | Наявність |  |  |
| Комплектація ВЧ-апарату: |  |  |  |
| Апарат високочастотний електрохірургічний | Наявність | 1шт. |  |
| Одинарний ножний перемикач | Наявність | 1шт. |  |
| Двопедальний ножний перемикач | Наявність | 1шт. |  |
| Багаторазовий нейтральний електрод з кабелем | Наявність | 1шт. |  |
| Ручка монополярна для електродів, з двома кнопками включення (активації), з кабелем довжиною не менше 3 м | Наявність | 1шт. |  |
| Набір електродів, комплект не менше ніж з 8-ми шт. електродів | Наявність | 1шт. |  |
| Лапароскопічні інструменти: |  |  |  |
| Лапароскоп 10 мм, 30 градусів | Наявність | 1шт. |  |
| Кут огляду | 30 град. |  |  |
| Робоча довжина | не менше 300мм |  |  |
| Можливість підключення світловодів різних виробників (таких як Karl Storz, Richard Wolf, Olympus, ACMI та ін.) | Наявність |  |  |
| Діаметр | 10мм (+/- 5%) |  |  |
| Тип стерилізації | Автоклавування |  |  |
| Лапароскоп має бути сумісним з відео системами відомих світових виробників (таких як Karl Storz, Richard Wolf, Olympus, ACMI та ін.) | Відповідність |  |  |
| Троакар універсальний, діаметр 5-6 мм | Наявність | 2шт. |  |
| Автоматичний клапан, надійно утримуючий газ в черевній порожнині і що не допускає його витоку під час операції | Наявність |  |  |
| Корпус троакарної канюлі з універсальним клапаном і краном для здійснення газоподання | Наявність |  |  |
| Троакар багаторазового використання, що є розбірний, що повністю дозволяє проводити предстерилізаційне очищення усіх складових частин | Наявність |  |  |
| Стилет в троакарі 5-6 мм | Наявність | 2шт. |  |
| Комплектація: гладка троакарна канюля з корпусом і краном для інсуфляції, автоматичний клапан, стилет (пірамідального типу) | Наявність |  |  |
| Габаритні розміри: троакарної канюлі - довжина не менше 100 мм, діаметр 5-6 мм; стилета - довжина не менше 100 мм, діаметр 5-6 мм | Наявність |  |  |
| Троакарна канюля, стилет, автоматичний клапан виконані з корозійностійкої сталі | Наявність |  |  |
| Тип стерилізації | Автоклавування |  |  |
| Троакар універсальний, діаметр 10-11 мм | Наявність | 2шт. |  |
| Автоматичний клапан, надійно утримуючий газ в черевній порожнині, що не допускає його витоку під час операції | Наявність |  |  |
| Корпус троакара з універсальним клапаном і краном для здійснення газоподання | Наявність |  |  |
| Троакар багаторазового використання, що є розбірний, що повністю дозволяє проводити передстерилізаційне очищення усіх складових частин | Наявність |  |  |
| Стилет в троакарі 10-11 мм | Наявність | 2шт. |  |
| Комплектація: гладка канюля троакара з корпусом і краном для інсуфляції, автоматичний клапан з важелем примусового відкриття, стилет (пірамідального типу) | Наявність |  |  |
| Габаритні розміри: канюлі троакара - довжина не менше 100 мм, діаметр 10-11 мм; стилета – довжина не менше 100 мм, діаметр 10-11 мм | Наявність |  |  |
| Канюля троакара, стилет, автоматичний клапан, важіль примусового відкриття виконані з корозійностійкої сталі | Наявність |  |  |
| Тип стерилізації | Автоклавування |  |  |
| Запасні ущільнюючі ковпачки для троакарів діам. 5-6 мм | Наявність, не менше 20 шт. | 20шт. |  |
| Запасні ущільнюючі ковпачки для троакарів діам. 10-11 мм | Наявність, не менше 20 шт. | 20шт. |  |
| Редукційний перехідник 10/5,5 мм | Наявність | 5шт. |  |
| Наконечник для аспірації і іригації, діаметр 5мм (для використання з лапароскопічним насосом) | Наявність | 1шт. |  |
| Управління іригацією-аспірацією за допомогою 2-х (або 3-х) - ходового важільного механізму для роботи однією рукою | Наявність |  |  |
| Наконечник багаторазового використання | Наявність |  |  |
| Матеріал | Корозійностійка сталь |  |  |
| Діаметр | Не більше 5 мм (+/- 10%) |  |  |
| Комплектується перехідником "Луер" | Наявність |  |  |
| Затискач лапароскопічний для захоплення, діаметр 5мм | Наявність | 1шт. |  |
| Модульна конструкція, що складається з трубки, руків'я, вставки | Наявність |  |  |
| Інструмент багаторазового застосування | Наявність |  |  |
| Одна рухлива бранша типу «Крокодил» або аналог | Наявність |  |  |
| Важіль механізму управління (відключення і включення) кремальєрою | Наявність |  |  |
| Механізм ротації електроду | Наявність |  |  |
| Матеріал руків'я | Високоміцна, термостійка пластмаса |  |  |
| Матеріал вставки | Корозійностійка сталь |  |  |
| Метод стерилізації інструменту | Рідинною, хімічний, автоклав |  |  |
| Діаметр зовнішньої трубки інструменту | Не більше 5,5мм |  |  |
| Довжина робочої частини | Не менше 300мм |  |  |
| Щипці типу “Babcock” (або еквівалент) | Наявність | 1шт. |  |
| Модульна конструкція, що складається з трубки, руків'я, вставки | Наявність |  |  |
| Інструмент багаторазового застосування | Наявність |  |  |
| Дві рухливі бранші типу “Babcock” (або еквівалент) | Наявність |  |  |
| Важіль механізму управління (відключення і включення ) кремальєрою | Наявність |  |  |
| Механізм ротації електроду | Наявність |  |  |
| Матеріал руків'я | Високоміцна, термостійка пластмаса |  |  |
| Матеріал вставки | Корозійностійка сталь |  |  |
| Метод стерилізації інструменту | Рідинною, хімічний, автоклав |  |  |
| Діаметр зовнішньої трубки інструменту | Не більше 5,5мм |  |  |
| Довжина робочої частини | Не менше 300мм |  |  |
| Затискач лапароскопічний для захоплення, діаметр 5мм | Наявність | 1шт. |  |
| Модульна конструкція, що складається з трубки, руків'я, вставки | Наявність |  |  |
| Інструмент багаторазового застосування | Наявність |  |  |
| Дві рухливі бранші типу «Крокодил» або аналог | Наявність |  |  |
| Важіль механізму управління (відключення і включення ) кремальєрою | Наявність |  |  |
| Механізм ротації електроду | Наявність |  |  |
| Матеріал руків'я | Високоміцна, термостійка пластмаса |  |  |
| Матеріал вставки | Корозійностійка сталь |  |  |
| Метод стерилізації інструменту | Рідинною, хімічний, автоклав |  |  |
| Діаметр зовнішньої трубки інструменту | Не більше 5,5мм |  |  |
| Довжина робочої частини | Не менше 300мм |  |  |
| Затискач лапароскопічний атравматичний для тканин, діаметр 5мм, монополярний | Наявність | 1шт. |  |
| Модульна конструкція, що складається з трубки, руків'я, вставки | Наявність |  |  |
| Інструмент багаторазового застосування | Відповідність |  |  |
| Дві рухливі вікончасті бранші | Наявність |  |  |
| Роз'єм підключення ВЧ-монополярної коагуляції | Наявність |  |  |
| Важіль механізму управління (відключення і включення) кремальєрою | Наявність |  |  |
| Механізм ротації електроду | Наявність |  |  |
| Матеріал руків'я | Високоміцна, термостійка пластмаса |  |  |
| Матеріал вставки | Корозійностійка сталь |  |  |
| Метод стерилізації інструменту | Рідинною, хімічний, автоклав |  |  |
| Діаметр зовнішньої трубки інструменту | Не більше 5,5мм |  |  |
| Довжина робочої частини | Не менше 300мм |  |  |
| Дисектор лапароскопічний зігнутий, монополярний, діаметр 5мм | Наявність | 1 шт. |  |
| Модульна конструкція, що складається з трубки, руків'я, вставки | Наявність |  |  |
| Інструмент багаторазового застосування | Відповідність |  |  |
| Дві зігнуті рухливі бранші типу „Maryland” або еквівалент/аналог | Наявність |  |  |
| Роз'єм підключення ВЧ-монополярної коагуляції | Наявність |  |  |
| Механізм ротації електроду | Наявність |  |  |
| Матеріал руків'я | Високоміцна, термостійка пластмаса |  |  |
| Матеріал вставки | корозійностійка сталь |  |  |
| Метод стерилізації інструменту | рідинною, хімічний, автоклав |  |  |
| Діаметр зовнішньої трубки інструменту | Не більше 5,5мм |  |  |
| Довжина робочої частини | Не менше 300мм |  |  |
| Ножиці лапароскопічні зігнуті, монополярні, діаметр 5мм | Наявність | 1 шт. |  |
| Модульна конструкція, що складається з трубки, рукоятки, вставки | Наявність |  |  |
| Дві зігнуті рухливі бранші | Наявність |  |  |
| Роз'єм підключення ВЧ-монополярної коагуляції | Наявність |  |  |
| Матеріал рукоятки | Високоміцна, термостійка пластмаса |  |  |
| Механізм ротації електроду | Наявність |  |  |
| Інструмент багаторазового застосування | Відповідність |  |  |
| Матеріал вставки | Корозійностійка сталь |  |  |
| Метод стерилізації інструменту | Рідиною, хімічний, автоклав |  |  |
| Діаметр зовнішньої трубки інструменту | не більше 5,5мм |  |  |
| Довжина робочої частини | не менше 300мм |  |  |
| Електрод лапароскопічний, що коагулює, типу "гачок" | Наявність | 1шт. |  |
| Роз'єм підключення ВЧ-монополярної коагуляції | Наявність |  |  |
| Наконечник електроду типу "гачок" (L-подібний) | Наявність |  |  |
| Матеріал наконечника, роз'єму і стрижня | Корозійностійка сталь |  |  |
| Зовнішній діаметр | Не більше 5,5 мм |  |  |
| Робоча довжина | Не менше 300 мм |  |  |
| Ендокліпер лапароскопічний з комплектом кліпс | Наявність | 1шт. |  |
| Дві бранші для установки кліпс | Відповідність |  |  |
| Конструкція губок бранш забезпечує установку кліпс з картриджа | Відповідність |  |  |
| Кліпси розміру середні або середньо-великі стандарту «Ethicon» або еквівалент-аналог | Відповідність |  |  |
| Інструмент багаторазового застосування | Відповідність |  |  |
| Матеріал руків'я, вставки | Корозійностійка сталь |  |  |
| Зовнішній діаметр ендокліпера | не більше 10мм (+/- 10мм) |  |  |
| Кліпси | Наявність, 1 комплект, не менше ніж 108 шт. | 108 шт. |  |
| Кліпси стерильні | Відповідність |  |  |
| Кліпси розміру середні або середньо-великі стандарту «Ethicon» або еквівалент-аналог | Відповідність |  |  |
| Використовуються з ендокліпером, призначеним для встановлення кліпс | Відповідність |  |  |
| Матеріал кліпс - титан | Відповідність |  |  |
| Дисектор лапароскопічний біполярний зігнутий, діаметр 5мм | Наявність | 1шт. |  |
| Модульна конструкція, що складається з трубки, руків'я, вставки | Відповідність |  |  |
| Інструмент багаторазового застосування | Відповідність |  |  |
| Дві рухливі бранши типу «Maryland», або аналог | Відповідність |  |  |
| Роз'єм підключення ВЧ-біполярної коагуляції | Наявність |  |  |
| Механізм ротації електроду | Наявність |  |  |
| Матеріал руків'я | Високоміцна, термостійка пластмаса |  |  |
| Матеріал вставки | корозійностійка сталь |  |  |
| Метод стерилізації інструменту | рідинною, хімічний, автоклав |  |  |
| Діаметр зовнішньої трубки інструменту | Не більше 5,5мм |  |  |
| Довжина робочої частини | Не менше 300мм |  |  |
| Щипці лапароскопічні біполярні для захоплення та репарації, діаметр 5 мм | Наявність | 1шт. |  |
| Модульна конструкція: зовнішня трубка, руків'я, внутрішня вставка-електрод типу "звужена рамка" | Наявність |  |  |
| Електрод типу "рамка", звужена наприкінці, з двома рухливими браншами або еквівалент | Наявність |  |  |
| Роз'єм підключення ВЧ-біполярної коагуляції | Наявність |  |  |
| Механізм ротації електроду | Наявність |  |  |
| Матеріал руків'я | Високоміцна, термостійка пластмаса |  |  |
| Матеріал зовнішньої трубки, бранш | Корозійностійка сталь |  |  |
| Діаметр зовнішньої трубки | не більше 5,5 мм |  |  |
| Довжина робочої частини | не менше 300 мм |  |  |
| Щипці лапароскопічні біполярні для захоплення та репарації, діаметр 5 мм | Наявність | 1шт. |  |
| Модульна конструкція: зовнішня трубка, руків'я, внутрішня вставка-електрод типу "широка рамка" | Наявність |  |  |
| Електрод типу "широка рамка", з двома рухливими браншами або еквівалент | Наявність |  |  |
| Роз'єм підключення ВЧ-біполярної коагуляції | Наявність |  |  |
| Механізм ротації електроду | Наявність |  |  |
| Матеріал руків'я | Високоміцна, термостійка пластмаса |  |  |
| Матеріал зовнішньої трубки, бранш | Корозійностійка сталь |  |  |
| Діаметр зовнішньої трубки | не більше 5,5 мм |  |  |
| Довжина робочої частини | не менше 300 мм |  |  |
| Ножиці лапароскопічні біполярні зігнуті, діаметр 5мм | Наявність | 1шт. |  |
| Модульна конструкція, що складається з трубки, руків'я, вставки | Відповідність |  |  |
| Інструмент багаторазового застосування | Відповідність |  |  |
| Дві зігнуті рухливі бранші | Наявність |  |  |
| Роз'єм підключення ВЧ-біполярної коагуляції | Наявність |  |  |
| Механізм ротації електроду | Наявність |  |  |
| Матеріал руків'я | Високоміцна, термостійка пластмаса |  |  |
| Матеріал вставки | корозійностійка сталь |  |  |
| Метод стерилізації інструменту | рідинною, хімічний, автоклав |  |  |
| Діаметр зовнішньої трубки інструменту | Не більше 5,5мм |  |  |
| Довжина робочої частини | Не менше 300мм |  |  |
| Голкотримач лапароскопічний прямий | Наявність | 2шт. |  |
| Діаметр інструмету | не більше 5,5 мм |  |  |
| Робоча довжина | Не менше 300 мм |  |  |
| Бранші прямі | Відповідність |  |  |
| Ретрактор для тканин | Наявність | 2шт. |  |
| Тип ретрактору – «віялоподібний» (або еквівалент-аналог), що «розкривається» та згинається за допомогою обертання зовнішнього роликового механізму (або іншого відхиляючого елемента) на руків’ї ретрактору | Відповідність |  |  |
| Діаметр ретрактору для тканин | не більше 5,5 мм |  |  |
| Робоча довжина | Не менше 300 мм |  |  |
| Щіточка для чистки, для троакарів діам. 5-6 мм, робочою довжиною не менше ніж 300 мм | Наявність | 10шт. |  |
| Щіточка для чистки, для троакарів діам. 10-11 мм, робочою довжиною не менше ніж 300 мм | Наявність | 10шт. |  |

*Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим слід враховувати вираз "або еквівалент"