Додаток 2

до тендерної документації

# Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

# «код ДК 021:2015 - 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (36037 – Лазерна літотрипсійна система)»

Вимоги до Гольмієвого лазера для ендоурології (контактної літотрипсії) або еквіваленту

|  | Параметри | Вимоги |  |  | Відповідність (так/ні) (з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документу виробника) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обладнання має бути сертифіковане у відповідності до технічних регламентів України | Надати копію сертифікату відповідності технічному регламенту |  |  |  |
| 2. | Обладнання має бути новим, не бувшим в експлуатації. | Надати гарантійний лист |  |  |  |
| 3. | Дата виробництва обладнання – 2023 р. | Надати гарантійний лист |  |  |  |
| 4. | Загальні характеристики блоку гольмієвого лазеру |  |  |  |  |
| 4.1 | Тип лазера | Імпульсний твердотільний гольмієвий ІАГ (Но:YAG) лазер |  |  |  |
| 4.2 | Довжина хвилі лазерного випромінювання | 2100 нм (+/-1%) |  |  |  |
| 4.3 | Сфера застосування | Урологія, літотрипсія |  |  |  |
| 4.4 | Максимальна потужність лазера | Не менше 35 Ватт |  |  |  |
| 4.5 | Можливість дроблення каменів усіх типів і розмірів та будь-якої локалізації | Наявність |  |  |  |
| 5. | Опис системи |  |  |  |  |
| 5.1. | Діапазон регулювання енергії імпульсу: - нижня границя - верхня границя |  | Не більше 200 мДж Не менше 3500 мДж |  |  |
| 5.2. | Діапазон регулювання частоти імпульсів: - нижня границя - верхня границя |  | Не більше 3 Гц Не менше 25 Гц |  |  |
| 5.3. | Протоколювання загальної використаної енергії, загальної кількості імпульсів, загальної потужності |  | Наявність |  |  |
| 5.4. | Екран для керування системою |  | Сенсорний (тачскрін) |  |  |
| 5.5. | Пілотний лазер |  | Зелений, керована яскравість |  |  |
| 5.6. | Система передачі лазерного випромінювання: багаторазовий світловод 270мкм +/-10% багаторазовий світловод 400мкм +/-10% багаторазовий світловод 600мкм +/-10% багаторазовий світловод 1000мкм +/-10% |  | Наявність Наявність Наявність Можливість |  |  |
| 5.6.1. | Кількість циклів використання багаторазових світловодів |  | Не повинно обмежуватися апаратно та/або програмно |  |  |
| 5.6.2. | Система розпізнавання світловодів |  | Наявність |  |  |
| 5.7. | Система охолодження |  | Замкнена повітряно - водяна |  |  |
| 5.8. | Розміщення системи: на підлозі або в ендоскопічній стійці |  | На підлозі |  |  |
| 5.9. | Наявність спеціалізованих програм/режимів для літотрипсії |  | Наявність |  |  |
| 5.9.1 | Наявність спеціалізованого програми/режиму для зменшення ретропульсії (відскакування) каменів при літотрипсії |  | Наявність |  |  |
| 5.9.2 | Режим зменшення ретропульсії (відскакування) каменів можна використовувати з усім спектром доступних світловодів |  | Наявність |  |  |
| 5.10. | Цифровий коннектор для виводу інформації на зовнішній монітор |  | DVI або HDMI |  |  |
| 5.11. | Можливість зберігання персональних налаштувань |  | Наявність |  |  |
| 5.12. | Ножна педаль керування лазером |  | Бездротова, з можливістю зміни основних параметрів лазеру педаллю, запуск та зупинка випромінювання |  |  |
| 5.13. | Можливість роботи з жорсткими та гнучкими інструментами доступу (уретерореноскопами, нефроскопами тощо) таких виробників, як Karl Storz, Olympus та ін. |  | Наявність |  |  |
| 6. | Мінімально необхідна комплектація |  |  |  |  |
| 6.1. | Блок гольмієвого лазеру з вищевказаними параметрами | 1 шт. |  |  |  |
| 6.2. | Світловод 270 мкм (+/- 10%), багаторазовий | Не менше 3 шт. |  |  |  |
| 6.3. | Світловод 400 мкм (+/- 10%), багаторазовий | Не менше 3 шт. |  |  |  |
| 6.4. | Світловод 600 мкм (+/- 10%), багаторазовий | Не менше 3 шт. |  |  |  |
| 6.5. | Сервісний набір для світловодів: - пристосування для різки світловодів - кліщі для видалення ізоляції з світловодів 270 мкм (+/- 10%) - кліщі для видалення ізоляції з світловодів 400 мкм (+/- 10%) - кліщі для видалення ізоляції з світловодів 600 мкм (+/- 10%) | Не менше 1 шт. Не менше 1 шт. Не менше 1 шт. Не менше 1 шт. |  |  |  |
| 6.6. | Окуляри захисні | Не менше 3 шт. |  |  |  |
| 6.7. | Ножна бездротова педаль керування лазером | Не менше 1 шт. |  |  |  |
| 7. | Додаткові умови |  |  |  |  |
| 7.1 | Керівництво по експлуатації обладнання українською мовою (при поставці) | Наявність |  |  |  |
| 7.2 | Гарантійне обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення обладнання в експлуатацію | Надати гарантійний лист |  |  |  |
| 7.3 | Післягарантійне обслуговування обладнання та технічна підтримка не менше 5 років за умови підписання додаткової угоди. | Надати гарантійний лист |  |  |  |
| 7.4 | Монтаж та пусконалагоджувальні роботи на місці установки обладнання. | Надати гарантійний лист |  |  |  |
| 7.5 | Навчання користувача: |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Перший етап – на робочому місці при введенні обладнання в експлуатацію. | Надати гарантійний лист |  |  |  |
| 7.5.2 | Другий етап – на робочому місці користувача на вимогу замовника та не пізніше трьох місяців після введення обладнання в експлуатацію. | Надати гарантійний лист |  |  |  |

*Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим слід враховувати вираз "або еквівалент"

**Примітка: У разі невідповідності МТВ в цілому та/або по окремим пунктам, або відсутності відповідності пунктів МТВ опису технічних та функціональних можливостей обладнання, замовник залишає за собою право відхилити пропозицію учасника, відповідно до абз.2  п.п.2 п.41 Особливостей «Здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником товару повинна бути обов’язково підтверджена шляхом надання в складі пропозиції заповненої таблиці, наведеної вижче, з посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших технічних документів) в якому міститься ця інформація, разом з додаванням оригіналів таких документів (або витягів з документів), або їх завірених копій.