Додаток № 23

Технічні вимоги до предмету закупівлі

«код  ДК 021:2015  33170000-2 – Обладнання для анестезії та реанімації (37710 - Система анестезіологічна загального призначення (Наркозно-дихальний апарат))»

| № з/ч | Медико-технічні вимоги |  | Відповідність (так/ні) з посиланням на стор. тех. докум. виробника |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Призначення | апарат наркозно-дихальний для дорослих, дітей, новонароджених від 2 кг |  |
|  | Вимоги до системи |  |  |
|  | Тип приводу | пневматичний, за рахунок газу, що подається, електронне управління |  |
|  | Русифікований інтерфейс | наявність |  |
|  | Можливість проведення низкопоточной анестезії | наявність |  |
|  | Тип контуру | напіввідкритий, напівзакритий і закритий |  |
|  | Тип ротаметрів | механічні |  |
|  | Подача газів: кисень оксид азоту повітря | в діапазоні не гірше 0-10 л/хв в діапазоні не гірше 0 -12 л/хв в діапазоні не гірше 0 -15 л/хв |  |
|  | Додатковий ротаметр O2 | подача кисню з максимальною швидкістю потоку 12 л/хв на допоміжний висновок О2 |  |
|  | Підсвічування ротаметрів | наявність |  |
|  | Екстрена подача кисню | в діапазоні не гірше 25-75 л/хв |  |
|  | Клапан скидання надлишкового тиску | не менше 80 см H2O |  |
|  | Система захисту пацієнта від гіпоксії | мінімум 25% концентрації О2 в газі, що подається |  |
|  | Зміна лінії подачі газів (О2 + повітря, О2 + N2O) за допомогою перемикача | відповідність |  |
|  | Габаритні розміри | не більше 1000х1400х770 мм |  |
|  | Вага | не більше 150 кг |  |
|  | Необхідні параметри анестезіологічного вентилятора |  |  |
|  | Розмір діагоналі монітора | не менше 10,4'' |  |
|  | Дисплей вентилятора і управління вентилятором розташовані на поворотному рукаві, що дозволяє збільшити кут огляду | відповідність |  |
|  | Система компенсації надходження свіжого газу | наявність |  |
|  | Клапан автоматичного обмеження тиску | наявність |  |
|  | Режими роботи анестезіологічного вентилятора | дорослі, діти, новонароджені |  |
|  | Режими вентиляції |  |  |
|  | Вентиляція з контролем по об’єму | наявність |  |
|  | Вентиляція з контролем по тиску | наявність |  |
|  | Синхронізована переривчаста примусова вентиляція | наявність |  |
|  | Підтримка тиском самостійних вдихів | наявність |  |
|  | Ручна | наявність |  |
|  | Параметри вентиляції |  |  |
|  | Дихальний об'єм: нижня межа верхня межа | не більше 20 мл не менше 1500 мл |  |
|  | Крок встановлення дихального обсягу | не більше ±10 мл |  |
|  | Частота дихання: нижня межа верхня межа | не більше 2 вд./хв не менше 100 вд./хв |  |
|  | Час вдиху: нижня межа верхня межа | не більше 0,2 сек не менше 5 сек |  |
|  | Пауза вдиху | вимк., в діапазоні 5-60% |  |
|  | Співвідношення вдих/видих | від 4:1 до 1:8 |  |
|  | Рівень PEEP | вимк., в діапазоні 3-30 см Н2О |  |
|  | Регулювання тиску: нижня межа верхня межа | не більше 5 см Н2О не менше 70 см Н2О |  |
|  | Чутливість тригера по потоку | не гірше 1-15 л/хв |  |
|  | Вимоги до моніторингу |  |  |
|  | Відображення кривих і петель | тиск-час, потік-час, тиск-об'єм, потік-об'єм |  |
|  | Відображення кривої концентрація CO2-час | можливість |  |
|  | Моніторинг параметрів | тиск в дихальних шляхах - не менше 4-х показників, хвилинний обсяг, дихальний обсяг, комплаєнс, частота дихання, концентрація FiO2 |  |
|  | Моніторинг параметрів: концентрація CO2 на вдиху, концентрація CO2 на видиху, вимірювання концентрації анестетика, коефіцієнт MAK | можливість |  |
|  | Випарники |  |  |
|  | Концентрація анестетика | не гірше 0,2-5% (0,5-8% для севорана ) |  |
|  | Кріплення випарників | універсальне, типу Selectatec або аналог |  |
|  | Одночасна установка випарників на апараті | не менше 2-х |  |
|  | Сигнали тривоги |  |  |
|  | Високий тиск в дихальних шляхах | наявність |  |
|  | Низький тиск в дихальних шляхах | наявність |  |
|  | Високий хвилинний обсяг | наявність |  |
|  | Низький хвилинний обсяг | наявність |  |
|  | Висока частота дихання | наявність |  |
|  | Висока концентрація кисню FiO2 | наявність |  |
|  | Низька концентрація кисню FiO2 | наявність |  |
|  | Апное | наявність |  |
|  | Високий PEEP | наявність |  |
|  | Порушення електроживлення | наявність |  |
|  | Низький тиск кисню на вході | наявність |  |
|  | Висока концентрація СО2 на вдиху | можливість |  |
|  | Висока концентрація СО2 на видиху | можливість |  |
|  | Низька концентрація СО2 на видиху | можливість |  |
|  | Висока концентрація анестетика | можливість |  |
|  | Низька концентрація анестетика | можливість |  |
|  | Живлення і привід |  |  |
|  | Мережа | 220±22 В, змінний струм, 50±1 Гц |  |
|  | Внутрішня батарея | не менше 120 хв роботи |  |
|  | Параметр газопостачання | діапазон не гірше 0,28-0,6 МПа |  |
|  | Комплект поставки |  |  |
|  | Анестезіологічний комплекс на 3 гази (кисень, повітря, закис азоту) | наявність |  |
|  | Монтажна рейка для кріплення 2-х випарників | наявність |  |
|  | Випарник ізофлюрана | наявність |  |
|  | Випарник севофлюрана | наявність |  |
|  | Блок дихальної системи з системою абсорбції CO2 і камерою з повітродувним міхуром | наявність |  |
|  | Анестезіологічний вентилятор | наявність |  |
|  | Дихальний контур дорослий c маскою | наявність |  |
|  | Дихальний контур дитячий з маскою | наявність |  |
|  | Мішок дихальний | наявність |  |
|  | Шланг високого тиску для подачі кисню | наявність |  |
|  | Шланг високого тиску для подачі стисненого повітря | наявність |  |
|  | Шланг високого тиску для подачі закису азоту | наявність |  |
|  | Мобільна станина зі столиком анестезіолога і трьома висувними ящиками | наявність |  |
|  | Система видалення відпрацьованих газів | можливість |  |
|  | Додаткова комплектація компресором медичного повітря | можливість |  |
|  | Датчик CO2 і концентрації анестетиків | можливість |  |
| *Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим слід враховувати вираз "або еквівалент" |  |  |  |
| Загальні вимоги |  |  |  |
| 1. | Обладнання повинно бути новим та таким, що не було у використанні | надати гарантійний лист |  |
| 2. | Гарантійний термін експлуатації, повинен становити не менше ніж 12 місяців з дати введення в експлуатацію | надати гарантійний лист |  |
| 3. | Інструкція користувача українською мовою, у випадку надання іншою мовою надається переклад | надати екземпляр при постачанні |  |
| 4. | Доставка, інсталяція та пуск обладнання проводиться за рахунок Учасника обов’язково | надати гарантійний лист |  |
| 5. | Навчання персоналу по користуванню обладнанням повинно проводитися за місцем його експлуатації сертифікованими інженерами | надати гарантійний лист |  |
| 6. | Лист від виробника або уповноваженого представника на право здійснення продажу, інсталяції, навчання та гарантійного обслуговування обладнання, що пропонує учасник торгів | надати копію |  |
| 7. | Декларація (Сертифікат) про відповідність запропонованого Учасником обладнання технічним регламентам України або гарантійний лист від Учасника про надання копії Декларації (Сертифікату) про відповідність технічним регламентам України при постачанні обладнання | надати копію або гарантійний лист |  |