Додаток № 24

Технічні вимоги до предмету закупівлі

«код  ДК 021:2015:  33110000-4 – Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (40761 – Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації (Система ультразвукової діагностики, в тому числі датчики))»

Кількість:

| № п/п | Код НК 024:2023 | Найменування | Кількість | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40761 | Система ультразвукової діагностики, в тому числі датчики | 1 | комплект |

Медико-технічні вимоги

| Характеристика; Вимоги; Відповідність Так/Ні з посиланням на сторінку документу. Застосування. Абдомінальні дослідження; Наявність. Гінекологічні дослідження; Наявність. Акушерські дослідження; Наявність. Урологічні дослідження; Наявність. Судинні дослідження; Наявність. Дослідження малих органів; Наявність. Дослідження опорно-рухового апарату; Наявність. Кардіологічні дослідження; Наявність. Транскраніальні дослідження; Наявність. Педіатрічні дослідження; Наявність. Інтраопераційні дослідження; Наявність. Режими. В-режим (сіра шкала) (2D); Наявність. Кольоровий допплер (CD); Наявність. Енергетичний допплер (PD); Наявність. Імпульсно-хвильовий допплер (PW); Наявність. Направлений імпульсно-хвильовий допплер (НPRF); Наявність. Постійно-хвильовий допплер (CW); Наявність. М-режим; Наявність. Трапеціє подібне зображення; Наявність. Додаткові функції. Функція посилення інформації; Наявність. Спеціалізована та адаптивна обробка зображень для усунення артефактів, шумів та підвищення чіткості крайових меж тканин; Наявність. Тканинна гармоніка; Наявність. Пульс інверсна гармоніка; Наявність. Адаптивна обробка зображень для компенсації зміни ультразвуку та швидкості в різних тканинах; Наявність. Автоматична оптимізація зображення; Наявність. Кольоровий М-режим; Можливість. Анатомічний М-режим з ротацією на 360º; Можливість. Функція панорамного зображення; Можливість. Еластографія; Можливість. Функція покращення контрастності для виявлення дифузних уражень; Можливість. Отримання об’ємного зображення звичайними датчиками; Можливість. Отримання об’ємного зображення в тому числі і в реальному часі; Можливість. Отримання об'ємного зображення серця плоду, що враховує просторово-часову кореляцію; Можливість. Функція регулювання товщини зрізу в 3D і 4D зображеннях; Можливість. Автоматичний вимір кута плоскості сканування; Можливість. Автоматичний вимір товщини комірного простору плоду; Можливість. Модуль ЕКГ; Можливість. Тканинний допплер; Можливість. Відображення швидкості тканин; Можливість. Автоматичний розрахунок стенозу судин; Можливість. Автоматичний вимір фолікул; Можливість. Функція відображення аехогенних структур; Можливість. Функція наведення голки; Можливість. Формат передачі даних Dicom; Можливість. Характеристики системи. Системна частота; Не менше 21МГц. Максимальна частота, що підтримують датчики; Не менше 20МГц. Кінопетля тривалість хвилин; Не менше 15. Жорсткий диск; Не менше 250Гб. Кількість активних портів для датчиків; Не менше 1. Кількість портів USB; Не менше 2. Щільність ліній; Не менше 512. Слайдери підсилення сигналу; Не менше 6. Дисплей наявність; Не менше 15 дюйма за діагоналлю. Сенсорна панель керування; Наявність. Розмір сенсорної панелі за діагоналлю; Не менше 7 дюймів. Динамічний діапазон верхня межа; Не менше 260Дб. Максимальна глибина сканування; Не менше 34см. Карт кольору; Не менше 20. Карт сірого; Не менше 23. В-режим (2D); Наявність. Адаптивна компенсація коефіцієнта посилення; Наявність. Регулювання акустичної потужності; Не гірше ніж від 0 до 100%. Кількість зон фокусування; Не менше 8. Регулювання підсилення; Не гірше ніж від 0 до 100%. М-режим; Наявність. Нижня межа показнику часу; Не більше 0,03 секунди. Верхня межа показнику часу; Не менше 0,5 секунди. Кольоровий допплер (CD); Наявність. Доступний для всіх датчиків; Наявність. Автоматична адаптація передачі та прийому сигналу; Наявність. Фільтр руху стінок судин; Наявність. Частота повторення імпульсів нижня границя; Не вище 0,4кГц. Частота повторення імпульсів верхня границя; Не нижче 20кГц. Енергетичний допплер (PD); Наявність. Режим підвищеної чутливості для візуалізації малих судин; Наявність. Контроль підсилення; Індивідуальний. Регулювання в зоні інтересу; Наявність. Імпульсно-хвильовий допплер (PW); Наявність. Корекція кута з автоматичним регулюванням масштабу швидкості; Наявність. Швидкість розгортки; Не менше 8 кроків. Максимальна вимірювана швидкість; Не менше 10 м за секунду. Розмір контрольного об’єму мінімальне значення; Не більше 1мм. Розмір контрольного об’єму максимальне значення; Не менше 8мм. Частота повторення імпульсів нижня границя; Не вище 1кГц. Частота повторення імпульсів верхня границя; Не нижче 25кГц. Постійно-хвильовий допплер (CW); Наявність. Максимальна вимірювана швидкість; Не менше 17 м за секунду. Сумісні режими. Подвійне зображення в реальному часі; Наявність. Триплексний режим; Наявність. Чотири зображення в режимі 3D/4D; Наявність. Одночасні 2D/M; Наявність. Одночасні 2D/CD; Наявність. Одночасні 2D/PD; Наявність. Одночасні 2D/PW; Наявність. Одночасні 2D/CW; Наявність. Одночасні 2D/2D+CD; Наявність. Одночасні 2D/2D+PD; Наявність. Кількість зображень зрізів в 3D/4D; Не менше 9. Дані. База даних пацієнта; Наявність. Управління дослідженням пацієнта; Наявність. Автоматичне завантаження даних в таблиці звітів; Наявність. Коментарі до звіту; Наявність. Редагування існуючих програм налаштувань; Наявність. Швидке збереження визначених користувачем параметрів; Наявність. Формат збереження файлів; Не менше 6 форматів. Датчики. Широкосмугова технологія; Наявність. Електронне перемикання датчиків; Наявність. Автоматичний динамічний фокус; Наявність. Користувальницькі налаштування зображень для кожного датчика; Наявність. Технологія зменшення розсіювання зворотного сигналу; Наявність. Типи датчиків, що підтримує система. Конвексні; Наявність. Лінійні; Наявність. Фазовані; Наявність. Внутрішньопорожнинні; Наявність. Мікроконвексні; Наявність. Монокристалічні; Наявність. Наявність датчиків в комплекті. Широкосмуговий мікро-конвексний датчик; Наявність. Кут поля огляду; Не менше 135º ±2º. Кількість елементів; Не менше 128. Радіус кривизни; Не менше 12мм. Межі частотного діапазону; Не гірше ніж 3.0 -12.0МГц ± 0,5МГц. Кількість опорних частот в В-режимі; Не менше 5. Фазований датчик; Наявність. Кут поля огляду; Не менше 90º ±5º. Кількість елементів; Не менше 96. Межі частотного діапазону; Не гірше ніж ніж 2.0 -9.0МГц ± 1МГц. Кількість опорних частот в В-режимі; Не менше 4. Кількість опорних частот в Кольорі; Не менше 3. Параметри живлення та переферія. Вага апарату; Не більше 5 кг. Споживча потужність; Не менше 170ВА. Електроживлення; Не гірше 100-240В ± 10%. Акумулятор; Наявність. Додатковий акумулятор с терміном роботи не менше 3 годин; Можливість. Мобільний візок; Можливість. Мобільний візок з трьома портами для підключення датчиків; Наявність. Тримачі датчиків на візку; Можливість Не менше 3. Регулювання висоти положення апарату на візку не менше 15см; Можливість. Карта пам’яті; Можливість. Передача зображень по Блютуз; Можливість. Передача зображень електронною поштою; Можливість. *Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим слід враховувати вираз "або еквівалент" Загальні вимоги: |
| --- |
| 1 | Обладнання повинно бути новим та таким, що не було у використанні. На виконання вказаної вимоги Учасник закупівлі надає в складі пропозиції гарантійний лист. |  |
| 2 | Гарантійний термін обслуговування повинен становити не менше 12 місяців з дня підписання акту введення в експлуатацію (про що надається Учасником відповідний гарантійний лист) |  |
| 3 | Учасники закупівлі надають в складі пропозиції Лист від виробника або уповноваженого представника, дистриб’ютора, дилера на право здійснення продажу обладнання, що пропонує учасник торгів та проведення його інсталяції, навчання та гарантійного обслуговування |  |
| 4 | Учасник повинен надати в складі пропозиції підтвердження відповідності технічних параметрів обладнання, яке ним пропонується, медико-технічним вимогам тендерної документації, у вигляді офіційної друкованої інформації від виробника, інструкції користувача, технічного паспорту, технічного опису або брошюр з посиланням на відповідну сторінку в цих матеріалах |  |
| 5 | Копія декларації (сертифікату) про відповідність технічним регламентам України на запропонованого учасником обладнання або гарантійний лист від компанії учасника, що копія декларації (сертифікату) про відповідність технічним регламентам України буде надана при постачанні обладнання |  |