Додаток № 26

Технічні вимоги до предмету закупівлі

«код  ДК 021:2015: 33110000-4 – Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (37647 - Система рентгенівська діагностична пересувна загального призначення цифрова)»

Кількість:

| № п/п | Код НК 024:2023 | Найменування | Кількість | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 37647 | Система рентгенівська діагностична пересувна загального призначення цифрова | 2 | комплект |

Медико-технічні вимоги

| № п/п |  | Медико-технічні вимоги | Значення | Відповідність (так/ні) з посиланням на стор. тех. докум. виробника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Технічні характеристики С-арки: |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | - глибина С-арки, мм | Не менше ніж 720 |  |  |
| 1.2 |  | - вільна зона С-арки, мм | Не менше ніж 780 |  |  |
| 1.3 |  | - діапазон орбітального повороту С-арки, градусів | Не менше ніж 145 |  |  |
| 1.4 |  | - відстань від джерела випромінювача до приймача, см | Не менше ніж 98 |  |  |
| 1.5 |  | - діапазон повороту С-арки в горизонтальній площині, градусів | Не менше ніж ±240 |  |  |
| 1.6 |  | - діапазон повороту С-арки відносно вертикальної площини (маятник), градусів | Не менше ніж ±10,5 |  |  |
| 1.7 |  | - діапазон горизонтального пересування С-арки, см | Не менше ніж 20 |  |  |
| 1.8 |  | - діапазон вертикального пересування С-арки, см | Не менше ніж 40 |  |  |
| 1.9 |  | - рукоятки для керування пересуванням С-арочного рентгенівського апарату | Наявність |  |  |
| 1.10 |  | - колеса для зручного пересування С-арочного рентгенівського апарату | Наявність |  |  |
| 1.11 |  | - дозиметричний пристрій | Наявність |  |  |
| 1.12 |  | - лазерний центратор | Наявність |  |  |
| 2. Технічні характеристики рентгенівського генератора та блоку рентгенівської трубки: |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | - тип рентгенівського генератору | Високочастотний |  |  |
| 2.2 |  | - частота генератора | Не менше ніж 40 кГц |  |  |
| 2.3 |  | - потужність рентгенівського генератору, кВт | Не менше ніж 5 |  |  |
| 2.4 |  | - максимальна напруга при цифровій флюороскопії, кВ | Не менше ніж 120 |  |  |
| 2.5 |  | - максимальна напруга при цифровій рентгенографії, кВ | Не менше ніж 120 |  |  |
| 2.6 |  | - максимальний струм при цифровій імпульсній флюороскопії, мА | Не менше ніж 8 |  |  |
| 2.7 |  | - максимальний струм при цифровій рентгенографії, мА | Не менше ніж 12 |  |  |
| 2.8 |  | - тип аноду рентгенівської трубки | Обертовий |  |  |
| 2.9 |  | - швидкість обертання аноду | не менше ніж 3000 обертів/хв. |  |  |
| 2.10 |  | - розміри фокусних плям, мм | Не більше ніж 0,3 та 0,6 |  |  |
| 2.11 |  | - теплоємність аноду рентгенівської трубки, теплових одиниць | Не менше ніж 200000 |  |  |
| 3. Технічні характеристики коліматору: |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | - тип | Автоматичний, в залежності від поля підсилювача рентгенівського зображення |  |  |
| 4. Технічні характеристики підсилювача рентгенівського зображення: |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | - розмір підсилювача рентгенівського зображення | Не менше ніж 9 дюймів (23 см) |  |  |
| 4.2 |  | - кількість режимів переключення підсилювача рентгенівського зображення | Не менше ніж 3 |  |  |
| 4.3 |  | - максимальна розподільча здатність, пар ліній на см | Не менше ніж 48 |  |  |
| 4.4 |  | - відсіюча фіксована решітка | Не менше ніж 60 лінії/см |  |  |
| 5. Технічні характеристики цифрової системи обробки зображень: |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | - розподільча здатність матриці камери | Не менше ніж 1024 х 1024 |  |  |
| 5.2 |  | - імпульсна флюороскопія | Не менше ніж 15 кадрів/сек |  |  |
| 5.3 |  | - функція затримки останнього зображення | Наявність |  |  |
| 5.4 |  | - функція вертикального та горизонтального повороту зображення | Наявність |  |  |
| 5.5 |  | - функція обертання зображення на 360 градусів | Наявність |  |  |
| 5.6 |  | - функція зменшення шумів | Наявність |  |  |
| 5.7 |  | - функція вимірювань | Наявність |  |  |
| 5.8 |  | - кількість кадрів зображень, що зберігаються на інтегрованому жорсткому диску | Не менше ніж 160 000 зображень |  |  |
| 5.9 |  | - збереження зображень в форматі DICOM | Наявність |  |  |
| 5.10 |  | - монiтор | Не менше двох |  |  |
| 5.11 |  | - тип моніторів | Рідкокристалічні |  |  |
| 5.12 |  | - розмір монітора, дюймів | Не менше ніж 19 |  |  |
| *Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим слід враховувати вираз "або еквівалент" |  |  |  |  |  |
| Загальні вимоги: |  |  |  |  |
| 1 | Ліцензія на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (Учасник закупівлі надає в складі тендерної пропозиції копію діючої Ліцензії) |  |  |  |
| 2 | Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати в складі пропозиції: завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту |  |  |  |
| 3 | Учасник повинен мати повноваження від виробника - на підтвердження відповідності вказаній вимозі Учасник закупівлі надає в складі своєї пропозиції гарантійний лист від виробника або його офіційного представника в Україні (з наданням документів, що підтверджують таке представництво), підтверджуючий, що учасник спроможний виконати постачання запропонованого обладнання в кількості та строки, що вказані в тендерній документації |  |  |  |
| 4 | Учасник повинен надати в складі пропозиції підтвердження відповідності технічних параметрів обладнання, яке ним пропонується, медико-технічним вимогам тендерної документації, у вигляді офіційної друкованої інформації від виробника, інструкції користувача, технічного паспорту, технічного опису або брошюр з посиланням на відповідну сторінку в цих матеріалах |  |  |  |
| 5 | Гарантійне та пост гарантійне обслуговування повинно виконуватись сертифікованим інженером (на підтвердження відповідності учасники закупівлі надають в складі пропозиції копію сертифікату інженера) |  |  |  |
| 6 | Гарантійний термін обслуговування повинен становити не менше 12 місяців з дня підписання акту введення в експлуатацію (про що надається Учасником відповідний гарантійний лист) |  |  |  |