Додаток  5

до тендерної документації

Медико-технічні вимоги

На закупівлю: «код ДК 021-2015: 33160000-9 – Устаткування для операційних блоків (36777 – Система всмоктування загального призначення, лінійна)»

| № з/ч | Медико-технічні вимоги |  | Відповідність (так/ні) з посиланням на стор. тех. докум. виробника |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип аспіратора | переносний портативний |  |
|  | Область застосування: реанімаційне відділення, ЛОР-практика, хірургічне відділення, очищення верхніх дихальних шляхів, ендоскопія, неонатологія, стаціонарне відділення | відповідність |  |
|  | Загальні вимоги до конструкції виробу: |  |  |  |
|  | Рукоятка для перенесення, передбачена конструкцією приладу | наявність |  |
|  | Регулювання вакууму | плавний циліндричний регулятор |  |
|  | Подвійна система керування на вибір: | - кнопка на панелі з вологозахисною накладкою з підсвічуванням - ножна педаль |  |
|  | Інтегрований манометр на лицьовій панелі | наявність |  |
|  | Кріплення для додаткової ємності | наявність |  |
|  | Матеріал виготовлення ємностей | полікарбонат |  |
|  | Градуювання на ємностях | наявність |  |
|  | Поплавкова система захисту від переповнення | наявність |  |
|  | Використання при необхідності одноразових ємностей та забезпечення відповідними витратними матеріалами | можливість |  |
|  | Система створення вакууму | безмасляний генератор вакууму |  |
|  | Можливість визначення забруднення повітряного фільтра | наявність |  |
|  | Вимоги до технічних характеристик виробу: |  |  |  |
|  | Продуктивність по повітрю | не менше 32 л/хв |  |
|  | Продуктивність по рідині | не менше 8 л/хв |  |
|  | Рівень шуму | не більше 60 Дб |  |
|  | Максимальний рівень вакууму | не менше 0,09 МПа |  |
|  | Можливість регулювання вакууму: - верхня межа - нижня межа | не менше 680 мм рт.ст. не більше 150 мм рт.ст. |  |
|  | Час встановлення робочого режиму | не більше 5 сек |  |
|  | Стандартний обсяг ємності | не менше 2000 мл |  |
|  | Можливий сумарний обсяг ємностей | не менше 4000 мл |  |
|  | Вхідна потужність | не менше 150 ВА |  |
|  | Габаритні розміри | не більше 603040 см |  |
|  | Маса приладу | не більше 5,5 кг |  |
|  | Вимоги до комплектації виробу: |  |  |
|  | Хірургічна насадка | не менше 1 шт. |  |
|  | Ємність для секрета | не менше 1 шт. |  |
|  | Ємність для секрета одноразова | можливість |  |
|  | Додаткова друга ємність для секрета | можливість |  |
|  | Шланг для відсмоктування | не менше 1 шт. |  |
|  | Антибактеріальні повітряні фільтри | не менше 2 шт. |  |
|  | Запобіжні елементи | не менше 3 шт. |  |
|  | Кабель електроживлення | наявність |  |
|  | Ножна педаль | наявність |  |
|  | Загальні вимоги: |  |  |
|  | Обладнання повинно бути новим (таким, що не було у використанні) | надати гарантійний лист |  |
|  | Гарантійний термін експлуатації, повинен становити не менше ніж 12 місяців з дати введення в експлуатацію | надати гарантійний лист |  |
|  | Інструкція користувача українською мовою | надати копію при постачанні |  |
|  | Доставка, інсталяція та пуск обладнання проводиться за рахунок Учасника обов’язково | обов’язково |  |
|  | Навчання персоналу по користуванню обладнанням повинно проводитися за місцем його експлуатації сертифікованими інженерами | обов’язково |  |
|  | Лист від виробника або уповноваженого представника на право здійснення продажу, інсталяції, навчання та гарантійного обслуговування обладнання, що пропонує учасник торгів | надати копію |  |
|  | Декларація та Сертифікат про відповідність запропонованого Учасником обладнання технічним регламентам України або гарантійний лист від Учасника про надання копії Декларації та Сертифікату про відповідність технічним регламентам України при постачанні обладнання | надати копію або гарантійний лист |  |

*Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим слід враховувати вираз "або еквівалент"