Додаток  6

до тендерної документації

Медико-технічні вимоги

На закупівлю: «код ДК 021-2015: 33190000-8 – Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (36867 – Операційний стіл, універсальний, мобільний)»

| № з/ч | Медико-технічні вимоги |  | Відповідність (так/ні) з посиланням на стор. тех. докум. виробника |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Область застосування столу | операційний стіл для загальної хірургії. Може бути оснащений приладдям для основних і спеціалізованих операцій |  |
|  | Загальні вимоги до конструкції виробу |  |  |
|  | Матеріал зовнішніх елементів конструкції та поверхонь стола | полірована матова нержавіюча сталь |  |
|  | Елементи металевої поверхні колони повинні бути виконані з окремих частин з швидкорозбірним гвинтовим з’єднанням для легкого доступу до внутрішньої частини колони | відповідність |  |
|  | Між колоною і декою стола повинен бути захисний кожух з гумового силікону | наявність |  |
|  | Стіл повинен мати 5-ти секційну конфігурацію та включати наступні секції: | - секція для голови, - спинна секція, - нирковий міст, - тазова секція, - секція для ніг (роздільна) |  |
|  | Секція для голови повинна мати таку саму ширину, як і інші секції | відповідність |  |
|  | Регулювання висоти столу, бічних нахилів, поздовжніх нахилів, приведення стола в «нульову» позицію повинно здійснюватися | за допомогою електрогідравлічної системи |  |
|  | Приведення стола в «нульову» позицію повинно здійснюватися натисканням окремої кнопки | відповідність |  |
|  | Регулювання кута нахилу спинної секції, секції для голови та секції для ніг повинно здійснюватися | за допомогою пневматичної системи (газової пружини) |  |
|  | Регулювання поздовжнього зсуву та висоти ниркового мосту повинно здійснюватися | за допомогою механічної системи |  |
|  | Управління електрогідравлічною системою стола повинно здійснюватися | за допомогою дротового пульта управління |  |
|  | Управління електрогідравлічною системою стола повинно здійснюватися за допомогою бездротового пульта управління | можливість |  |
|  | Основа столу повинна бути «Т»-подібної форми, та переміщатися на трьох коліщатках для забезпечення високої маневреності | відповідність |  |
|  | Тип гальмівної системи | механічна |  |
|  | Гальмівна система повинна бути оснащена 4-ма регульованими опорними ніжками для забезпечення високого рівня стабільності та стійкості стола | відповідність |  |
|  | Матеріал матраців | пінополіуретан, безшовне покриття матрацу |  |
|  | Матраци повинні бути знімні, антистатичні, безшовні та стійкі до дезінфікуючих засобів | відповідність |  |
|  | Кріплення матраців до поверхні секцій | спеціальні шпильки з надійною фіксацією |  |
|  | Рентгенопрозорість усієї поверхні столу | відповідність |  |
|  | Тунель під поверхнею столу, що дає можливість отримання рентгенівських знімків за допомогою універсального рентгенівського лотка, який переміщується всередині тунелю | наявність |  |
|  | Взаємозамінність секції для голови та секції для ніг, що разом із поздовжнім зсувом надає вільний доступ для C-дуги по всій довжині від нижніх кінцівок до грудної клітини пацієнта | наявність |  |
|  | Вимоги до технічних характеристик виробу |  |  |
|  | Загальна довжина столу | не менше 2100 мм |  |
|  | Ширина поверхні столу | не менше 500 мм |  |
|  | Загальна ширина столу з бічними рейками | не менше 560 мм |  |
|  | Діапазон регулювання кута бічних нахилів за допомогою електрогідравлічної системи: - верхня межа - нижня межа | не менше +30° не менше -30° |  |
|  | Діапазон регулювання кута Тренделенбурга / зворотного Тренделенбурга за допомогою електрогідравлічної системи: - верхня межа - нижня межа | не менше +40° не менше -40° |  |
|  | Діапазон регулювання кута нахилу спинної секції за допомогою пневматичної системи: - верхня межа - нижня межа | не менше +85° не менше -45° |  |
|  | Діапазон регулювання кута нахилу секції для ніг за допомогою пневматичної системи: - верхня межа - нижня межа | не менше +25° не менше -90° |  |
|  | Максимальний кут розведення секцій для ніг за допомогою пневматичної системи | не менше 180° |  |
|  | Діапазон регулювання кута нахилу секції для голови за допомогою пневматичної системи: - верхня межа - нижня межа | не менше +45° не менше -45° |  |
|  | Висота підйому ниркового моста | не менше 120 мм |  |
|  | Співвідношення довжини ниркового моста та довжини спинної секції | 1:3/2:3 |  |
|  | Довжина поздовжнього зсуву | не менше 350 мм |  |
|  | Вага операційного стола | не більше 250 кг |  |
|  | Максимально дозволене робоче навантаження | не менше 250 кг |  |
|  | Вбудований акумулятор із зарядним пристроєм | наявність |  |
|  | Параметр електричної потужності акумулятора (електрорухомої сили) | не менше 24 В |  |
|  | Тривалість автономної роботи від акумулятора | не менше 65 операцій |  |
|  | Заявлений виробником ресурс роботи | не менше 10 років |  |
|  | Ступінь та клас захисту виробу | не менше IP-Х4 |  |
|  | Вимоги до комплектації виробу |  |  |
|  | Стіл електрогідравлічний | комплект |  |
|  | Підставка для руки з фіксуючим затискачем | не менше 2 |  |
|  | Ремінь для фіксації тіла | в комплекті |  |
|  | Загальні вимоги |  |  |
|  | Обладнання повинно бути новим та таким, що не було у використанні | надати гарантійний лист |  |
|  | Гарантійний термін експлуатації, повинен становити не менше ніж 12 місяців з дати введення в експлуатацію | надати гарантійний лист |  |
|  | Інструкція користувача українською мовою | надати копію при постачанні |  |
|  | Доставка, інсталяція та пуск обладнання проводиться за рахунок Учасника обов’язково | надати гарантійний лист |  |
|  | Навчання персоналу по користуванню обладнанням повинно проводитися за місцем його експлуатації сертифікованими інженерами | надати гарантійний лист |  |
|  | Лист від виробника або уповноваженого представника на право здійснення продажу, інсталяції, навчання та гарантійного обслуговування обладнання, що пропонує учасник торгів | надати копію листа |  |
|  | Декларація про відповідність запропонованого Учасником обладнання технічним регламентам України або гарантійний лист від Учасника про надання копії Декларації про відповідність технічним регламентам України при постачанні обладнання | надати копію або гарантійний лист |  |

*Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим слід враховувати вираз "або еквівалент"