Додаток  8

до тендерної документації

Кількісні та медико-технічні вимоги щодо предмету закупівлі:

«код ДК 021-2015: 33160000-9 – Устаткування для операційних блоків (44776 – Електрохірургічна система)»

| № | НК 024:2019 | Найменування товару | Одиниці виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 44776 – Електрохірургічна система | Електрохірургічний апарат | комплект | 1 |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація, з наданням скан-копій  з оригіналів документів або завірених учасником копій.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. Гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі,  а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.

4. Учасник повинен провести кваліфіковане навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження надати гарантійний лист про забезпечення навчання персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.

5. Товар, запропонований Учасником, повинен мати сервісну підтримку в Україні.

Учасник повинен надати копії сертифікатів(або інший документ) сервісних інженерів, які мають повноваження проводити сервісне обслуговування (пройшли навчання у виробника) запропонованого Товару, або гарантійний лист в довільній формі про наявність сервісної підтримки в Україні.

6. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту або гарантійний лист про надання вказаних документів на момент поставки.

7. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

Медико - технічні вимоги

| № | Характеристики | Значення | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінки технічної документації виробника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Електрохірургічний апарат | 1 комплект |  |
|  | Високочастотний апарат для монополярних перетинів і коагуляції, біполярної коагуляції. | Наявність |  |
|  | Автоматичне функціональне самотестування при включенні апарату. | Наявність |  |
|  | Автоматичне спостереження за підключенням нейтрального електрода до апарату, світловий і акустичний супровід спостереження. | Наявність |  |
|  | Автоматичне спостереження за приляганням нейтрального електрода до пацієнта. | Наявність |  |
|  | Заземлюючий контакт. | Наявність |  |
|  | Функція розпізнавання струмів витоку. | Наявність |  |
|  | Функція розпізнавання короткого замикання. | Наявність |  |
|  | Регулювання гучності для всіх режимів. | Наявність |  |
|  | Відображення попереджувальних сигналів в текстовому вигляді на дисплеї. | Наявність |  |
|  | Можливість сервісної підтримки через вбудовані в апарат сервісні програми. | Наявність |  |
|  | Можливість одночасного підключення двох монополярних інструментів. | Наявність |  |
|  | Можливість одночасної активації двох монополярних інструментів незалежно один від одного. | Наявність |  |
|  | Наявність аварійного вимикача. | Наявність |  |
|  | Можливість синхронізації з блоком аргоноплазмової коагуляції та евакуатором диму. | Наявність |  |
|  | Наявність регулятора електричної дуги, що знижує значення вихідної потужності в залежності від тканини та її опору до необхідного мінімального значення. | Відповідність |  |
|  | Наявність програми для трансуретральної та трансвагінальної резекції, вапоризації простати, матки, сечового міхура. | Наявність |  |
|  | Наявність програм для гастроентерології, не менше ніж 2. | Наявність |  |
|  | Можливість застосування в ендоскопії з використанням гнучких ендоскопічних зондів. | Наявність |  |
|  | Наявність мікро режиму для роботи на мікроскопічних структурах тканини. | Наявність |  |
|  | Наявність попередньо налаштованих програм, не менше 7 шт. | Відповідність |  |
|  | Загальна кількість програм не менше 99 з можливістю індивідуального налаштування. | Наявність |  |
|  | Можливість вибору виду струму коагуляції не менш трьох режимів з можливістю обмеження потужності. | Наявність |  |
|  | Ступінь захисту корпусу, не гірше IP 21. | Наявність |  |
|  | Монополярний перетин, максимальна потужність не менше 300 Ватт | Наявність |  |
|  | Монополярна коагуляція, максимальна потужність не менше 110 Ватт | Наявність |  |
|  | Біполярна коагуляція, максимальна потужність не менше 120 Ватт. | Наявність |  |
|  | Функція автоматичного старту в режимі біполярної коагуляції. | Наявність |  |
|  | Комплектація: |  |  |
|  | Електрохірургічний апарат | 1 шт. |  |
|  | Мережевий кабель, довжиною не менше 4 м | 1 шт. |  |
|  | Ножний перемикач подвійний, довжина кабелю не менше 4 м | 1 шт. |  |
|  | Кабель для нейтральних електродів, довжиною не менше 4 м | 1 шт. |  |
|  | Нейтральний електрод, одноразовий, площею не менше 80 см² | 200 шт. |  |
|  | Тримач електродів, багаторазовий, з довжиною кабелю не менше 4 м, роз’єм до стрижня електрода діаметром не більше 3 мм | 5 шт. |  |
|  | Електрод типу ніж, одноразовий, антипригарний, довжина не більше 75мм | 20 шт. |  |
|  | Електрод типу голка, одноразовий, антипригарний, довжина не більше 75мм | 20 шт. |  |
|  | Електрод типу тонкий ніж, багаторазовий, стрижень діаметром не більше 3 мм | 10 шт. |  |
|  | Електрод типу ізольована мікроголка, вольфрамова, багаторазовий, стрижень діаметром не більше 3 мм | 5 шт. |  |
|  | Електрод типу вигнутий, багаторазовий, стрижень діаметром не більше 3 мм | 5 шт. |  |
|  | Біполярний кабель для пінцетів, довжиною не менше 4 м | 6 шт. |  |
|  | Біполярний пінцет, довжина не більше 200 мм, антипригарний, штикоподібний, ширина бранш не більше 0.5 мм | 2 шт. |  |
|  | Біполярний пінцет, довжина не більше 200 мм, антипригарний, штикоподібний, ширина бранш не менше 0.5 мм | 2 шт. |  |

*Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим слід враховувати вираз "або еквівалент"