ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Предмет закупівлі: «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні: код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 33190000-8 (35586 – Поручень; 13217 - Шприцева помпа)»

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модульний монітор пацієнта | шт | 6 |
| 2 | Шприцевий насос | шт | 5 |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації.

Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) настанови (інструкції) з експлуатації (застосування, використання), техніного паспорту, технічного опису  українською мовою), в якому міститься ця інформація разом з додаванням завірених його копій.

Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації (сертифікату) або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або повідомлення МОЗ про введення в обіг та експлуатацію окремих медичних виробів, стосовно яких не виконані умови технічних регламентів, але використання яких необхідне в інтересах охорони здоров’я.

3. Гарантійний термін (строк) експлуатації товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 12 місяців, а також він повинен бути новим, таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.

4. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися інженерами, сертифікованими виробником.

На підтвердження Учасник повинен надати лист в довільній формі щодо здійснення сервісного обслуговування товару сертифікованим сервісним інженером.

5. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер закупівлі, а також назву предмета закупівлі.

6. Учасник повинен провести безкоштовне кваліфіковане навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження надати гарантійний лист про забезпечення навчання персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.

Медико-технічні вимоги до модульного монітору пацієнта

| № з/п | Вимоги | Значення | Відповідність зазначити (так або ні) з обов’язковим посилання на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальні характеристики |  |  |
| 1.1 | Монітор має вимірювати наступні параметри: ЕКГ, SpO2, НІАТ, ЧСС, температуру, дихання, частоту пульса | наявність |  |
| 1.2 | Модульна конструкція монітору для підключення модулів, не менше 2-х слотів | наявність |  |
| 1.3 | Діагональ кольорового TFT дисплею | не менше 12” |  |
| 1.4 | Роздільна здатність | 800х600 пікселів |  |
| 1.5 | Візуалізація оксикардіореспірограми (OxyCRG) не менше ніж за останні 16 хвилин з одночасною візуалізацією трендів ЧСС, SpO2 та Дихання | наявність |  |
| 1.6 | Режим великих цифр | Наявність |  |
| 1.7 | Ведення картки пацієнта з можливістю внесення індивідуальних даних пацієнта | наявність |  |
| 1.8 | Функція розрахунку доз препаратів | наявність |  |
| 1.10 | Наявність роз’єму USB | наявність |  |
| 2 | Живлення: |  |  |
| 2.1 | Від мережі змінного струму | 100-240 В, 50 Гц/60Гц |  |
| 2.2 | Від акумуляторної літій-іонної батареї (не менше 3.5 годин) | Наявність |  |
| 3 | Збереження даних: |  |  |
| 3.1 | Дані тренду не менше ніж 168 годин для всі параметрів | Наявність |  |
| 3.2 | Кількість груп подій аритмій та відповідного сигналу для кожної форми хвилі | Не менше 128 |  |
| 3.3 | Кількість груп результатів вимірювання НІАТ | Не менше 1000 |  |
| 4 | ЕКГ |  |  |
| 4.1 | Моніторинг ЕКГ за допомогою 3, 5 відведень з можливістю відображення на дисплеї форми та числа ЕКГ | наявність |  |
| 4.2 | Швидкість розгортки | 12.5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с |  |
| 4.3 | Захист від імпульсів електрокоагулятора та дефібрилятора | наявність |  |
| 4.4 | Час відновлення форми хвилі ЕКГ до базової лінії пісдя дефібриляції | не більше ніж 10 с |  |
| 4.5 | ЧСС | дорослі 10-300 уд/хв, діти та новонароджені 10-350 уд/хв |  |
| 4.6 | Режим для пацієнтів з кардіостимулятором | Наявність |  |
| 4.7 | Наявність функції моніторингу сегмента ST і аналізу аритмії | наявність |  |
| 4.8 | Діапазон вимірювання ST-сегменту від -2,0 mV до +2,0 mV | наявність |  |
| 4.9 | Режими: діагностичний, хірургічний та моніторний | наявність |  |
| 4.10 | Відображення форми кривої ЕКГ на дисплеї монітору | Наявність |  |
| 5 | Дихання (RESP) |  |  |
| 5.1 | Метод вимірювання | Торакальний імпеданс |  |
| 5.2 | Діапазон вимірювання | Не гірше 0 -150 вдих/хв |  |
| 5.3 | Швидкість розгортки | 6.25 мм/с, 12.5 мм/с, 25 мм/с |  |
| 5.4 | Відображення кривої дихання на дисплеї монітору | Наявність |  |
| 5.5 | Можливість встановлення часу тривоги зупинки дихання | Наявність |  |
| 6 | Неінвазивне вимірювання артеріального тиску (NIBP) |  |  |
| 6.1 | Метод вимірювання | Автоматичний осцилометричний |  |
| 6.2 | Режим вимірювання: ручний, автоматичний і STAT (серії поступових вимірів на протязі 5 хв) | наявність |  |
| 6.3 | Автоматичне вимірювання НІАТ | наявність |  |
| 6.4 | Автодефляція манжети | наявність |  |
| 6.5 | Подвійний апаратно-програмний захист від надмірного тиску | наявність |  |
| 6.6 | Функція венепункції | наявність |  |
| 6.7 | Діапазон систолічного тиску | Дорослі 30-270 мм рт.ст Діти 30-235 мм рт. ст. Новонароджені 30-135 мм рт.ст. |  |
| 6.8 | Діапазон діастолічного тиску | Дорослі та діти 10-220 мм рт.ст Новонароджені 10-110 мм рт.ст. |  |
| 6.9 | Діапазон середнього тиску | Дорослі 20-235 мм рт.ст Діти 20-225 мм рт. ст. Новонароджені 20-125 мм рт.ст. |  |
| 6.10 | Діапазон вимірювання частоти пульсу | Не гірше 40-240 уд/хв |  |
| 7 | Пульсоксиметрія (SpO2) |  |  |
| 7.1 | Діапазон вимірювання | Не гірше, ніж 0-100% |  |
| 7.2 | Точність від 70% до 100% | ±2 % |  |
| 7.3 | Діапазон частоти пульсу (PR) | не гірше, ніж 20 - 250 ударів в хвилину |  |
| 7.4 | Точність | ±1% |  |
| 7.5 | Можливість використання багаторазових датчиків для дорослих, дітей та новонароджених | наявність |  |
| 7.6 | Діапазон вимірювання індексу перфузії | Не гірше 0,05%-20% |  |
| 7.7 | Відображення плетизмограмми на дисплеї монітору | наявність |  |
| 8 | Температура |  |  |
| 8.1 | Вимірювання температури за допомогою двох типів датчиків (поверхневого та внутрішнього) | наявність |  |
| 8.2 | Діапазон вимірювання | Не гірше ніж 0-500 С |  |
| 8.3 | Кількість температурних каналів не менше 2 | Наявність |  |
| 8.4 | Відображення температури кожного каналу та різницю між двома каналами | Наявність |  |
| 8.5 | Час оновлення показників кожні 1-2 сек. | Наявність |  |
| 9 | Тривоги |  |  |
| 9.1. | Рівні тривоги: низький, середній , високий | Наявність |  |
| 9.2 | Звукова та світлова індикація сигналу тривоги | Наявність |  |
| 9.3 | Беззвучний режим | Наявність |  |

Комплектація:

Основний блок монітору – 1 шт.

Кабель ЕКГ на  5 відведень – 1 шт.

Комплект електродів ЕКГ для дорослих - 1 комп.

Датчик SpO2 для дорослих – 1 шт.

Манжета для дорослих НІАТ - 1 шт.

Датчик температури тіла – 1 шт.

Акумулятор – 1 шт.

Кабель живлення – 1 шт.

Інструкція  користувача – 1 шт

*Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".

Медико-технічні вимоги до модульного монітору пацієнта

Шприцевий насос

| № з/п | Вимоги | Відповідність зазначити (так або ні) з обов’язковим посилання на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повинен бути призначений для забезпечення довготривалого та точного введення розчинів лікарських препаратів, для звичайних внутрішньовенних інфузій, введення анестетиків, введення антикоагулянтів та в хіміотерапії для онкохворих |  |
| 2 | Наявність запрограмованих більше 20 брендів шприців та можливість калібрування 2 торгових марок шприців |  |
| 3 | Наявність 3 режимів роботи: швидкість потоку, за часом та по вазі пацієнта |  |
| 4 | Наявність функції анти-болюс |  |
| 5 | Можливість використання шприців об’ємом 10, 20, 30, 50/60 мл |  |
| 6 | Кольорове відображення фону кожного каналу |  |
| 7 | Наявність функції самоперевірки при включенні |  |
| 8 | Поріг тривоги оклюзії: низький (0,08МПа – 0,14МПа), середній (0,05 МПа – 0,10 МПа), високий (0,02МПа – 0,07 Мпа) |  |
| 9 | Встановлення діапазону болюса від 1 мл до 5 мл., з кроком 0,1 мл |  |
| 10 | Встановлення діапазону відкритої вени від 0,1 мл / год - 1,0 мл / год, з кроком 0,1 мл/год |  |
| 11 | Швидкість болюсу: 200-420 мл/год для шприців 10 мл 300-650 мл/год для шприців 20 мл 500-1000 мл/год для шприців 30 мл 800-1600 мл/год для шприців 50/60 мл |  |
| 12 | Швидкість інфузії: 0.1 ~ 420 мл/год для шприців 10 мл 0.1 ~ 650 мл/год для шприців 20 мл 0.1 ~ 1000 мл/год для шприців 30 мл 0.1 ~ 1600 мл/год для шприців 50/60 мл |  |
| 13 | Збереження параметрів ін’єкції у внутрішній пам’яті не менше 8 років |  |
| 14 | Функції: об’єм у режимі реальному часі, автоматичне перемикання живлення, автоматична ідентифікація шприца, кнопка вимкнення звуку, промивка, болюс, анти-болюс, системна пам’ять, журнал історії, окремий канал сигналів тривог, режим економії енергії |  |
| 15 | Вбудований акумулятор (батарея), що заряджається від перемінного струму при включенні насосу |  |
| 16 | Час роботи від вбудованого акумулятора при використанні одного каналу - не менше 8 годин при 5 мл/год, при використанні двох каналів – не менше 5 годин при 5 мл/год |  |
| 17 | Наявність захисту від потрапляння рідини в шприцевий насос |  |

*Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".

Комплект постачання:

- насос інфузійний – 1 шт.

- кабель живлення – 1 шт.