Додаток 2

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Предмет закупівлі: «Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму: ДК 021:2023 «Єдиний закупівельний словник» - 33180000-5 (33181 - Ендопротез кульшового суглоба цілий з парою тертя метал-поліетилен; 33181 - Ендопротез кульшового суглоба цілий з парою тертя метал-поліетилен; 33665 - Ендопротез колінного суглоба повний із задньою стабілізацією)»

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог.

Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим медико-технічним вимогам (опис предмета закупівлі), викладеним у даному додатку до Тендерної документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідний(і) розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація разом з додаванням завірених його копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим медико-технічним вимогам, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нище.

2. Товар, який запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення у передбаченому законодавством порядку та дозволений до застосування в медичній практиці на території України.

На підтвердження Учасник повинен надати копію(ї) документів, що підтверджують  можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу в цілому або його комплектуючих, відповідно до вимог чинного законодавства, а саме копія сертифікату про відповідність вимогам технічному регламенту щодо медичних виробів або декларації про відповідність.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у номенклатурі, кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. В листі вказується назва замовника торгів, номер оголошення, предмет закупівлі згідно оголошення. Вказані документи надаються українською мовою, в разі якщо, документ написано іноземною мовою, також надається нотаріально посвідчений переклад.

4. Запропоновані вироби медичного призначення мають бути виготовлені виробником в 2023-2024 роках.

Кількісні характеристики

| № п/п | Найменування товару або еквівалент | Код та назва за НК 024:2023 | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тотальні ендопротези кульшового суглобу цементної фіксації | 33181 - Ендопротез кульшового суглоба цілий з парою тертя метал-поліетилен | комплект | 13 |
| 2 | Тотальні ендопротези кульшового суглобу безцементної фіксації | 33181 - Ендопротез кульшового суглоба цілий з парою тертя метал-поліетилен | комплект | 16 |
| 3 | Тотальні ендопротези колінного суглобу цементної фіксації | 33665 - Ендопротез колінного суглоба повний із задньою стабілізацією | комплект | 11 |

ВИМОГИ ДО КОМПЛЕКТАЦІЇ

| 1. | Тотальні ендопротези кульшового суглобу цементної фіксації |
| --- | --- |
| 1.1 | Ендопротези повинні мати кількість типорозмірів, які відповідають антропологічним характеристикам людини та складатися з: - Ніжки цементної – 1 шт.; - Централізатору ніжки – 1 шт.; - Стегнової голівки – 1 шт.; - Чашки цементної – 1 шт.; - Кісткового цементу з антибіотиком – 2 порції по 40 гр. |
| 2. | Тотальні ендопротези кульшового суглобу безцементної фіксації |
| 2.1 | Ендопротези повинні мати кількість типорозмірів, які відповідають антропологічним характеристикам людини і складатися з: - Ніжки безцементної – 1 шт.; - Стегнової голівки – 1 шт.; - Безцементної чашки – 1 шт.; - Вкладки безцементної чашки – 1 шт.; - Фіксаційного гвинта спонгіозного – 2 шт. |
| 3. | Тотальні ендопротези колінного суглобу цементної фіксації |
| 3.1 | Ендопротези повинні мати кількість типорозмірів, які відповідають антропологічним характеристикам людини і складатися з: - Стегнового компоненту – 1 шт.; - Металевого плато гомілкового компоненту – 1 шт.; - Вставки гомілкового компоненту – 1 шт.; - Кісткового цементу з антибіотиком – 1 порція по 40 гр. |

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № п/п | Спеціальні медико-технічні вимоги | Відповідність медико-технічним вимогам |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тотальні ендопротези кульшового суглобу цементної фіксації |  |
| 1.1 | Замовник за своїми потребами має право вибрати будь-які типорозміри компонентів ендопротезів у необхідних кількостях. Цементна чашка та голівка при необхідності замінюються на діаметр 32, 28 або 22 мм. Компоненти ендопротезів мають постачатися в стерильній упаковці зі строком стерильності не менше 5 років. Ендопротези повинні бути виготовлені з матеріалів згідно з міжнародними стандартами ISO з біологічно інертних, немагнітних, корозійностійких, міцних матеріалів. Кістковий цемент повинен бути виготовлений з матеріалів згідно з міжнародними стандартами ISO. Операційна техніка має бути простою, мінімально травматичною. Забезпечувати надійну імплантацію і стабільну фіксацію всіх запропонованих компонентів кульшового суглобу. |  |
| 1.2 | Вимоги до цементної ніжки: Ніжка цементна повинна бути виготовлена із кобальт-хромового сплаву, який має бути біологічно-інертним, не магнітним матеріалом. Шийно-діафізарний кут має становити 135° та фіксуватися в інтрамедулярному каналі за домопогою кісткового цементу. Конус ніжки повинен бути 12/14 та мати рельєфну поверхню для кращої фіксації голівки. Вона повинна мати не менше 7 типорозмірів по довжині. Довжина ніжки повинна бути не менша 145 мм та не більше 170,6 мм. Її поверхня повинна бути відполірована до дзеркального блиску. |  |
| 1.3 | Вимоги до централізатора ніжки: Централізатор ніжки повинен фіксуватися в отворі нижньої частини ніжки для її центрації та рівномірного розподілу кісткового цементу. Він повинен мати не менше 7 типорозмірів відповідно до діаметру ніжки ендопротезу і бути виготовленим з високомолекулярного поліетилену. |  |
| 1.4 | Вимоги до голівки стегнової: Стегнова голівка діаметром 22, 28 та 32 мм повинна бути виготовлена з кобальтового сплаву CoCrMo, має мати внутрішній конус 12/14 мм. Голівка діаметром 22 мм має бути виготовлена у 3-х глибинах конуса (0, +4 та +8 мм), а голівки 28 та 32 мм мають бути виготовлені у 5-ти глибинах конуса (-3, 0,+4,+8 та +12 мм.) Поверхня голівки повинна бути відполірована до дзеркального блиску. |  |
| 1.5 | Вимоги до цементної чашки: Цементна чашка повинна бути виготовлена з крослінку, який є високомолекулярним поліетиленом. Вона повинна мати розмір внутрішнього діаметру посадкового місця 22, 28 та 32 мм. Має мати рентген контрастне кільце і виступи по зовнішній поверхні для створення рівномірного шару цементної мантії та забезпечення пресузурації цементу. Цементна чашка повинна мати 10 типорозмірів від 42 мм до 60 мм в діаметрі з кроком 2 мм, в залежності від розміру внутрішнього посадкового місця чашка повинна мати для 22 мм 3 типорозміра, від 42 до 46 мм, 28 мм 10 типорозмірів, від 42 до 60 мм та 32 мм 8 типорозмірів, від 46 до 60 мм. Вона повинна бути двох видів - «стандарт» та «офсет 10°». |  |
| 1.6 | Вимоги до кісткового цементу: Кістковий цемент повинен використовуватися для операцій з імплантування суглобів. Кістковий цемент повинен складатися з двох компонентів, а саме, з суміші рідкого мономеру (20 мл) і кополімеру у вигляді порошку (40 г), які повинні бути упаковані, як два окремих стерильних компонента. До складу кісткового цементу повинні входити рентгеноконтрасна речовина та антибіотик. |  |
| 2. | Тотальні ендопротези кульшового суглобу безцементної фіксації |  |
| 2.1 | Замовник за своїми потребами має право вибрати будь-які типорозміри компонентів ендопротезів у необхідних кількостях. Компоненти ендопротезів мають постачатися в стерильній упаковці зі строком стерильності не менше 5 років. Ендопротези повинні бути виготовлені з матеріалів згідно з міжнародними стандартами ISO з біологічно інертних, немагнітних, корозійностійких, міцних матеріалів. Операційна техніка повинна бути мінімально травматичною, сучасною і забезпечувати стабільну фіксацію всіх компонентів кульшового суглобу з можливістю використання інструментів для малоінвазивного доступу, що забезпечить якісну та швидку реабілітацію пацієнтів. |  |
| 2.1 | Вимоги до безцементної ніжки: Ніжка безцементна повинна бути виготовлена з біологічно інертних, немагнітних, корозійно стійких, міцних матеріалів (титанового сплаву). Має мати клиновидну форму типу Цвай мюлера та бути моноблочною. На бокових поверхнях не має бути ніяких скрізних отворів та канавок. Вона повинна мати шийку з рельєфною поверхнею та конусом 12/14 і мати 9 типорозмiрів відповідно до діаметру кістково-мозкового каналу. Довжина ніжки повинна бути не менше 126 мм та не більше 166 мм, з кроком 5 мм. Покриття ніжки безцементної повинно бути зроблене шляхом піскоструменевої обробки поверхні окрім конуса та шийки, що має забезпечувати рельєф Ra 8µm(+/- 2). |  |
| 2.3 | Вимоги до стегнової голівки: Стегнова голівка повинна мати діаметри 28, 32 та 36 мм і бути виготовлена з кобальто-хромового сплаву CoCr. Вона повинна мати внутрішній конус 12/14 мм і 4 типорозміри по довжині шийки: -3,5мм, 0мм, +3,5мм, +7мм. Поверхня голівки повинна бути відполірована до дзеркального блиску. |  |
| 2.4 | Вимоги до безцементної чашки: Безцементна чашка повинна бути виготовлена з титанового сплаву. Вона повинна мати сферичну форму, борозду на внутрішній поверхні для кращої фіксації поліетиленової прокладки, 3 отвори для введення через них спонгіозних гвинтів для кращої фіксації. Безцементна чашка по діаметру повинна мати 15 типорозмірів від 42 мм до 70 мм з кроком 2 мм та мати нанесене плазмове титанове покриття на зовнішній поверхні. Чашка повинна мати 12 радіальних канавок з розширенням 30° для зєднання з поліетеленовою вкладкою. Ободок впадини повинен бути позначений кольором, щоб полегшити збіг відповідної групи вкладишів. Постановка чашки повинна здійснюватися шляхом впресовування. |  |
| 2.5 | Вимоги до вкладки чашки: Вкладка чашки безцементної повинна бути виготовлена з високо молекулярного поліетилену у складі якого повинен бути вітамін, мати розмір внутрішнього діаметра посадкового місця 36, 32, 28 мм. Вона повинна бути виготовлена у двох виконаннях «стандарт» та «офсет 15°» і призначатися для безцементних западин. |  |
| 2.6 | Вимоги до фіксаційного гвинта спонгіозного: Фіксаційний гвинт спонгіозний повинен бути виготовлений з титанового сплаву. Він повиене бути самонарізним, мати зовнішній діаметр 6,5 мм та не менше 8 типорозмірів по довжині. |  |
| 3. | Тотальні ендопротези колінного суглобу цементної фіксації |  |
| 3.1 | Замовник за своїми потребами має право вибрати будь-які типорозміри компонентів ендопротезів у необхідних кількостях. Компоненти ендопротезів мають постачатися в стерильній упаковці зі строком стерильності не менше 5 років. Конструкція ендопротезу має дозволяти його використання як із збереженням задньої хрестоподібної зв’язки так і без збереження задньої хрестоподібної зв’язки. Ендопротези повинні бути виготовлені з матеріалів згідно з міжнародними стандартами ISO з біологічно інертних, немагнітних, корозійностійких, міцних матеріалів. Кістковий цемент повинен бути виготовлений з матеріалів згідно з міжнародними стандартами ISO. Операційна техніка має бути простою, мінімально травматичною. Забезпечувати надійну імплантацію і стабільну фіксацію всіх запропонованих компонентів кульшового суглобу. |  |
| 3.2 | Вимоги до стегнового компоненту: Стегновий компонент повинен мати не менш, як по 5 типорозмірів для лівого та правого суглобу. Поперечний діаметр повинен становити не менше 60 мм для 1 типорозміру та 80 мм для 5 типорозміру та передньо-задній від 52 до 71 мм відповідно. Стегновий компонент має бути виготовлений з CoCrMo сплаву. Поверхня стегнового компоненту має бути відполірована до дзеркального блиску. Має мати незмінний радіус стегнового компонента від 0 до 90 градусів та забезпечувати достатню площу контакту при згинанні та розгинанні. Має мати кут переднього фланця 6 градусів для запобігання врізанню в кістку. З метою збереження кісткової тканини, встановлення стегнового імпланту має проходити без міжвиросткової резекції кісткової тканини. |  |
| 3.3 | Вимоги до гомілкового компоненту: Гомілковий компонент має бути модульним (складатися з металевого плато і поліетиленової вставки). Враховуючи антропологічні особливості людини металеве плато гомілкового компоненту повинно бути симетричним і мати не менш, як 10 типорозмірів, має бути виготовлено з CoCrMo сплаву. Поперечний діаметр повинен становити не менше 60 мм для 1 типорозміру та 85 мм для 5+ типорозміру та передньо-задній від 41 до 58 мм відповідно. Конструкція металевого плато має бути без ротаційної платформи, та повинна мати вбудований задній схил 3 градуси. |  |
| 3.4 | Вимоги до поліетиленової вставки гомілкового компоненту: Вставка гомілкового компоненту повинна бути з посиленим опором до зносу і виготовлена із спеціального, надчистого поліетилену з перехресними молекулярними зв’язками і мати не менш, як 6 типорозмірів по товщині (10, 12, 14, 17, 20 ,25 мм) для лівого та правого суглобу. Повинна мати високий передній край для перешкоджання зсуву стегнового компоненту при ходьбі. Фіксація вставки у гомілковому компоненті повинна забезпечуватися запірним механізмом по типу ластівчиного хвоста, що буде дозволяти інтраопераційну заміну вставки в імплантованому гомілковому компоненті. Вставка має використовуватися як для збереженням задньої хрестоподібної зв’язки так і для без збереження задньої хрестоподібної зв’язки. |  |
| 3.5 | Вимоги до кісткового цементу: Кістковий цемент повинен використовуватися для операцій з імплантування суглобів. Кістковий цемент повинен складатися з двох компонентів, а саме, з суміші рідкого мономеру (20 мл) і кополімеру у вигляді порошку (40 г), які повинні бути упаковані, як два окремих стерильних компонента. До складу кісткового цементу повинні входити рентгеноконтрасна речовина та антибіотик. |  |