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ІНФОРМАЦІЯ
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, 
в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристик
щодо закупівлі

«код ДК 021:2015 33160000-9 Устаткування для операційних блоків (35616 – Системи ендоскопічної візуалізації у комплекті (Z12020506 – Гастроскопи)»

І.  КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
	№
	Назва товару
	Код та назва НК 024:2023
	Код  та назва за НК 031:2024
	Одиниця виміру
	Кіль
кість

	1
	Ендоскопічна система
	35616 - Система ендоскопічної візуалізації
	Z12020506 – Гастроскопи
	комплект
	1



ІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:
1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації. 
Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською мовою) в якому міститься ця інформація разом з наданням скану з оригіналів документів або завірених учасником копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.
2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.
На підтвердження Учасник повинен надати: завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту. 
3. Гарантійний термін (строк) товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 12 місяців, а також він повинен бути новим, та таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався.
На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк), запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.
4. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.
На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті. 
5. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. 
На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене в електронній системі закупівель, а також назву предмета закупівлі.
6. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. 
Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі.


ІІІ. МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Технічні, якісні та кількісні характеристики устаткування повинні відповідати або бути ліпшими за показники, наведених у таблицях  та обов’язково мати посилання на відповідні розділи (пункти, сторінки) настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською  мовою.

	№
	Найменування/Характеристика/Функція
	Вимоги
(Наявність/відпо-відність/параметр)
	Відповідність з посиланням на сторінку документу, що підтверджує відповідність

	1.
	Відеогастроскоп – 1шт

	
	Призначення:

	1.1.
	Призначений для дослідження, діагностики та ендоскопічного лікування верхніх  відділів ШКТ
	Відповідність
	

	
	Технічні характеристики:

	1.2.
	Напрямок огляду
	прямий
	

	1.3.
	Глибина різкості, мм
	Не менше ніж
2-100
	

	1.4.
	Кут поля зору, градусів
	Не менше ніж
140
	

	1.5.
	Діаметр інструментального каналу, мм
	Не менше ніж 2,8
	

	1.6.
	Діаметр дистального кінця, мм
	Не більше ніж 9,2
	

	1.7.
	Діаметр гнучкої частини, мм
	Не більше ніж 9,3
	

	1.8.
	Кути вигину дистального кінця, градусів
	Не менше ніж 210 вгору, 90 вниз, 100 вправо, 100 вліво
	

	1.9.
	Довжина робочої частини, мм
	Не менше 1100
	

	1.10.
	Проведення ендоскопічних обстежень у вузькому діапазоні частот світла
	Наявність
	

	2.
	Відеоцентр ендоскопічний – 1шт

	
	Технічні характеристики:

	2.1.
	Відеосигнал: цифровий вихід з високою  роздільною здатністю
	DVI, HD-SDI (або аналог)
	

	2.2.
	Електронне збільшення масштабу зображення
	Не гірше ніж в межах від х1,00 до х2,00
	

	2.3.
	Функція автоматичного посилення зображення
	Наявність
	

	2.4.
	Функція пригнічення шуму на зображенні
	Наявність
	

	2.5.
	Функція структурного посилення зображення
	Наявність
	

	2.6.
	Функція контрастування зображення, режимів
	Не менше 3
	

	2.7.
	Проведення ендоскопічних обстежень у вузькому діапазоні частот світла
	Можливість
	

	2.8.
	Режим попередньої зупинки зображення
	Наявність
	

	2.9.
	Буферна пам’ять для запису стоп-кадру
	Наявність
	

	2.10.
	Запис зображень, формати TIFF, JPEG або еквіваленти
	Можливість
	

	2.11.
	Ведення бази даних пацієнта
	Можливість
	

	2.12.
	Джерело освітлення 
	Світлодіодне
	

	2.13
	Функція регулювання подачі повітря, рівнів
	Не менше 3
	

	2.14.
	Автоматичне регулювання яскравістю світла
	Наявність
	

	2.15.
	Можливість використання ендоскопів з функцією оптичного масштабування
	Можливість
	

	2.16.
	Можливість використання ультразвукових ендоскопів
	Можливість
	

	2.17.
	Клавіатура
	Наявність
	

	3
	Додаткова комплектація: 
	
	

	3.1.
	РК відеомонітор для візуалізації зображення 27’’
	Наявність
	

	3.2.
	Візок для розміщення обладнання
	Наявність
	

	3.3.
	Тестер герметичності
	Наявність
	

	3.4.
	Бачок для води
	Наявність
	

	3.5.
	Медичний  відеореєстратор
	Наявність
	


*Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим слід враховувати вираз "або еквівалент"
