# Додаток 2

ІНФОРМАЦІЯ

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі,

в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристик

щодо закупівлі

«код ДК 021:2015 33160000-9 Устаткування для операційних блоків (35616 – Системи ендоскопічної візуалізації у комплекті (Z12020506 – Гастроскопи)»

І.  КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| № | Назва товару | Код та назва НК 024:2023 | Код та назва за НК 031:2024 | Одиниця виміру | Кіль кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ендоскопічна система | 35616 - Система ендоскопічної візуалізації | Z12020506 – Гастроскопи | комплект | 1 |

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

- Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації.

Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською мовою) в якому міститься ця інформація разом з наданням скану з оригіналів документів або завірених учасником копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.

- Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати: завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

- Гарантійний термін (строк) товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 12 місяців, а також він повинен бути новим, та таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк), запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.

- Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

- Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене в електронній системі закупівель, а також назву предмета закупівлі.

- Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля.

Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі.

ІІІ. МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Технічні, якісні та кількісні характеристики устаткування повинні відповідати або бути ліпшими за показники, наведених у таблицях  та обов’язково мати посилання на відповідні розділи (пункти, сторінки) настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською  мовою.

| № | Найменування/Характеристика/Функція | Вимоги (Наявність/відпо-відність/параметр) | Відповідність з посиланням на сторінку документу, що підтверджує відповідність |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Відеогастроскоп – 1шт |  |  |
|  | Призначення: |  |  |
| 1.1. | Призначений для дослідження, діагностики та ендоскопічного лікування верхніх відділів ШКТ | Відповідність |  |
|  | Технічні характеристики: |  |  |
| 1.2. | Напрямок огляду | прямий |  |
| 1.3. | Глибина різкості, мм | Не менше ніж 2-100 |  |
| 1.4. | Кут поля зору, градусів | Не менше ніж 140 |  |
| 1.5. | Діаметр інструментального каналу, мм | Не менше ніж 2,8 |  |
| 1.6. | Діаметр дистального кінця, мм | Не більше ніж 9,2 |  |
| 1.7. | Діаметр гнучкої частини, мм | Не більше ніж 9,3 |  |
| 1.8. | Кути вигину дистального кінця, градусів | Не менше ніж 210 вгору, 90 вниз, 100 вправо, 100 вліво |  |
| 1.9. | Довжина робочої частини, мм | Не менше 1100 |  |
| 1.10. | Проведення ендоскопічних обстежень у вузькому діапазоні частот світла | Наявність |  |
| 2. | Відеоцентр ендоскопічний – 1шт |  |  |
|  | Технічні характеристики: |  |  |
| 2.1. | Відеосигнал: цифровий вихід з високою роздільною здатністю | DVI, HD-SDI (або аналог) |  |
| 2.2. | Електронне збільшення масштабу зображення | Не гірше ніж в межах від х1,00 до х2,00 |  |
| 2.3. | Функція автоматичного посилення зображення | Наявність |  |
| 2.4. | Функція пригнічення шуму на зображенні | Наявність |  |
| 2.5. | Функція структурного посилення зображення | Наявність |  |
| 2.6. | Функція контрастування зображення, режимів | Не менше 3 |  |
| 2.7. | Проведення ендоскопічних обстежень у вузькому діапазоні частот світла | Можливість |  |
| 2.8. | Режим попередньої зупинки зображення | Наявність |  |
| 2.9. | Буферна пам’ять для запису стоп-кадру | Наявність |  |
| 2.10. | Запис зображень, формати TIFF, JPEG або еквіваленти | Можливість |  |
| 2.11. | Ведення бази даних пацієнта | Можливість |  |
| 2.12. | Джерело освітлення | Світлодіодне |  |
| 2.13 | Функція регулювання подачі повітря, рівнів | Не менше 3 |  |
| 2.14. | Автоматичне регулювання яскравістю світла | Наявність |  |
| 2.15. | Можливість використання ендоскопів з функцією оптичного масштабування | Можливість |  |
| 2.16. | Можливість використання ультразвукових ендоскопів | Можливість |  |
| 2.17. | Клавіатура | Наявність |  |
| 3 | Додаткова комплектація: |  |  |
| 3.1. | РК відеомонітор для візуалізації зображення 27’’ | Наявність |  |
| 3.2. | Візок для розміщення обладнання | Наявність |  |
| 3.3. | Тестер герметичності | Наявність |  |
| 3.4. | Бачок для води | Наявність |  |
| 3.5. | Медичний відеореєстратор | Наявність |  |

*Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим слід враховувати вираз "або еквівалент"