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ІНФОРМАЦІЯ
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, 
в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристик
щодо закупівлі

  «код ДК 021:2015  33110000-4 «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини» (40761 – Система ультразвукової діагностики, в тому числі датчики (Z11040104 – Мультидисциплінарні ультразвукові сканери))»

І.  КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
	№
	Назва товару
	Код та назва НК 024:2023
	Код  та назва за НК 031:2024
	Одиниця виміру
	Кіль
кість

	1
	Система ультразвукова діагностична в тому числі датчики
	40761 – Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації
	Z11040104 – Мультидисциплінарні ультразвукові сканери
	штука
	1



ІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1. [bookmark: _ftiuyd6cf7bi]Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації. 
	Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською мовою) в якому міститься ця інформація разом з наданням скану з оригіналів документів або завірених учасником копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.
2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.
	На підтвердження Учасник повинен надати в складі пропозиції завірену копію декларації / сертифікату відповідності або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.
3. Гарантійний термін (строк) товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 12 місяців, а також він повинен бути новим, та таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався.
На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк), запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.
	4. Сервісне обслуговування обладнання, що запропонував Учасник, повинно проводиться кваліфікованими спеціалістами, які мають відповідні знання та навички.
	На підтвердження відповідності вимогам, вказаним у цьому пункті, Учасник надає гарантійний лист в довільній формі та копію сертифіката інженера виданого виробником, яким підтверджується можливість виконання сервісного обслуговування запропонованого Учасником медичного обладнання. 
	5. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. 
	На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене в електронній системі закупівель, а також назву предмета закупівлі та назву запропонованого товару.
6. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.
	На підтвердження Учасник повинен надати в складі пропозиції лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.	    
ІІІ. МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
Технічні, якісні та кількісні характеристики устаткування повинні відповідати або бути ліпшими за показники, наведених у таблицях  та обов’язково мати посилання на відповідні розділи (пункти, сторінки) настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською  мовою.

	№  п/п
	Найменування/Характеристика/Функція
	Вимоги
(Наявність/відпо-відність/параметр)
	Відповідність з посиланням на сторінку документу, що підтверджує відповідність

	1. 
	Ультразвукова діагностична система для різних видів досліджень
	Наявність
	

	2. 
	Області застосування:
· Абдомінальні дослідження
· Акушерство та гінекологія
· Судинні дослідження
· Транскраніальні дослідження
· Неонатологічні дослідження
· Поверхневі органи
· Скелетно-мязові дослідження
· Урологія
· Кардіологічні дослідження
· Педіатричні кардіологічні дослідження
· Інтраопераційні дослідження
	Наявність

	

	
	Основний блок:
	
	

	3. 
	Цифрове формування променю
	Наявність
	

	4. 
	Сенсорна панель керування, діагональ не менше, дюймів
	13”
	

	5. 
	Число каналів обробки, не менше
	3 600 000
	

	6. 
	Динамічний діапазон не менше, дБ
	320
	

	7. 
	Щільність акустичних ліній у В-режимі, не менше 
	500
	

	8. 
	Максимальна глибина візуалізації, не менше, мм
	350
	

	9. 
	Частотний діапазон системи, не вужче, МГц
	1,0 – 20,0
	

	10. 
	Опціонально вбудована батарея для можливості сканування, не менше 60 хв
	Можливість
	

	11. 
	В-режим
	Наявність
	

	12. 
	М-режим 
	Наявність
	

	13. 
	Кількість фокусних зон в 2D режимі, не менше 
	8
	

	14. 
	Збільшення зображення, не менше ніж
	до 10 разів
	

	15. 
	Повноекранний режим відображення зображення
	Наявність
	

	16. 
	Імпульсно-хвильовий допплерівський режим
· повинен підтримуватись всіма датчиками, що формують зобрження	
· кількість кольорових карт, що обираються, не менше	12
· Частота повторення імпульсів (PRF) в діапазоні не вужче, Гц, 160 –38 000 
· Наявність автоматичного трасування 
· Наявність інверсії спектру 

	Наявність
	

	17. 
	Постійно-хвильовий допплерівський режим
	Наявність
	

	18. 
	Кольорове допплерівське картування 
	Наявність
	

	19. 
	Енергетичний допплер
	Наявність
	

	20. 
	Направлений енергетичний допплер
	Наявність
	

	21. 
	Тканинна допплерографія
	Наявність
	

	22. 
	Анатомічний М-режим
	Наявність
	

	23. 
	Дуплексний режим сканування
	Наявність
	

	24. 
	Триплексний режим сканування
	Наявність
	

	25. 
	Режим гармоніки
	Наявність
	

	26. 
	Трапецієвидний режим сканування
	Наявність
	

	27. 
	Інтегрована робоча станція для збереження та перегляду ультразвукових зображень, кліпів та вимірів
	Наявність
	

	28. 
	Кількість портів датчиків, не враховуючи олівцевих, не менше
	5
	

	29. 
	Панель управління системою повинна мати можливість повертатись вправо/вліво 
	Наявність
	

	30. 
	Збереження кінопетлі, не менше, с
	60
	

	31. 
	Пристрій запису зображень та кліпів на CD/DVD-R/RW носії або наявність не менше 4 USB портів
	Наявність
	

	32. 
	Об’єм жорсткого диску, не менше, Гб
	500
	

	33. 
	Максимальна споживча потужність, не більше, ВА
	800
	

	
	Додаткові можливості системи:
	
	

	34. 
	Технологія автоматичної оптимізації параметрів зображення в 2D та допплерівських режимах 
	Наявність
	

	35. 
	Технологія для зменшення спекл-шумів в 2D режимі
	Наявність
	

	36. 
	Технологія багатопроменевого об‘єднаного сканування (просторовий компаундінг) для покращення візуалізації контурів 
	Наявність
	

	37. 
	Технологія, що запобігає артефактам в кольоровому допплерівському режимі, пов’язаним з рухом пацієнта та датчика
	Наявність
	

	38. 
	Опція напівавтоматичних вимірів для кардіологічних досліджень для 2D, М-режиму та спектрального допплера
	Можливість
	

	39. 
	Опція стрес-ехокардіографії 
	Можливість
	

	40. 
	Модуль для реєстрації фізіологічних сигналів, в тому числі сигналу ЕКГ
	Наявність
	

	41. 
	Технологія для зменшення шуму в судинах для забезпечення чіткішого зображення
стінок судин 
	Наявність
	

	42. 
	Технологія панорамного сканування
	Можливість
	

	43. 
	Автоматичне вимірювання комплексу «інтима-медіа» 
	Наявність
	

	44. 
	Компресійна еластографія 
· відображення еластограми в чорно-білому та кольоровому вигляді
· одночасне виведення на екран 2D еластограми і 2D зображення 
· вимірювання коефіцієнту деформації
· відображенню значення індексу якості еластограми (QF)
	Можливість
	

	45. 
	Еластографія зсувної хвилі для аналізу тканин печінки
	Можливість
	

	46. 
	Обчислення індексу фракції жиру для оцінки жирової дистрофії печінки
	Можливість
	

	47. 
	Технологія тривимірної реконструкції 3D в режимі ручного сканування (техніка «вільної руки»)
	Наявність
	

	48. 
	Технологія об’ємної візуалізації в реальному часі (4D) за допомогою спеціалізованих абдомінальних та внутрішньо порожнинних 4D-датчиків
	Можливість
	

	49. 
	Технологія багатозрізового відображення з одночасним  відображенням на екрані до 36 зрізів
	Можливість
	

	50. 
	Автоматичне вимірювання системою основних структур плоду із їх автоматичним збереженням у звіті.
	Можливість
	

	51. 
	Автоматичне вимірювання фолікулів
	Можливість
	

	52. 
	Наявність програми автоматичного обчислення контурів та фракції викиду (EF) лівого шлуночка
	Можливість
	

	53. 
	Технологія аналізу руху міокарду та деформації 
	Можливість
	

	54. 
	Технологія покращеної візуалізації голки
	Наявність
	

	55. 
	Інтегрований пристрій для підігрівання гелю
	Наявність
	

	56. 
	Підтримка даних формату DICOM 3.0 для друку, збереження та передачі
	Наявність
	

	57. 
	Типи датчиків, що підтримуються системою:
· конвексні,
· мікроконвексні
· фазовані,
· монокристальні
· лінійні,
· біпланові
· олівцевого типу
	Можливість
	

	
	Оснащення ультразвукової системи датчиками:
	
	

	58. 
	Лінійний датчик для проведення досліджень судин, щитовидної та молочної залоз, скелетно-м’язової системи, протоколу FAST, легені, нерви
	Наявність
	

	59. 
	Частотний діапазон не вужче, МГц
	4,0 – 12,0
	

	60. 
	Максимальна глибина сканування, не менше, мм
	160
	

	61. 
	Кількість елементів, не менше
	256
	

	62. 
	Конвексний датчик для проведення абдомінальних, досліджень, досліджень в акушерстві та гінекології
	Наявність
	

	63. 
	Частотний діапазон не вужче,  МГц
	1,5 – 5,0
	

	64. 
	Максимальна глибина сканування, не менше, мм
	350
	

	65. 
	Кількість елементів, не менше
	128
	

	66. 
	Кут огляду не менше, градусів
	70°
	

	67. 
	Монокристальний фазований датчик для досліджень кардіології, черевної порожнини та транкскраніальних досліджень
	Наявність
	

	68. 
	Частотний діапазон не вужче, МГц
	1,5 – 5,0
	

	69. 
	Максимальна глибина сканування, не менше, мм
	300
	

	70. 
	Кількість елементів, не менше
	96
	

	71. 
	Максимальний кут огляду не менше, градусів
	90°
	

	70.
	Внутрішньопорожнинний конвексний датчик для досліджень в гінекології, акушерстві, дослідження простати
	Наявність
	

	71.
	Частотний діапазон не вужче, МГц
	3,5 – 10,0
	

	72.
	Максимальна глибина сканування, не менше, мм
	140
	

	73.
	Кількість елементів, не менше
	128
	

	74.
	Максимальний кут огляду не менше, градусів
	150°
	

	
	Характеристики монітора:
	
	

	75.
	РК монітор з діагоналлю не менше 
	21 дюймів
	

	76.
	Розподільча здатність монітору, не менше
	1920 х1080
	

	77.
	Регулювання положення монітора (нахил, поворот, зміна висоти)
	Наявність
	

	78.
	Регулювання висоти контрольної панелі
	Наявність
	

	
	Оснащення ультразвукової системи:
	
	

	79.
	Чорно-білий термопринтер
	Наявність
	


*Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим слід враховувати вираз "або еквівалент"




