# Додаток 3

ІНФОРМАЦІЯ

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі,

в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристик

щодо закупівлі

«код ДК 021:2015  33110000-4 «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини» (40761 – Система ультразвукової діагностики, в тому числі датчики (Z11040104 – Мультидисциплінарні ультразвукові сканери))»

І.  КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| № | Назва товару | Код та назва НК 024:2023 | Код та назва за НК 031:2024 | Одиниця виміру | Кіль кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система ультразвукова діагностична в тому числі датчики | 40761 – Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації | Z11040104 – Мультидисциплінарні ультразвукові сканери | штука | 1 |

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

- Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації.

Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською мовою) в якому міститься ця інформація разом з наданням скану з оригіналів документів або завірених учасником копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати в складі пропозиції завірену копію декларації / сертифікату відповідності або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

3. Гарантійний термін (строк) товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 12 місяців, а також він повинен бути новим, та таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк), запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.

4. Сервісне обслуговування обладнання, що запропонував Учасник, повинно проводиться кваліфікованими спеціалістами, які мають відповідні знання та навички.

На підтвердження відповідності вимогам, вказаним у цьому пункті, Учасник надає гарантійний лист в довільній формі та копію сертифіката інженера виданого виробником, яким підтверджується можливість виконання сервісного обслуговування запропонованого Учасником медичного обладнання.

5. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене в електронній системі закупівель, а також назву предмета закупівлі та назву запропонованого товару.

6. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати в складі пропозиції лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

ІІІ. МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Технічні, якісні та кількісні характеристики устаткування повинні відповідати або бути ліпшими за показники, наведених у таблицях  та обов’язково мати посилання на відповідні розділи (пункти, сторінки) настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською  мовою.

| № п/п | Найменування/Характеристика/Функція | Вимоги (Наявність/відпо-відність/параметр) | Відповідність з посиланням на сторінку документу, що підтверджує відповідність |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ультразвукова діагностична система для різних видів досліджень | Наявність |  |
|  | Області застосування: - Абдомінальні дослідження - Акушерство та гінекологія - Судинні дослідження - Транскраніальні дослідження - Неонатологічні дослідження - Поверхневі органи - Скелетно-мязові дослідження - Урологія - Кардіологічні дослідження - Педіатричні кардіологічні дослідження - Інтраопераційні дослідження | Наявність |  |
|  | Основний блок: |  |  |
|  | Цифрове формування променю | Наявність |  |
|  | Сенсорна панель керування, діагональ не менше, дюймів | 13” |  |
|  | Число каналів обробки, не менше | 3 600 000 |  |
|  | Динамічний діапазон не менше, дБ | 320 |  |
|  | Щільність акустичних ліній у В-режимі, не менше | 500 |  |
|  | Максимальна глибина візуалізації, не менше, мм | 350 |  |
|  | Частотний діапазон системи, не вужче, МГц | 1,0 – 20,0 |  |
|  | Опціонально вбудована батарея для можливості сканування, не менше 60 хв | Можливість |  |
|  | В-режим | Наявність |  |
|  | М-режим | Наявність |  |
|  | Кількість фокусних зон в 2D режимі, не менше | 8 |  |
|  | Збільшення зображення, не менше ніж | до 10 разів |  |
|  | Повноекранний режим відображення зображення | Наявність |  |
|  | Імпульсно-хвильовий допплерівський режим - повинен підтримуватись всіма датчиками, що формують зобрження - кількість кольорових карт, що обираються, не менше 12 - Частота повторення імпульсів (PRF) в діапазоні не вужче, Гц, 160 –38 000 - Наявність автоматичного трасування - Наявність інверсії спектру | Наявність |  |
|  | Постійно-хвильовий допплерівський режим | Наявність |  |
|  | Кольорове допплерівське картування | Наявність |  |
|  | Енергетичний допплер | Наявність |  |
|  | Направлений енергетичний допплер | Наявність |  |
|  | Тканинна допплерографія | Наявність |  |
|  | Анатомічний М-режим | Наявність |  |
|  | Дуплексний режим сканування | Наявність |  |
|  | Триплексний режим сканування | Наявність |  |
|  | Режим гармоніки | Наявність |  |
|  | Трапецієвидний режим сканування | Наявність |  |
|  | Інтегрована робоча станція для збереження та перегляду ультразвукових зображень, кліпів та вимірів | Наявність |  |
|  | Кількість портів датчиків, не враховуючи олівцевих, не менше | 5 |  |
|  | Панель управління системою повинна мати можливість повертатись вправо/вліво | Наявність |  |
|  | Збереження кінопетлі, не менше, с | 60 |  |
|  | Пристрій запису зображень та кліпів на CD/DVD-R/RW носії або наявність не менше 4 USB портів | Наявність |  |
|  | Об’єм жорсткого диску, не менше, Гб | 500 |  |
|  | Максимальна споживча потужність, не більше, ВА | 800 |  |
|  | Додаткові можливості системи: |  |  |
|  | Технологія автоматичної оптимізації параметрів зображення в 2D та допплерівських режимах | Наявність |  |
|  | Технологія для зменшення спекл-шумів в 2D режимі | Наявність |  |
|  | Технологія багатопроменевого об‘єднаного сканування (просторовий компаундінг) для покращення візуалізації контурів | Наявність |  |
|  | Технологія, що запобігає артефактам в кольоровому допплерівському режимі, пов’язаним з рухом пацієнта та датчика | Наявність |  |
|  | Опція напівавтоматичних вимірів для кардіологічних досліджень для 2D, М-режиму та спектрального допплера | Можливість |  |
|  | Опція стрес-ехокардіографії | Можливість |  |
|  | Модуль для реєстрації фізіологічних сигналів, в тому числі сигналу ЕКГ | Наявність |  |
|  | Технологія для зменшення шуму в судинах для забезпечення чіткішого зображення стінок судин | Наявність |  |
|  | Технологія панорамного сканування | Можливість |  |
|  | Автоматичне вимірювання комплексу «інтима-медіа» | Наявність |  |
|  | Компресійна еластографія - відображення еластограми в чорно-білому та кольоровому вигляді - одночасне виведення на екран 2D еластограми і 2D зображення - вимірювання коефіцієнту деформації - відображенню значення індексу якості еластограми (QF) | Можливість |  |
|  | Еластографія зсувної хвилі для аналізу тканин печінки | Можливість |  |
|  | Обчислення індексу фракції жиру для оцінки жирової дистрофії печінки | Можливість |  |
|  | Технологія тривимірної реконструкції 3D в режимі ручного сканування (техніка «вільної руки») | Наявність |  |
|  | Технологія об’ємної візуалізації в реальному часі (4D) за допомогою спеціалізованих абдомінальних та внутрішньо порожнинних 4D-датчиків | Можливість |  |
|  | Технологія багатозрізового відображення з одночасним відображенням на екрані до 36 зрізів | Можливість |  |
|  | Автоматичне вимірювання системою основних структур плоду із їх автоматичним збереженням у звіті. | Можливість |  |
|  | Автоматичне вимірювання фолікулів | Можливість |  |
|  | Наявність програми автоматичного обчислення контурів та фракції викиду (EF) лівого шлуночка | Можливість |  |
|  | Технологія аналізу руху міокарду та деформації | Можливість |  |
|  | Технологія покращеної візуалізації голки | Наявність |  |
|  | Інтегрований пристрій для підігрівання гелю | Наявність |  |
|  | Підтримка даних формату DICOM 3.0 для друку, збереження та передачі | Наявність |  |
|  | Типи датчиків, що підтримуються системою: - конвексні, - мікроконвексні - фазовані, - монокристальні - лінійні, - біпланові - олівцевого типу | Можливість |  |
|  | Оснащення ультразвукової системи датчиками: |  |  |
|  | Лінійний датчик для проведення досліджень судин, щитовидної та молочної залоз, скелетно-м’язової системи, протоколу FAST, легені, нерви | Наявність |  |
|  | Частотний діапазон не вужче, МГц | 4,0 – 12,0 |  |
|  | Максимальна глибина сканування, не менше, мм | 160 |  |
|  | Кількість елементів, не менше | 256 |  |
|  | Конвексний датчик для проведення абдомінальних, досліджень, досліджень в акушерстві та гінекології | Наявність |  |
|  | Частотний діапазон не вужче, МГц | 1,5 – 5,0 |  |
|  | Максимальна глибина сканування, не менше, мм | 350 |  |
|  | Кількість елементів, не менше | 128 |  |
|  | Кут огляду не менше, градусів | 70° |  |
|  | Монокристальний фазований датчик для досліджень кардіології, черевної порожнини та транкскраніальних досліджень | Наявність |  |
|  | Частотний діапазон не вужче, МГц | 1,5 – 5,0 |  |
|  | Максимальна глибина сканування, не менше, мм | 300 |  |
|  | Кількість елементів, не менше | 96 |  |
|  | Максимальний кут огляду не менше, градусів | 90° |  |
| 70. | Внутрішньопорожнинний конвексний датчик для досліджень в гінекології, акушерстві, дослідження простати | Наявність |  |
| 71. | Частотний діапазон не вужче, МГц | 3,5 – 10,0 |  |
| 72. | Максимальна глибина сканування, не менше, мм | 140 |  |
| 73. | Кількість елементів, не менше | 128 |  |
| 74. | Максимальний кут огляду не менше, градусів | 150° |  |
|  | Характеристики монітора: |  |  |
| 75. | РК монітор з діагоналлю не менше | 21 дюймів |  |
| 76. | Розподільча здатність монітору, не менше | 1920 х1080 |  |
| 77. | Регулювання положення монітора (нахил, поворот, зміна висоти) | Наявність |  |
| 78. | Регулювання висоти контрольної панелі | Наявність |  |
|  | Оснащення ультразвукової системи: |  |  |
| 79. | Чорно-білий термопринтер | Наявність |  |

*Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим слід враховувати вираз "або еквівалент"