Додаток 4

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Предмет закупівлі: «Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму: ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 33180000-5 (33665 - Ендопротез колінного суглоба повний із задньою стабілізацією (P0909 – Колінні протези))»

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

- Товар, який запропонований Учасником, має відповідати всім медико–технічним вимогам, викладеним у тендерній документації.

Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим медико-технічним вимогам (опис предмета закупівлі), викладеним у даному додатку до Тендерної документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідний(і) розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація разом з додаванням завірених його копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим медико-технічним вимогам, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нище.

2. Товар (складові з яких складається ендопротез), який запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення у передбаченому законодавством порядку та дозволений до застосування в медичній практиці на території України.

На підтвердження Учасник повинен надати копію(ї) документів, що підтверджують  введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу (складових з яких складається ендопротез) відповідно до вимог чинного законодавства (копія сертифікату або декларації про відповідність вимогам технічному регламенту щодо медичних виробів).

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у номенклатурі, кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. В листі вказується назва замовника торгів, номер оголошення, предмет закупівлі згідно оголошення. Вказані документи надаються українською мовою, в разі якщо, документ написано іноземною мовою, також надається нотаріально посвідчений переклад.

4. Виробництво ендопротезів повинно відповідати міжнародному стандарту якості по системі контролю ISO.

На підтвердження Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції відповідний сертифікат ISO.

КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ:

| № з/п | Найменування товару | Назва та код НК 024:2023 | Назва та код НК 031:2024 | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тотальні ендопротези колінного суглобу цементної фіксації | 33665 - Ендопротез колінного суглоба повний із задньою стабілізацією | P0909 – Колінні протези | комплект | 26 |

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

- Тотальні ендопротези колінного суглоба цементної фіксації

Конструкція ендопротезу має дозволяти його використання як із збереженням задньої хрестоподібної зв’язки так і без збереження задньої хрестоподібної зв’язки.

Ендопротези повинні складатися з:

- Стегнового компоненту – 1 шт.;

- Тібіального компоненту – 1 шт.;

- Тібіального вкладишу – 1 шт.;

- Кісткового цементу – 1 шт.

Стегновий компонент: стегновий компонент повинен мати не менш як по 5 типорозмірів для лівого та правого суглоба. Поперечний діаметр повинен становити не менше 60 мм для 1 типорозміру та 80 мм для 5 типорозміру та передньо-задній від 52 до 71 мм відповідно. Стегновий компонент має бути виготовлений з CoCr сплаву. Має мати незмінний радіус стегнового компонента від 0 до 90 градусів, який забезпечує постійну площу контакту при згинанні та розгинанні. Має мати кут переднього фланця 6 градусів для запобігання врізанню в кістку.

Тібіальний компонент: тібіальний компонент має бути симетричним і мати не менш як 10 типорозмірів, має бути виготовлений з CoCr сплаву. Поперечний діаметр повинен становити не менше 60 мм для 1 типорозміру та 85 мм для 5+ типорозміру та передньо-задній від 41 до 58 мм відповідно. Конструкція тібіального компоненту повинна мати вбудований задній схил 3 градуси. Фіксація вкладиша у тібіальному компоненті повинна забезпечуватися запірним механізмом по типу ластівчиного хвоста.

Тібіальний вкладиш: вкладиш має бути виготовлений із надвисокомолекулярного поліетилену і мати не менш, як 6 типорозмірів по товщині (10, 12, 14, 17, 20, 25 мм) для лівого та правого суглоба. Повинен мати високий передній край для перешкоджання зсуву стегнового компоненту при ходьбі.

Кістковий цемент: кістковий цемент повинен складатися з двох компонентів, а саме, з суміші рідкого мономеру (метилметакрилат) (20 мл) і полі (метилакрилат/метилметакрилат) у вигляді порошку (40 г). До складу кісткового цементу повинні входити рентгенконтрастна речовина та антибіотик.

*   Тендерна пропозиція, що не відповідає медико - технічним вимогам, буде відхилена як така, що не відповідає вимогам Тендерної документації;

** У разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент";