Додаток 5

ІНФОРМАЦІЯ
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, 
в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристик
щодо закупівлі

[bookmark: _GoBack]«код ДК 021:2015: 33120000-7 «Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання» (11474 – Електроміограф (Z12100401 - Електроміографи))

І.  КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
	№ з/п
	Найменування медичного виробу
	Код  та назва за НК 031:2024 
	Код та назва НК 024:2023
	Од. виміру
	Кіль-ть

	1.
	Комплекс електронейроміографічний комп’ютерний
	Z12100401 - Електроміографи
	11474 –
Електроміограф
	шт.
	1



ІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:
1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації. 
Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською мовою) в якому міститься ця інформація разом з наданням скану з оригіналів документів або завірених учасником копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.
2. Гарантійний термін (строк) товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 12 місяців, а також він повинен бути новим, та таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався.
На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк), запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.
3. Учасник повинен провести кваліфіковане навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.
На підтвердження Учасник надати в складі пропозиції гарантійний лист про забезпечення навчання персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.
4. Товар, запропонований Учасником, повинен мати сервісну підтримку в Україні.
Учасник повинен надати в складі пропозиції лист в довільній формі із зазначення адреси сервісного центру.
5. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.
На підтвердження Учасник повинен надати в складі пропозиції завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту або гарантійний лист про надання вказаних документів на момент поставки.
6. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.
На підтвердження Учасник повинен надати в складі пропозиції лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

ІІІ. МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
Технічні, якісні та кількісні характеристики устаткування повинні відповідати або бути ліпшими за показники, наведених у таблицях  та обов’язково мати посилання на відповідні розділи (пункти, сторінки) настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською  мовою.
	№
 п/п
	Найменування/Характеристика/Функція
	Вимоги
(Наявність/відпо-відність/параметр)
	Відповідність з посиланням на сторінку документу, що підтверджує відповідність

	1. 
	Призначення
	Виявлення та аналіз біопотенціалів нервово-м’язової активності
	

	2. 
	Блок ЕМГ
	
	

	3. 
	Живлення блоку ЕМГ
	Від вбудованого акумулятору
	

	4. 
	Повна гальванічна ізоляція від ПК
	Наявність
	

	5. 
	Кількість каналів
	Не менше 2 (біполярні, незалежні)
	

	6. 
	Діапазон частот
	Від не більше ніж 0,05 Гц  до не менше ніж 15 кГц
	

	7. 
	Розрядність АЦП
	Не менше 24 біт
	

	8. 
	Вхідний опір
	Не менше 10 ГОм
	

	9. 
	Блок електричного стимулятора
	
	

	10. 
	Максимальний вихідний струм
	Не менше 100 мА
	

	11. 
	Крок зміни вихідного струму
	Не більше 0,1 мА
	

	12. 
	Максимальна вихідна напруга
	Не менше 360 В
	

	13. 
	Максимальна частота імпульсів
	Не менше 300 Гц
	

	14. 
	Тривалість імпульсу
	Не гірше від 50 мкс до 1000 мкс
	

	15. 
	Програмне забезпечення (ПЗ)
	
	

	16. 
	Спеціалізоване програмне забезпечення для проведення досліджень
	MNC, SNC, F-хвиля, H-рефлекс, ритмічна стимуляція, Blink рефлекс, EMG, MUP
	

	17. 
	База даних пацієнтів
	Наявність
	

	18. 
	Вимірювання імпедансу електродів з кольоровою індикацією
	Наявність
	

	19. 
	Автоматичне розміщення курсорів
	Наявність
	

	20. 
	Функція порівняння результатів для лівої та правої сторони
	Наявність
	

	21. 
	[bookmark: _31iw6e6yz9jq]Запис голкової ЕМГ у вільному (free running) або тригерному режимі
	Наявність
	

	22. 
	ПЗ повинно забезпечувати перетворення сигналу ЕМГ на звуковий сигнал, що відтворюється через динамік
	Відповідність
	

	23. 
	Інтерфейс ПЗ повинен відображати стан заряду батареї головного блоку
	Відповідність
	

	24. 
	Операційна система для ПЗ
	Не нижче Windows 10
	

	25. 
	Можливість підключення до лікарняної комп'ютерної мережі
	Наявність
	

	26. 
	Спеціалізована клавіатура ЕМГ для керування програмним забезпеченням
	Наявність
	

	27. 
	Комплект поставки:
	Блок ЕМГ – 1шт.;
Ноутбук з інстальованим ПЗ – 1 шт.;
ЕМГ клавіатура – 1 шт.;
Ручний стимулятор з кнопками управління – 1 шт.;
Набір аксесуарів для NCS/EMG – 1 шт.
	


*Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим слід враховувати вираз "або еквівалент"
